前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

（一）项目概述

1.项目概况：本项目3个包，采购四川国际旅行卫生保健中心(成都海关口岸门诊部)2025年实验室仪器设备更新项目。本项目不允许采购进口产品，若投标产品为进口产品，做无效投标处理。

2.项目清单：

| 包号 | 标的名称 | 所属行业 | 单价限价（万元） | ★数量 | ★单位 | 是否属于核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于优先采购节能产品 | 是否属于强制采购节能产品 | 是否属于优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌器 | 工业 | 11 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 实验室试剂耗材智能储存管理设备 |  | 48 | 1 | 台 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 生物显微镜1 |  | 15 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 生物显微镜2 |  | 15 | 1 | 台 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
|  | 生物显微镜3 |  | 15 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 全自动免疫印迹仪 |  | 25 | 1 | 台 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

★（二）商务要求

### 01包高压灭菌器：

1.交货期及地点

1.1交货期：

合同签订后30个日历日内将货物送至（采购人指定地点）交付（采购人指定收货人）。中标供应商应在交货前向采购人提供交货计划；运输保险和装箱的费用由中标供应商承担。

1.2交货地点：成都市简阳市骏业大道与凌腾路交叉口东北100米天府机场海关5楼实验室。联系人：石莹，联系方式：18140030616；

2.付款方法和条件：

2.1合同签订后，采购人根据资金情况通知中标人开具增值税专用票，中标人向采购人提供对应合同价款的增值税专用发票（按国家相关规定无法开具的除外）后10个工作日内，支付合同金额的30%；中标人产品到货后，采购人根据资金情况通知中标人开具增值税专用票，中标人向采购人提供对应合同价款的增值税专用发票（按国家相关规定无法开具的除外）后10个工作日内，支付合同金额的60%；产品经采购人验收合格后，采购人根据资金情况通知中标人开具增值税专用票，中标人向采购人提供对应合同价款的增值税专用发票（按国家相关规定无法开具的除外），采购人在财政资金可以支付且收到发票后10个工作日内向中标人支付合同金额10%。

2.2因财政集中支付延误时间不计算在内，中标人提交付款单据迟延或缺失的，采购人有权相应顺延付款期限。

3.履约验收：

3.1履约验收主体：四川国际旅行卫生保健中心（成都海关口岸门诊部）

3.2履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

3.3验收组织方式：自行验收

3.4履约验收程序：一次性验收

3.5技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术参数要求”及中标人投标文件进行验收。

3.6商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。

3.7履约验收标准：按国家相关文件进行验收，需提供合格证、中文标签、仪器说明书、发货清单、仪器安装报告、培训报告、仪器性能验证报告。按照应标的技术参数进行逐条验收，直至验收合格。

3.8履约验收其他事项：（1）中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书（其中高压灭菌器包含：压力表、安全阀、高压灭菌器）。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。（2）中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。（3）中标供应商应向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。（4）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。（5）采购人根据招标文件、中标供应商的投标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。采购人有权委托国家认可的第三方检测机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购人有权因此终止合同的执行，中标供应商将自行承担所有经济损失；同时，采购人将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。

4.售后服务要求

4.1	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换零件服务，不额外收费。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知采购人。

4.2	中标供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训，不额外收费。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的采购人依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

4.3	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，并应配合按照应标的技术参数进行逐条验收，直至验收合格。

4.4	中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供5x8小时技术支持与售后服务，2小时内响应和24小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话。使用过程中安全阀需检定时，维保人员需到现场拆卸、安装安全阀，不额外收费。

4.5	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责派工程师对采购人就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人能正常操作；此项不额外收费。

4.6   质保期：产品安装调试经采购人验收合格当天起，质保期不少于5年，并提供仪器终身维修服务。

5.涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

### 01包实验室试剂耗材智能储存管理设备：

1.交货期及地点

1.1交货期：

合同签订后30日内将货物送至（采购人指定地点）交付（采购人指定收货人）。中标供应商应在交货前向采购人提供交货计划；运输保险和装箱的费用由中标供应商承担。

1.2交货地点：交货至四川省成都市武侯区桐梓林北路1号四川国际旅行卫生保健中心(成都海关口岸门诊部)。联系人：张琴，联系方式：13550264166。

2.付款方法和条件：

2.1合同签订后，采购人根据资金情况通知中标人开具增值税专用票，中标人向采购人提供对应合同价款的增值税专用发票（按国家相关规定无法开具的除外）后10个工作日内，支付合同金额的30%；中标人产品到货后，采购人根据资金情况通知中标人开具增值税专用票，中标人向采购人提供对应合同价款的增值税专用发票（按国家相关规定无法开具的除外）后10个工作日内，支付合同金额的60%；产品经采购人验收合格后，采购人根据资金情况通知中标人开具增值税专用票，中标人向采购人提供对应合同价款的增值税专用发票（按国家相关规定无法开具的除外），采购人在财政资金可以支付且收到发票后10个工作日内向中标人支付合同金额10%。

2.2因财政集中支付延误时间不计算在内，中标人提交付款单据迟延或缺失的，采购人有权相应顺延付款期限。

3.履约验收：

3.1履约验收主体：四川国际旅行卫生保健中心（成都海关口岸门诊部）

3.2履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

3.3验收组织方式：自行验收

3.4履约验收程序：一次性验收

3.5技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术参数要求”及中标人投标文件进行验收。

3.6商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。

3.7履约验收标准：按国家相关文件进行验收，需提供合格证、中文标签、仪器说明书、发货清单、仪器安装报告、培训报告、仪器性能验证报告。按照应标的技术参数进行逐条验收，直至验收合格。

3.8履约验收其他事项：（1）中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。（2）中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。（3）中标供应商应向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及说明书等， 保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。 如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。（4）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。 （5）采购人根据招标文件、中标供应商的投标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。采购人有权委托国家认可的第三方检测机构对设备的灵敏度、 测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购人有权因此终止合同的执行，中标供应商将自行承担所有经济损失；同时，采购人将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应"违约"责任的权利；（6）质保期产品安装调试经采购人验收合格当天起，质保期≥5年，并提供仪器终身维修服务。

4.售后服务要求

4.1	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换零件服务，不额外收费。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件升级和培训，不外收费：设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知采购人。

4.2	中标供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训，不额外收费。中标价应包含产品的制造 、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、 所有手续费等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用 。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的采购人依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

4.3	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，并应配合按照应标的技术参数进行逐条验收，直至验收合格。

4.4	中标供应商为实验室LIMS系统与仪器进行双向联接，不额外收费。

4.5  中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，2小时内响应和24小时内提出解决方案，应在 48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话。

4.6	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责派工程师对采购人就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人能正常操作；此项不额外收费。

4.7   中标供应商中标后在四川成都设有投标设备维修点及配置有足够的具备维护能力的售后服务人员。供应商在质量保证期内提供每年1次设备厂家校正服务，不额外收费。

5.涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

### 02包：

1.交货期及地点

1.1交货期：

合同签订后30日内将货物送至（采购人指定地点）交付（采购人指定收货人）。中标供应商应在交货前向采购人提供交货计划；运输保险和装箱的费用由中标供应商承担。

1.2交货地点：交货至四川省成都市武侯区桐梓林北路1号四川国际旅行卫生保健中心(成都海关口岸门诊部)。联系人：张琴，联系方式：13550264166。

2.付款方法和条件：

2.1合同签订后，采购人根据资金情况通知中标人开具增值税专用票，中标人向采购人提供对应合同价款的增值税专用发票（按国家相关规定无法开具的除外）后10个工作日内，支付合同金额的30%；中标人产品到货后，采购人根据资金情况通知中标人开具增值税专用票，中标人向采购人提供对应合同价款的增值税专用发票（按国家相关规定无法开具的除外）后10个工作日内，支付合同金额的60%；产品经采购人验收合格后，采购人根据资金情况通知中标人开具增值税专用票，中标人向采购人提供对应合同价款的增值税专用发票（按国家相关规定无法开具的除外），采购人在财政资金可以支付且收到发票后10个工作日内向中标人支付合同金额10%。

2.2因财政集中支付延误时间不计算在内，中标人提交付款单据迟延或缺失的，采购人有权相应顺延付款期限。

3.履约验收：

3.1履约验收主体：四川国际旅行卫生保健中心（成都海关口岸门诊部）

3.2履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

3.3验收组织方式：自行验收

3.4履约验收程序：一次性验收

3.5技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术参数要求”及中标人投标文件进行验收。

3.6商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。

3.7履约验收标准：按国家相关文件进行验收，需提供合格证、中文标签、仪器说明书、发货清单、仪器安装报告、培训报告、仪器性能验证报告。按照应标的技术参数进行逐条验收，直至验收合格。

3.8履约验收其他事项：（1）中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。（2）中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。（3）中标供应商应向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及说明书等， 保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。 如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。（4）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。 （5）采购人根据招标文件、中标供应商的投标文件、合同 、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。采购人有权委托国家认可的第三方检测机构对设备的灵敏度、 测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购人有权因此终止合同的执行，中标供应商将自行承担所有经济损失；同时，采购人将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应"违约"责任的权利；（6）质保期产品安装调试经采购人验收合格当天起，质保期≥5年，并提供仪器终身维修服务。

4.售后服务要求

4.1	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换零件服务，不额外收费。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件升级和培训，不外收费：设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知采购人。

4.2	中标供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训，不额外收费。中标价应包含产品的制造 、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、 所有手续费等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用 。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的采购人依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

4.3	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，并应配合按照应标的技术参数进行逐条验收，直至验收合格。

4.4	中标供应商为实验室LIMS系统与仪器进行双向联接，不额外收费。

4.5   中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，2小时内响应和24小时内提出解决方案，应在 48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话。

4.6	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责派工程师对采购人就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人能正常操作；此项不额外收费。

4.7   中标供应商中标后在四川成都设有投标设备维修点及配置有足够的具备维护能力的售后服务人员。供应商在质量保证期内提供每年1次设备厂家校正服务，不额外收费。

5.涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

### 03包：

1.交货期及地点

1.1交货期：

合同签订后30日内将货物送至（采购人指定地点）交付（采购人指定收货人）。中标供应商应在交货前向采购人提供交货计划；运输保险和装箱的费用由中标供应商承担。

1.2交货地点：交货至四川省成都市武侯区桐梓林北路1号四川国际旅行卫生保健中心(成都海关口岸门诊部)。联系人：张琴，联系方式：13550264166。

2.付款方法和条件：

2.1合同签订后，采购人根据资金情况通知中标人开具增值税专用票，中标人向采购人提供对应合同价款的增值税专用发票（按国家相关规定无法开具的除外）后10个工作日内，支付合同金额的30%；中标人产品到货后，采购人根据资金情况通知中标人开具增值税专用票，中标人向采购人提供对应合同价款的增值税专用发票（按国家相关规定无法开具的除外）后10个工作日内，支付合同金额的60%；产品经采购人验收合格后，采购人根据资金情况通知中标人开具增值税专用票，中标人向采购人提供对应合同价款的增值税专用发票（按国家相关规定无法开具的除外），采购人在财政资金可以支付且收到发票后10个工作日内向中标人支付合同金额10%。

2.2因财政集中支付延误时间不计算在内，中标人提交付款单据迟延或缺失的，采购人有权相应顺延付款期限。

3.履约验收：

3.1履约验收主体：四川国际旅行卫生保健中心（成都海关口岸门诊部）

3.2履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

3.3验收组织方式：自行验收

3.4履约验收程序：一次性验收

3.5技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术参数要求”及中标人投标文件进行验收。

3.6商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。

3.7履约验收标准：按国家相关文件进行验收，需提供合格证、中文标签、仪器说明书、发货清单、仪器安装报告、培训报告、仪器性能验证报告。按照应标的技术参数进行逐条验收，直至验收合格。

3.8履约验收其他事项：（1）中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。（2）中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。（3）中标供应商应向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及说明书等， 保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。 如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。（4）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。 （5）采购人根据招标文件、中标供应商的投标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。采购人有权委托国家认可的第三方检测机构对设备的灵敏度、 测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购人有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，采购人将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应"违约"责任的权利；（6）质保期产品安装调试经采购人验收合格当天起，质保期≥5年，并提供仪器终身维修服务。

4.售后服务要求

4.1	中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换零件服务，不额外收费。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件升级和培训，不外收费：设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知采购人。

4.2	中标供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训，不额外收费。中标价应包含产品的制造 、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、 所有手续费等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用 。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的采购人依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

4.3	货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，并应配合按照应标的技术参数进行逐条验收，直至验收合格。

4.4	中标供应商为实验室LIMS系统与仪器进行双向联接，不额外收费。

4.5   中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，2小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在 48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话。

4.6	现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责派工程师对采购人就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人能正常操作；此项不额外收费。

4.7   中标供应商中标后在四川成都设有投标设备维修点及配置有足够的具备维护能力的售后服务人员。供应商在质量保证期内提供每年1次设备厂家校正服务，不额外收费。

5.涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

（三）技术参数要求

### 01包：

### 1、高压灭菌器

★1.供应商交货时须向采购人出示有效的《特种设备生产许可证》（压力容器）。

★2.主要用途：高压消毒灭菌处理。

3.技术参数要求：

★	3.1	容积≥80升，立式结构。内腔直径≥400mm。

★	3.2	生物安全排气过滤器：带有不大于0.2μm孔径的排气过滤器，升温排冷空气可以将气溶胶、冷凝水可都拦截在灭菌腔内进行灭菌。

▲	3.3	生物安全排气过滤器灭菌：在灭菌器灭菌时可以对过滤器进行同步灭菌，同时必须保证过滤器的灭菌温度和时间与灭菌物的灭菌温度和时间一致。

★	3.4	灭菌温度：最高灭菌温度可达135℃，安全阀起跳压力可达 0.22Mpa以上，灭菌定时0-250分钟。

3.5	压力盖机构：手动上下翻盖开启式（附有3重安全锁定装置）。

3.6	排汽系统：在保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽，使灭菌腔更快地冷却下来。

▲	3.7	自动干燥：带自动进水，自动干燥功能，屏幕可显示腔底水位，灭菌结束自动启动干燥。

3.8	通过灭菌模式选择实现：琼脂培养基灭菌、液体培养基灭菌、固体/医疗器皿灭菌、琼脂溶解或预热。

3.9	具有安全装置/报警、双联锁盖系统、超温超压断电、锁盖检测、温敏探头断路检测、压力安全阀、灭菌时间读数定时器、加热故障检测、缺水保护装置、漏电断路器功能。

★3.10提供产品有效的《消毒产品卫生安全评价报告》或有效的卫生许可批件。

★4.配置要求：

4.1	主机1台，提框1套，冷却风扇1套，水位传感器1套，生物安全排气过滤器1套,配套集气瓶1个。

### 2、实验室试剂耗材智能储存管理设备

1.主要用途：用于检验试剂智能化管理。

2.技术参数要求：

★	2.1	智能柜具备灵活场地适应性，智能柜高度不超过2000mm，宽度不超过800 mm，深度不超过1000mm，单柜有效容积不小于600L，单柜净重不超过200KG

2.2	主体框架材质要求：柜体整体使用厚度不低于1.2mm的镀锌钢板，使用喷塑工艺，PS内胆，出厂配置5个格架

2.3	存放试剂数量要求：单柜满足≥300件试剂有效存放

2.4	智能柜技术功能要求：采用安全UHF RFID技术，波段频率902MHZ～928MHZ

2.5	独立单柜模式，可多个柜子同时操作，避免高峰排队等待

2.6	显示屏幕：电容触控屏幕≥15.6英寸

2.7	取用试剂身份识别方式：配置有不少于三种开门方式，至少包含指纹、人脸识别、NFC刷卡。

★	2.8	内置4G网卡，可通过4G、WIFI、网线与现有信息系统对接

2.9	柜体屏蔽性能要求：100%无泄漏

2.10	操作系统要求：独立工控机，内置安卓系统

2.11	内嵌喇叭，可进行语音播报

2.12	内部可根据试剂种类，配备挂架、隔板。

2.13	存储内部内嵌LED灯带，开门自动亮灯，方便辨认柜内耗材

2.14	需配备移动脚轮：万向轮4个及以上，支持柜体移动，脚轮可固定，支持柜体固定使用。

2.15	每个柜体均支持独立身份识别功能，单柜可自行控制柜门的打开；系统可同时监控并记录多人操作痕迹，无需排队依次认证身份，便于人员管理及追溯，防止试剂等的随意拿取及丢失

2.16	单柜体配备应急解锁装置，手动开门，断电或柜体故障时，能及时打开柜门取试剂

2.17	需要方便维修：柜体顶部等位置需要配备维修口，不需挪动柜体即可进行维修维护

2.18	识别准确率：300件及以上试剂，≥99.99%

▲	2.19	单体柜盘点时间：≤3s（300件）

2.20	精准盘点：通过RFID技术自动感知柜内耗材的入库，取用，归还，退库，做到柜内盘点无漏读，柜组之间无串读。

2.21	超低温冰箱。设定温度范围-10°C～-86°C，适用范围在-40°C～-86°C 范围调节，控温精度0.1℃。微电脑控制， 大于等于10英寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能。冰箱内有效容积415L±10L，整机装箱量（2ML冻存管容量）30000份样本；采用HC环保制冷剂和复叠制冷系统，一个压缩机灌注一种制冷剂，铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

★3.配置要求：

3.1	实验室试剂耗材智能储存管理设备一套，含智能试剂冰箱整机9台（其中超低温冰箱整机1台）

3.2	单台智能试剂冰箱主要配置清单如下：

3.2.1	压缩机：1台

3.2.2	LED灯：1个

3.2.3	搁架：5个

3.2.4	一体机：1台

3.2.5	RFID标签打印机：1台，15000标签

### 02包：

### 1、生物显微镜1

1.主要用途：主要用于粪便、血液或组织样本中的染色及透明未染色的寄生虫检测。

2.技术参数要求：

★	2.1	光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，国际标准物镜齐焦距离≤45mm。放大倍数50-1000X

2.2	智能显微镜主机，内置光强管理系统，自适应物镜光强，切换时自动匹配亮度。同时，切换不同倍数镜头时，软件自动计算标尺。

▲	2.3	观察方式：明场，暗场 ，可升级至≥5种观察方式，至少包含荧光、偏光和相差。

2.4	调焦机构：同轴粗微调焦机构，粗调≥4mm/圈，微调≤0.4mm/圈，最小刻度≤4μm。

2.5	光源：内置透射光科勒技术类型照明器，长寿命LED光源，功率≥10W，有效使用时间≥60000小时。

2.6	观察筒：三目观察筒，观察角度≥30°，视场数≥23mm，目镜筒可360度自由旋转。

2.7	目镜：10X目镜，视场数≥23mm，双目屈光度±5可调。

▲	2.8	编码型物镜转换器≥5位，物镜接口（螺纹）≥27mm。

2.9	物镜：数量≥5颗，放大倍数50-1000倍

物镜    5X， 数值孔径≥0.12；工作距离≥10.1mm；物镜口径≥M27

物镜  10X，数值孔径≥0.25；工作距离≥4.5mm；物镜口径≥M27

物镜  20X，数值孔径≥0.45；工作距离≥0.46mm；物镜口径≥M27

物镜  40X，数值孔径≥0.65；工作距离≥0.45mm；物镜口径≥M27

物镜（油镜）100X，数值孔径：NA≥1.25；工作距离≥0.22mm；物镜口径≥M27

▲	2.10	载物台：面积≥220×170mm，移动范围≥75×50 mm，精度≤0.1mm。手柄控制XY方向同轴转动滚花旋钮调节范围≥15mm。

2.11	聚光镜：非摆动式多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。配置有暗场适配模块。

2.12	集成节能Eco模式，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态。

▲	2.13	机身集成相机供电端口，相机无需额外供电，快速拍摄图像按钮≥2个，可快速获取图像或视频信息。

▲	2.14	原厂同品牌智能彩色相机：CMOS芯片尺寸≥1/1.7英寸，物理像素≥1230万，像素点大小≥3.7μm × 3.7μm，4k分辨率拍摄速度≥30幅/秒，位深≥24bit，可通过显微镜机身或单独电源供电两种方式可供选择，相机机身有独立的电源开关，数据传输接口≥5种，至少包含HDMI/USB2.0/Type C/RJ45/M8，可利用Wi-Fi进行连接控制相机拍照，相机自带OSD图像采集系统，可利用HDMI直接连接显示器进行图像采集，无需额外配备电脑。（需提供制造商官方发布的该款相机的技术宣传手册）

2.15	同品牌软件系统，可兼容IOS系统iPAD及Windows系统电脑：  具有图像采集、放大/缩小、刻度注解及灰度、格状、LUT、直方图。具有自动拍摄、3D多维拍摄、录像，红绿蓝等多荧光通道叠加功能。具有交互式测量功能，长度、面积、角度、灰度、直径、圆等测量功能，具有计数功能和手动景深扩展功能，大图拼接等功能；

2.16	数据处理终端一套（配备分析软件、正版操作系统及办公软件），要求如下：6核12线程，主频2.5 GHz至4.4GHz，16GDDR5，存储系统：≥1 TB； M.2 NVMe固态硬盘做系统盘；配备不小于27寸液晶显示器，1920X1080分辨率及以上。配备具有双面打印功能的激光打印扫描输出一体设备1台。

★3.配置要求：

智能编码显微镜主机                     1套

5X 10X 20X 40X 100X物镜                1套

暗场聚光镜                             1套

载物台                                 1套

同品牌原厂相机                         1套

数据处理终端                       1套

### 2、生物显微镜2

1.主要用途：主要观察通过染色后的血细胞结构，用于分析血液细胞的形态、数量及异常情况。

2.技术参数要求：

★	2.1	光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，国际标准物镜齐焦距离≤45mm。放大倍数50-1000X

2.2	智能显微镜主机，内置光强管理系统，自适应物镜光强，切换时自动匹配亮度。同时，切换不同倍数镜头时，软件自动计算标尺。

▲	2.3	观察方式：明场，可升级至≥5种观察方式，至少包含荧光、暗场、偏光和相差等。

2.4	调焦机构：同轴粗微调焦机构，粗调≥4mm/圈，微调≤0.4mm/圈，最小刻度≤4μm。

2.5	光源：内置透射光科勒技术类型照明器，长寿命LED光源，功率≥10W，有效使用时间≥60000小时。

2.6	观察筒：三目观察筒，观察角度≥30°，视场数≥23mm，目镜筒可360度自由旋转。

2.7	目镜：10x目镜，视场数≥23mm，双目屈光度±5可调。

2.8	#编码型物镜转换器≥5位，物镜接口（螺纹）≥27mm。

2.9	物镜：数量≥5颗，放大倍数50-1000倍

物镜    5×， 数值孔径≥0.12；工作距离≥10.1mm；物镜口径≥M27

物镜  10×，数值孔径≥0.25;   工作距离≥4.5mm；物镜口径≥M27

物镜  20x，数值孔径≥0.45，工作距离≥0.46mm；物镜口径≥M27

物镜  40×，数值孔径≥0.65；工作距离≥0.45mm；物镜口径≥M27

物镜（油镜）100×，数值孔径：NA≥1.25；工作距离≥0.22mm；物镜口径≥M27

▲	2.10	载物台：面积≥220×170mm，移动范围≥75×50 mm，精度≤0.1mm。手柄控制XY方向同轴转动滚花旋钮调节范围≥15mm。

2.11	聚光镜：非摆动式多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。

2.12	集成节能Eco模式，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态。

▲	2.13	机身集成相机供电端口，相机无需额外供电，快速拍摄图像按钮≥2个，可快速获取图像或视频信息。

▲	2.14	原厂同品牌智能彩色相机：CMOS芯片尺寸≥1/1.7英寸，物理像素≥1230万，像素点大小≥3.7μm x 3.7μm，4k分辨率拍摄速度≥30幅/秒，位深≥24bit，可通过显微镜机身或单独电源供电两种方式可供选择，相机机身有独立的电源开关，数据传输接口≥5种，至少包含HDMI/USB2.0/Type C/RJ45/M8，可利用Wi-Fi进行连接控制相机拍照，相机自带OSD图像采集系统，可利用HDMI直接连接显示器进行图像采集，无需额外配备电脑。（需提供制造商官方发布的该款相机的技术宣传手册）

2.15	同品牌软件系统，可兼容IOS系统iPAD及Windows系统电脑：  具有图像采集、放大/缩小、刻度注解及灰度、格状、LUT、直方图。具有自动拍摄、3D多维拍摄、录像，红绿蓝等多荧光通道叠加功能。具有交互式测量功能，长度、面积、角度、灰度、直径、圆等测量功能，具有计数功能和手动景深扩展功能，大图拼接等功能；

2.16	数据处理终端一套（配备分析软件、正版操作系统及办公软件），要求如下：6核12线程，主频2.5 GHz至4.4GHz，16GDDR5，存储系统：≥1 TB； M.2 NVMe固态硬盘做系统盘；配备不小于27寸液晶显示器，1920×1080分辨率及以上。配备具有双面打印功能的激光打印扫描输出一体设备1台。

★3.配置要求：

智能编码显微镜主机           1套

5X 10X 20X 40X 100X物镜      1套

聚光镜                       1套

载物台                       1套

同品牌原厂相机               1套

数据处理终端                1套

### 3、生物显微镜3

1.主要用途：主要通过尿液沉渣结晶的双折射性，可特异性识别尿液中结晶的类型（如草酸钙、胱氨酸等），并辅助区分尿沉渣中的有形成分（如细胞、管型），在泌尿系统疾病诊断中具有独特用途。

2.技术参数要求：

★	2.1	光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，国际标准物镜齐焦距离≤45mm。放大倍数50-1000X

2.2	智能显微镜主机，内置光强管理系统，自适应物镜光强，切换时自动匹配亮度。同时，切换不同倍数镜头时，软件自动计算标尺。

▲	2.3	观察方式：明场，偏光 ，可升级至≥5种观察方式，至少包含荧光、暗场和相差等。

2.4	调焦机构：同轴粗微调焦机构，粗调≥4mm/圈，微调≤0.4mm/圈，最小刻度≤4μm。

2.5	光源：内置透射光科勒技术类型照明器，长寿命LED光源，功率≥10W，有效使用时间≥60000小时。

2.6	观察筒：三目观察筒，观察角度≥30°，视场数≥23mm，目镜筒可360度自由旋转。

2.7	目镜：10X目镜，视场数≥23mm，双目屈光度±5可调。

▲	2.8编码型物镜转换器≥5位，物镜接口（螺纹）≥27mm。

2.9	物镜：数量≥5颗，放大倍数50-1000倍

物镜    5X， 数值孔径≥0.12；工作距离≥10.1mm；物镜口径≥M27

物镜  10X，数值孔径≥0.25；工作距离≥4.5mm；物镜口径≥M27

物镜  20X，数值孔径≥0.45；工作距离≥0.46mm；物镜口径≥M27

物镜  40X，数值孔径≥0.65；工作距离≥0.45mm；物镜口径≥M27

物镜（油镜）100X，数值孔径：NA≥1.25；工作距离≥0.22mm；物镜口径≥M27

2.10	载物台：面积≥220×170mm，移动范围≥75×50 mm，精度≤0.1mm。手柄控制XY方向同轴转动滚花旋钮调节范围≥15mm。

2.11	聚光镜：非摆动式多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。配置有偏光适配模块。

2.12	集成节能Eco模式，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态。

▲	2.13	机身集成相机供电端口，相机无需额外供电，快速拍摄图像按钮≥2个，可快速获取图像或视频信息。

▲	2.14	原厂同品牌智能彩色相机：CMOS芯片尺寸≥1/1.7英寸，物理像素≥1230万，像素点大小≥3.7μm ×3.7μm，4k分辨率拍摄速度≥30幅/秒，位深≥24bit，可通过显微镜机身或单独电源供电两种方式可供选择，相机机身有独立的电源开关，数据传输接口≥5种，至少包含HDMI/USB2.0/Type C/RJ45/M8，可利用Wi-Fi进行连接控制相机拍照，相机自带OSD图像采集系统，可利用HDMI直接连接显示器进行图像采集，无需额外配备电脑。（需提供制造商官方发布的该款相机的技术宣传手册）

2.15	同品牌软件系统，可兼容IOS系统iPAD及Windows系统电脑：  具有图像采集、放大/缩小、刻度注解及灰度、格状、LUT、直方图。具有自动拍摄、3D多维拍摄、录像，红绿蓝等多荧光通道叠加功能。具有交互式测量功能，长度、面积、角度、灰度、直径、圆等测量功能，具有计数功能和手动景深扩展功能，大图拼接等功能；

2.16	数据处理终端一套（配备分析软件、正版操作系统及办公软件），要求如下：6核12线程，主频2.5 GHz至4.4GHz，16GDDR5，存储系统：≥1 TB； M.2 NVMe固态硬盘做系统盘；配备不小于27寸液晶显示器，1920×1080分辨率及以上。配备具有双面打印功能的激光打印扫描输出一体设备1台。

★3.配置要求：

智能编码显微镜主机           1套

5X 10X 20X 40X 100X物镜      1套

聚光镜                       1套

偏光附件                     1套

载物台                       1套

同品牌原厂相机               1套

数据处理终端             1套

### 03包：

### 1、全自动免疫印迹仪

1.主要用途：采用免疫印迹法，与检测试剂盒共同使用，用于检测人血清或血浆样本中的特异性抗原或抗体，实现加温、温育、清洗和分析过程的自动化操作

2.技术参数要求：

2.1	一次性可处理≥48个样品，可支持市场上所有免疫印迹膜条实验自动化检测程序。

2.2	有跳步功能，可在仪器运行过程中暂停，随意跳转到任一操作步骤。

▲	2.3	可存储检测程序50个及以上，支持程序的编辑、添加、删除等自定义操作，即时切换，灵活便捷。

2.4	分液通道及分液体积：分液通道5个及以上；分液体积0.5mL-100mL，调节精度0.1mL。

2.5	检测步骤:12个及以上且每个步骤能多次循环。

▲	2.6	注册产品标准：分液准确性<±10%;重复性偏差＜5%；液体残留量＜20μL(提供产品说明书或者彩页资料佐证)。

2.7	加样清洗方式:试剂泵及废液泵均为专业蠕动泵,避免真空泵将膜条带入其他试剂槽，避免交叉污染。

2.8	温育槽：仪器可自由设定反应槽的起始位置，节省耗材。反应槽为一次性放入样本温育槽，可同时放入单个或多个膜条，无需转动放入膜条。

▲	2.9	智能吸液技术：零距离接触，吸样针外壁无携带液体。

2.10	试剂瓶设计：内置试剂瓶，且每个试剂瓶均有详细刻度设计，底物试剂瓶配套遮光筒。

▲	2.11	液体处理方式: 单通道吸液处理，试剂槽倾斜设计，可随意调整倾斜角度，摇床振荡方式：摇摆角度2档可调，3种速度可选 。

★3.配置要求：

3.1 主机一台。

3.2 数据处理终端一套（配备分析软件、正版操作系统及办公软件），要求如下：处理器缓存不低于22.5 MB，8核16线程，主频3.1 GHz至4.5 GHz；内存16 GB（2×8 GB）4800 MHz DDR5 RDIMM ECC内存；存储系统：≥1 TB； M.2 NVMe固态硬盘做系统盘；配备不小于27英寸液晶显示器；具有双面打印功能的激光打印扫描输出一体设备1台。

3.3 文档资料（至少含操作手册）一套。

3.4 平板扫描仪一台。