附件：

## ★一、采购清单

| 设备名称 | 最高单价 （万元） | 数量 （台/套） | 是否属于核心产品 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能微小气候测试仪 | 9.5 | 1 | 否 | 用于国境口岸公共场所卫生监督抽检，机场公共场所，室内微小气候检测 |
| 高压灭菌器 | 8 | 1 | 是 | 用于进出口食品微生物和口岸公共环境微生物检测的培养基灭菌 |

## 二、技术参数及服务要求

| 序号 | 设备名称 | 技术需求指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多功能微小气候测试仪 | 1、技术要求 ★ 1.1 设备集成CO2、CO、CH2O、PM2.5、PM10、温度、湿度、风速、噪声、照度10种参数于一体机，符合GB/T 18204.1-2025，GB/T 18204.2-2025标准的要求。（提供实物照片和软件界面照片） ▲ 1.2 实时且同时显示所有检测项目的测量结果，仪器具有手动保存测量数据功能，并可写入与保存数据对应测量位置的名称。（提供实物和软件界面照片） 1.3 仪器内置彩色触摸屏，可通过仪器界面直接读取和查看测量结果，历史数据以及报警纪录，也直接进行仪器操控。（U盘中提供功能演示视频） ▲ 1.4 监测项目中，要求甲醛（HCHO）的测量示值误差小于5%，重复性小于1%。一氧化碳（CO）测量示值误差小于3%，重复性小于1%。二氧化碳（CO2）测量示值误差小于3%，重复性小于1%。三者响应时间均≤20s。（提供具有CNAS认可或CMA认证资质的第三方实验室出具产品检测报告） ▲ 1.5 具备6通道粒子检测通路，可同时对 0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.5μm、5.0μm、10μm 粒径的雾粒进行实时监测。（提供实物和软件界面照片） 1.6 支持移动数据采集和显示，可同时通过PC，手机以及平板等移动客户端控制设备和实时查询、下载和打印历史数据。（提供软件界面照片） 1.7 能够预先设定数据存储的时间间隔，自动进行数据记录。（U盘中提供功能演示视频） 1.8 具备多数据传输模块，能根据现场情况选择通讯方式；内置WiFi，GPRS，USB，和RS232。 1.9 设备可升级应急采样留样功能：设备触发报警后，启动自动采样至真空采样袋，采样流量≥4L/min。 ▲1.10 内置充电电池，连续工作时间≥8小时，保障终端在断电的情况下可独立工作，并保存数据。 1.11 设备应满足工作环境温度：(-20~+50)℃；工作环境湿度：(15~95)% RH 无凝露。 1.12 系统模块化设计，便于维护和升级扩容。 1.13 温度测量：范围-10~80℃，精度±0.3℃,分辨率0.1℃ 1.14 湿度测量：范围0 ~100%RH， 精度± 2%，分辨率0.1% ★1.15 甲醛测量：范围0.1~5mg/m³， 精度±2% 1.16 风速测量：范围0~5m/s， 精度±0.5m/s ，分辨率0.1m/s ★2、配置清单 2.1 主机1台 2.2 1.8m支架1个 2.3 1000mg/L甲醛标液2瓶。棕色U型甲醛吸收管50根，吸收管保存箱2个。 ★3、售后服务要求 3.1 "产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期不少于3年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。 投标时供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换零件服务，不额外收费。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。" 3.2 中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训，不额外收费。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。 3.3 货到后，10个工作日内，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至按照合同中的技术参数要求逐条验收合格。 3.4 中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。 3.5 现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作，培训不额外收费。 3.6 集中培训：需求用户需要时，中标人提供需求单位至少2名技术人员到厂家指定地点进行相同设备专项技能培训，培训时间原则上不少于3天，培训不额外收费。 |
| 2 | 高压灭菌器 | 1、技术要求 1.1 使用温度范围：45 - 80℃（预热）、45 - 60℃（保温）、65 -100℃（溶解）、105 - 135℃（灭菌）。温度控制与显示精度≤0.1℃。 1.2 最高使用压力不低于0.255MPa。 ★1.3 缸体设计使用年限≥20年，设计压力≥0.42Mpa，设计温度≥151℃。 ★1.4 灭菌器内腔采用3mm耐腐蚀不锈钢材质，表面镜面处理。 ★1.5 缸体有效内容积≥85L。 1.6 提供多种运行功能：标配适用于器具、橡胶、液体、培养基等的器具灭菌工程、液体灭菌工程、灭菌保温工程、溶解保温工程、手动操作模式。可以自定义并重复运行任意工程。 1.7 盖部结构为手动上下开关式，配备自涨式密封圈。多重压力盖开启保护锁确保安全。灭菌器盖具备蒸汽导流系统，当高温开盖时，蒸汽会从两侧平稳释放，避免正面喷出，确保实验人员的安全。 ▲1.8 自适应饱和水蒸气判定系统：智能识别饱和水蒸气状态，确保最佳灭菌效果，无需设定海拔或沸点。 1.9 门关闭互锁检测系统：所有锁钩和和电磁锁位置开关检测到位后才能启动程序。 1.10 传感器自检保护功能：自动检测传感器故障，并通过声音和控制面板提示。 ▲1.11 控制器采用电脑PID控制温度，全程自动程序控制升温、灭菌和排汽。灭菌循环结束后，通过蜂鸣声和控制面板文字提示。 1.12 控制器定时范围：0或1 min ~ 99 h 59 min，分辨率≤1 min。 1.13 其他功能：按键锁、预约、记忆、预热、强制冷却、程序锁、警报发生记录（20件）、时间积算显示、时刻显示、操作音开关、选配试料温度传感器。 ★1.14 安全装置包括：传感器异常检测、SSR短路保护、加热器断线检测、防空烧（液胀式温控器）、冷却水壶异常警告、盖锁异常检测、记忆异常检测、压力安全阀（0.255MPa）。 1.15 故障报警：故障时，声音提示、控制面板显示故障代码和文本信息，帮助操作人员排除故障，确保人员和设备安全。 ★1.16 压力表和安全阀可轻松拆卸以进行校验。 ▲1.17 排气阀为电磁阀，包括一个快排气阀和一个缓慢排气阀。降温时，缓慢排阀气常开，当缸内温度达到排气温度后，快排气阀自动开启。 ★2、配置清单 2.1 立式压力蒸汽灭菌器1台 2.2 提篮2个 2.3 蒸汽接水杯 1个 2.4 冷却水壶 1个 2.5 加热器挡板 1个 2.6 过滤器 1个 2.7 排水管 1根 2.8 抱箍 1个 2.9 灭菌测试卡 1套 ★3、售后服务要求 3.1 "产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期不少于3年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。 投标时供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换零件服务，不额外收费。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。" 3.2 中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训，不额外收费。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。 3.3 货到后，10个工作日内，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至按照合同中的技术参数要求逐条验收合格。 3.4 中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。 3.5现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作，培训不额外收费。 3.6 集中培训：需求用户需要时，中标人提供需求单位至少2名技术人员到厂家指定地点进行相同设备专项技能培训，培训时间原则上不少于3天，培训不额外收费。 |

## ★三、商务要求(实质性要求）

1、交货时间及地点：①多功能微小气候测试仪：合同签订后60个日历日内将货物送至（需方指定地点）交付（需方指定收货人）。供方应在交货前向需方提供交货计划；运输保险和装箱的费用由供方承担。②高压灭菌器：合同签订后30个日历日内将货物送至（需方指定地点）交付（需方指定收货人）。供方应在交货前向需方提供交货计划；运输保险和装箱的费用由供方承担。

2、付款方式：

合同签订后10个工作日内支付不少于合同金额50%的首付款，货物在交付安装调试完成且经采购人验收合格后10个工作日内支付剩余合同款项。

注：每次付款前供应商须向采购人提交正规发票及相关凭证。

因财政资金未下达支付延误时间不计算在内，中标人提交付款单据迟延或缺失的，采购人有权相应顺延付款期限。

3、其他要求：

（1）提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。均包含在中标价中，不另行收费。

4、验收标准：按照合同中的技术参数要求逐条验收合格。

5、验收要求：（1）中标供应商须提供有资质的计量机构出具的计量检定/校准证书一份。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。（2）中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。（3）中标供应商应向需求单位提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，需求单位有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。（4）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由需求单位进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。（5）需求单位根据招标文件、中标供应商的响应文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。需求单位有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，需求单位有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，需求单位将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。

6、包装方式及运输

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

说明：1、本章节中关键条款标记为“★”的条款，供应商必须满足，否则按无效投标处理；2、本章中若涉及到的国家标准有更新，按照最新标准执行。