一、采购内容

| 包号 | 采购内容 | 所属行业 | 收货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 口岸传染病病原体检测试剂 | 工业 | 成都市简阳市骏业大道与凌腾路交叉口东北100米天府机场海关5楼实验室。联系人：张宁冯，联系方式：18030788165。 |
| 第二包 | 基因测序试剂耗材 | 工业 | 成都市简阳市骏业大道与凌腾路交叉口东北100米天府机场海关5楼实验室。联系人：许尧嘉，联系方式：15680052810。 |
| 第三包 | 血型、生化诊断试剂耗材 | 工业 | 成都市武侯区桐梓林北路一号3楼实验室。联系人：李钊，联系方式：15884456602。 |
| 第四包 | 免疫试剂耗材 | 工业 | 成都市武侯区桐梓林北路一号3楼实验室。联系人：李钊，联系方式：15884456602。 |
| 第五包 | 体液、血常规、免疫试剂耗材 | 工业 | 成都市武侯区桐梓林北路一号3楼实验室。联系人：李钊，联系方式：15884456602。 |
| 第六包 | 药品和诊断试剂盒 | 工业 | 成都市武侯区桐梓林北路1号，四川旅行卫生保健中心（成都海关口岸门诊部），交货时间：合同签订后，待采购方下订单后，根据采购人的电话或传真通知，急需产品需在48小时内送到采购人处，最迟应保证货物1-2周内供货。项目联系人：马悦，联系方式：18408210817。 |
| 第七包 | 长效驱蚊霜 | 工业 | 成都市武侯区桐梓林北路1号，四川旅行卫生保健中心（成都海关口岸门诊部），交货时间：合同签订后，待采购方下订单后，根据采购人的电话或传真通知，急需产品需在48小时内送到采购人处，最迟应保证货物1-2周内供货。项目联系人：马悦，联系方式：18408210817。 |
| 第八包 | 口腔耗材 | 工业 | 成都市武侯区桐梓林北路1号，四川旅行卫生保健中心（成都海关口岸门诊部），交货时间：合同签订后，待采购方下订单后，根据采购人的电话或传真通知，急需产品需在48小时内送到采购人处，最迟应保证货物1-2周内供货。项目联系人：李萍，联系方式：18280311932 |
| 第九包 | 通用耗材 | 工业 | 1.成都市武侯区桐梓林北路1号，四川旅行卫生保健中心（成都海关口岸门诊部），交货时间：合同签订后，待采购方下订单后，根据采购人的电话或传真通知，急需产品需在48小时内送到采购人处，最迟应保证货物1-2周内供货。项目联系人：马悦，联系方式：18408210817。 2.成都市武侯区桐梓林北路一号3楼实验室。联系人：李钊，联系方式：15884456602。3.成都市简阳市骏业大道与凌腾路交叉口东北100米天府机场海关5楼实验室。联系人：张宁冯，联系方式：18030788165。 |

二、采购清单

第一包：口岸传染病病原体检测试剂

| 序号 | 标的名称 | ★单价限价 （元） | 预估数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | / | 200 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 2 | 猴痘病毒核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法A） | 275 | 200 | 盒 |  |
| 3 | 多重鼠类携带病原体检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 1320 | 3 | 盒 |  |
| 4 | 多重虫媒病原体检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 2200 | 250 | 盒 | 核心产品 |
| 5 | 多重呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 3850 | 150 | 盒 | 核心产品 |
| 6 | 5种呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1375 | 200 | 盒 |  |
| 7 | 12种腹泻病原体检测试剂盒（荧光PCR法） | 3300 | 30 | 盒 |  |
| 8 | 人偏肺病原体检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 9 | 呼吸道合胞病原体检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 10 | 甲型流感病毒H1N1（2009）和H3亚型核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法） | 550 | 150 | 盒 |  |
| 11 | 禽流感病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | 275 | 1 | 盒 |  |
| 12 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 13 | 乙型流感病毒核酸联合检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 14 | 核酸提取及纯化试剂 | 228 | 500 | 盒 |  |
| 15 | 核酸提取及纯化试剂（提血） | 600 | 70 | 盒 |  |
| 16 | 登革病毒Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）A | 1100 | 8 | 盒 |  |
| 17 | 疟原虫分型核酸测定试剂A | 1100 | 24 | 盒 |  |
| 18 | 登革病毒核酸检测试剂盒A | 275 | 1 | 盒 |  |
| 19 | 疟原虫核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）A | 275 | 1 | 盒 |  |
| 20 | 基孔肯亚热病毒核酸检测试剂盒A | 275 | 1 | 盒 |  |
| 21 | 黄热病毒核酸检测试剂盒A | 275 | 1 | 盒 |  |
| 22 | 寨卡病毒核酸检测试剂盒A | 275 | 1 | 盒 |  |
| 23 | 乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒A | 275 | 1 | 盒 |  |
| 24 | 西尼罗病毒核酸检测试剂盒A | 275 | 1 | 盒 |  |
| 25 | 裂谷热病毒核酸检测试剂盒A | 275 | 1 | 盒 |  |
| 26 | 拉沙热病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | 275 | 125 | 盒 |  |
| 27 | 中东呼吸综合征冠状病毒（N2基因）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | 275 | 4 | 盒 |  |
| 28 | 森林脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | 275 | 2 | 盒 |  |
| 29 | 大肠杆菌O157核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | 275 | 2 | 盒 |  |
| 30 | 埃博拉病毒（扎伊尔型）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | 275 | 125 | 盒 |  |
| 31 | 呼吸道腺病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | 275 | 2 | 盒 |  |
| 32 | 脑膜炎双球菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | 275 | 2 | 盒 |  |
| 33 | 麻疹病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | 275 | 20 | 盒 |  |
| 34 | 肾综合征汉坦病毒Ⅰ、Ⅱ分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A | 550 | 4 | 盒 |  |
| 35 | 鼠疫杆菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A | 275 | 4 | 盒 |  |
| 36 | 钩端螺旋体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A | 275 | 4 | 盒 |  |
| 37 | 伯氏疏螺旋体体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A | 1125 | 4 | 盒 |  |
| 38 | 立克次体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A | 275 | 4 | 盒 |  |
| 39 | 高危型人乳头瘤病毒（HPV）分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | / | 20 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 40 | SARS病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 2 | 盒 |  |
| 41 | 1，2，3型脊髓灰质炎核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法） | 825 | 2 | 盒 |  |
| 42 | 甲型流感H5/H7/H9亚型联合试剂盒（荧光PCR法） | 825 | 1 | 盒 |  |
| 43 | 甲型流感H5N1亚型联合试剂盒（荧光PCR法） | 550 | 1 | 盒 |  |
| 44 | 人感染H7N9禽流感试剂盒（荧光PCR法） | 550 | 1 | 盒 |  |
| 45 | H3N8亚型禽流感试剂盒（荧光PCR法） | 550 | 1 | 盒 |  |
| 46 | 季节性流感H1亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 47 | 季节性流感H3亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 48 | 甲型流感H6亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 49 | 禽流感H5亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 50 | 禽流感H7亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 51 | 禽流感H9亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 52 | 禽流感H10亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 53 | 甲型流感N1基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 54 | 甲型流感N2基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 55 | 甲型流感N3基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 56 | 甲型流感N4基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 57 | 甲型流感N5基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 58 | 甲型流感N6基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 59 | 甲型流感N7基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 60 | 禽流感N8基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 61 | 禽流感N9基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 62 | 霍乱弧菌CTX基因、01群、0139群核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法） | 900 | 2 | 盒 |  |
| 63 | 天花病毒核酸检测试剂 | 275 | 2 | 盒 |  |
| 64 | 克里米亚刚果出血热核酸检测试剂 | 275 | 2 | 盒 |  |
| 65 | 尼帕病毒检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 2 | 盒 |  |
| 66 | 委内瑞拉马脑炎病毒检测试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 2 | 盒 |  |
| 67 | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | / | 2 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 68 | 马亚罗病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 2 | 盒 |  |
| 69 | 回归热螺旋体核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 2 | 盒 |  |
| 70 | 利什曼原虫核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 2 | 盒 |  |
| 71 | 血吸虫核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 275 | 2 | 盒 |  |
| 72 | 克氏锥虫核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 73 | 布氏锥虫核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 74 | 丝虫病病原体核酸测定试剂盒荧光 PCR 法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 75 | 炭疽杆菌核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法） | 275 | 2 | 盒 |  |
| 76 | 奥罗普切病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 275 | 2 | 盒 |  |
| 77 | 肺炎克雷伯核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法） | 275 | 4 | 盒 |  |
| 78 | 马尔堡病毒核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法） | 275 | 125 | 盒 |  |
| 79 | A组链球菌核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 80 | 百日咳核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 81 | 柯萨奇病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 1 | 盒 |  |
| 82 | 病原生物核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 400 | 250 | 盒 |  |
| 83 | MIC tubes and caps 延长件 (LIFERIVER版）-有孔 | 960 | 130 | 盒 |  |
| 84 | Opentrons 300ul Tips Racks and refills | 96 | 800 | 盒 |  |
| 85 | 试剂混匀管（Autrax专用） | 80 | 1 | 盒 |  |
| 86 | 水痘核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 3 | 盒 |  |
| 87 | 白喉杆菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 275 | 2 | 盒 |  |
| 88 | 巴尔通体核酸检测试剂盒 | 275 | 1 | 盒 |  |
| 89 | 核酸提取及纯化试剂 | 192 | 20 | 盒 |  |
| 90 | 血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒 | 430 | 2 | 盒 |  |
| 91 | T5 Direct PCR Kit (Animal Tissue) | 1499 | 1 | 盒 |  |
| 92 | 动物组织/细胞RNA提取试剂盒 | 1200 | 2 | 盒 |  |
| 93 | 病毒基因组DNA/RNA快速提取试剂盒（离心柱法） | 300 | 2 | 盒 |  |
| 94 | 恶性疟原虫/间日疟原虫检测试剂盒（胶体金法） | 390.5 | 2 | 盒 |  |
| 95 | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒 | / | 50 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 96 | 梅毒核酸检测试剂 | 500 | 15 | 盒 |  |
| 97 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂（荧光 PCR 法） | 275 | 4 | 盒 |  |
| 98 | 猴痘病毒核酸质控 | 3000 | 1 | 盒 |  |
| 99 | 甲流病毒核酸质控 | 2500 | 1 | 盒 |  |
| 100 | 乙流病毒核酸质控 | 2500 | 1 | 盒 |  |
| 101 | 新冠病毒核酸质控 | 4000 | 10 | 盒 |  |
| 102 | 禽流感病毒核酸质控 | 2600 | 1 | 盒 |  |
| 103 | 登革病毒核酸质控 | 2750 | 1 | 盒 |  |
| 104 | 基孔病毒核酸质控 | 2200 | 1 | 盒 |  |
| 105 | 寨卡病毒核酸质控 | 2500 | 1 | 盒 |  |
| 106 | 轮状病毒核酸质控 | 2500 | 1 | 盒 |  |
| 107 | 诺如病毒核酸质控 | 2500 | 1 | 盒 |  |
| 108 | 病原生物核酸质控 | 3000 | 20 | 盒 |  |
| 109 | 一次性磁套棒 | 1920 | 5 | 箱 |  |
| 110 | 0.2mLPCR薄壁管（八排） | 593 | 1 | 盒 |  |
| 111 | 0.2mLPCR薄壁管（平盖） | 231 | 1 | 包 |  |
| 112 | 猴痘病毒抗原快速检测试剂盒（镧系） | 790 | 1 | 盒 |  |
| 113 | 猴痘病毒抗原快速检测试剂盒（红乳胶法） | 790 | 1 | 盒 |  |
| 114 | 非洲猪瘟B646L质粒标准质控样品 | 1500 | 3 | 盒 |  |
| 115 | 非洲猪瘟病毒（ASF）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 300 | 4 | 盒 |  |
| 116 | 污水核酸提取试剂 | 400 | 55 | 盒 |  |
| 117 | 深孔板 | 1500 | 1 | 箱 |  |
| 118 | 6406 菌落总数测试片 | 420 | 5 | 包 |  |
| 119 | 营养琼脂（NA） | 140 | 1 | 瓶 |  |
| 120 | 营养琼脂平板 | 50 | 20 | 包 |  |
| 121 | 营养肉汤管 | 185 | 1 | 盒 |  |
| 122 | 0.85%无菌生理盐水管 | 160 | 5 | 盒 |  |
| 123 | Cary-Blair运送培养基管（液体）（含拭子） | 160 | 5 | 盒 |  |
| 124 | TTB增菌液管 | 155 | 2 | 盒 |  |
| 125 | 沙门氏菌显色平板 | 150 | 5 | 包 |  |
| 126 | XLD平板 | 100 | 5 | 包 |  |
| 127 | HE平板 | 90 | 5 | 盒 |  |
| 128 | SC増菌液管 | 150 | 2 | 盒 |  |
| 129 | BS平板 | 80 | 5 | 包 |  |
| 130 | 改良EC肉汤 | 192 | 2 | 盒 |  |
| 131 | O157显色平板 | 150 | 5 | 包 |  |
| 132 | EMB平板 | 60 | 1 | 包 |  |
| 133 | 志贺氏菌增菌肉汤 | 165 | 4 | 盒 |  |
| 134 | 麦康凯平板 | 70 | 5 | 包 |  |
| 135 | 志贺氏菌显色平板 | 200 | 5 | 包 |  |
| 136 | 碱性蛋白胨水 | 185 | 5 | 盒 |  |
| 137 | 弧菌显色平板 | 240 | 5 | 包 |  |
| 138 | TCBS平板 | 80 | 5 | 包 |  |
| 139 | 哥伦比亚CNA血琼脂平板 | 70 | 5 | 包 |  |
| 140 | 庆大霉素培养基平板 | 90 | 5 | 包 |  |
| 141 | 血平板 | 35 | 6 | 包 |  |
| 142 | 肠道菌增菌肉汤EE | 180 | 5 | 盒 |  |
| 143 | 聚乙二醇（分子量8000） | 45 | 1 | 瓶 |  |
| 144 | 无菌PBS缓冲液（pH7.2- pH7.4） | 35 | 1 | 瓶 |  |
| 145 | 无菌生理盐水 | 120 | 1 | 件 |  |
| 146 | 2.5L厌氧产气包 | 160 | 5 | 包 |  |
| 147 | 400ml均质袋（国产） | 100 | 1 | 包 |  |
| 148 | 一次性培养皿（直径9cm） | 650 | 1 | 箱 |  |
| 149 | 新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）B | / | 10 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 150 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 151 | 登革病毒核酸检测试剂盒B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 152 | 基孔肯亚热病毒核酸检测试剂盒B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 153 | 寨卡病毒核酸检测试剂盒B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 154 | 黄热病毒核酸检测试剂盒B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 155 | 乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 156 | 疟原虫核酸检测试剂盒B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 157 | 西尼罗病毒核酸检测试剂盒B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 158 | 裂谷热病毒核酸检测试剂盒B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 159 | A组、B组、C组轮状病毒核酸联检试剂B | 1125 | 1 | 盒 |  |
| 160 | 诺如病毒核酸检测试剂盒 | 375 | 1 | 盒 |  |
| 161 | 志贺氏菌核酸检测试剂盒 | 375 | 1 | 盒 |  |
| 162 | 沙门氏菌核酸检测试剂盒 | 375 | 1 | 盒 |  |
| 163 | 霍乱弧菌核酸检测试剂盒 | 375 | 1 | 盒 |  |
| 164 | 副溶血弧菌核酸检测试剂盒 | 375 | 1 | 盒 |  |
| 165 | 伤寒杆菌核酸检测试剂盒 | 375 | 1 | 盒 |  |
| 166 | 副伤寒杆菌核酸检测试剂盒 | 375 | 1 | 盒 |  |
| 167 | 阿米巴病毒核酸检测试剂盒 | 375 | 1 | 盒 |  |
| 168 | 贾第鞭毛虫核酸检测试剂盒 | 375 | 1 | 盒 |  |
| 169 | 隐孢子核酸检测试剂盒 | 375 | 1 | 盒 |  |
| 170 | 禽流感病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 171 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 172 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 173 | 登革病毒Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1500 | 5 | 盒 |  |
| 174 | 疟原虫病毒分型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1500 | 26 | 盒 |  |
| 175 | 间日疟原虫病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 176 | 卵形疟原虫病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 177 | 三日疟原虫病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 178 | 恶性疟原虫病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 375 | 5 | 盒 |  |
| 179 | 森林脑炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 180 | 大肠杆菌O157核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 181 | 埃博拉病毒（扎伊尔型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 182 | 呼吸道腺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 183 | 脑膜炎双球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 184 | 麻疹病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 185 | 人感染H7N9禽流感试剂盒（荧光PCR法） | 1250 | 1 | 盒 |  |
| 186 | 禽流感H5亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 1250 | 1 | 盒 |  |
| 187 | 禽流感H7亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 1250 | 1 | 盒 |  |
| 188 | 禽流感H9亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 1250 | 1 | 盒 |  |
| 189 | 禽流感H5N1亚型试剂检测试剂盒（荧光PCR法） | 1250 | 1 | 盒 |  |
| 190 | 霍乱弧菌分型及 CTX基因四通道核酸检测试剂盒 | 2400 | 1 | 盒 |  |
| 191 | 鼠疫杆菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 192 | 钩端螺旋体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 193 | 伯氏疏螺旋体体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 194 | 立克次体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 195 | 汉滩病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 375 | 1 | 盒 |  |
| 196 | 汉诚病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 375 | 1 | 盒 |  |
| 197 | 天花病毒核酸检测试剂B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 198 | 脊髓灰质炎核酸检测试剂盒（荧光PCR法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 199 | SARS病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B | 375 | 2 | 盒 |  |
| 200 | 炭疽杆菌核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 201 | 马尔堡病毒核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 202 | 拉沙病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 375 | 1 | 盒 |  |
| 203 | 中东呼吸综合征冠状病毒（N2基因）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 375 | 2 | 盒 |  |
| 204 | HIV阴性质控品 | 80 | 26 | 管 |  |
| 205 | HIV阳性质控品 | 25 | 26 | 管 |  |
| 206 | 大体积污水磁珠富集提取试剂盒 | 1440 | 26 | 盒 |  |

第二包：基因测序试剂耗材

| 序号 | 标的名称 | ★单价限价 （元） | 预估数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始DNA和文库定量试剂 | 4035 | 5 | 盒 |  |
| 2 | 起始DNA和文库定量耗材 | 1231 | 5 | 盒 |  |
| 3 | 多重PCR新冠全基因组建库试剂盒 | 22900 | 8 | 盒 | 核心产品 |
| 4 | 200ul透明tip头 | 1092 | 2 | 箱 |  |
| 5 | 50ul透明tip头 | 746 | 3 | 箱 |  |
| 6 | 光学 96 孔透明PCR反应板 | 715 | 3 | 盒 |  |
| 7 | 酶标板 | 1092 | 1 | 箱 |  |
| 8 | 1.5ml离心管 | 288 | 2 | 包 |  |
| 9 | 100ml一次性槽 | 4183 | 1 | 盒 |  |
| 10 | 25ml一次性槽 | 3901 | 1 | 盒 |  |
| 11 | 顶部过滤网 | 180 | 1 | 件 |  |
| 12 | 常规的过滤网 | 170 | 1 | 件 |  |
| 13 | 中通量测序反应通用试剂盒 | 8000 | 1 | 套 |  |
| 14 | 快速测序反应通用试剂盒 | 7500 | 100 | 套 |  |
| 15 | 高通量测序反应通用试剂盒 | 14500 | 10 | 套 |  |
| 16 | 宏测试剂盒 | 43200 | 3 | 盒 |  |
| 17 | 宏测试剂盒（血液） | 43200 | 3 | 盒 |  |
| 18 | 新型冠状病毒全基因组自动化富集建库试剂盒 | 23100 | 8 | 盒 |  |
| 19 | 甲型流感病毒全基因组自动化富集建库试剂盒 | 23800 | 5 | 盒 |  |
| 20 | 病原微生物全基因组试剂盒 | 23800 | 5 | 盒 |  |
| 21 | 呼吸系统感染病原微生物自动化富集建库试剂盒 | 8600 | 1 | 盒 |  |
| 22 | 建库辅助试剂盒 | 720 | 1 | 盒 |  |
| 23 | 建库试剂盒 | 18100 | 1 | 盒 |  |
| 24 | 磁珠法病原微生物 DNA&RNA 共提试剂盒 | 1200 | 1 | 盒 |  |
| 25 | 提取前处理试剂 | 720 | 1 | 盒 |  |
| 26 | 病原体宏基因组检测自动化酶切建库试剂盒（DNA+RNA） | 29800 | 1 | 盒 |  |
| 27 | 连接测序试剂盒 | 18820 | 1 | 盒 |  |
| 28 | 核酸清除剂 | 280 | 50 | 瓶 |  |
| 29 | 免扩增条形码试剂盒 | 12800 | 3 | 盒 |  |
| 30 | 测序芯片 | 12980 | 20 | 盒 |  |
| 31 | 测序芯片清洗试剂盒 | 1800 | 3 | 盒 |  |
| 32 | 免扩增条形码辅助试剂盒 | 5300 | 3 | 盒 |  |
| 33 | 测序芯片预处理试剂盒 | 666 | 3 | 盒 |  |
| 34 | 测序辅助扩展包 | 1800 | 2 | 盒 |  |
| 35 | 长片段缓冲液扩展包 | 600 | 1 | 盒 |  |
| 36 | 短片段缓冲液扩展包 | 600 | 4 | 盒 |  |
| 37 | 建库辅助试剂盒 | 8000 | 2 | 盒 |  |
| 38 | 连接测序上机扩展包 | 14150 | 3 | 盒 |  |
| 39 | 条码连接测序辅助末修及连接试剂盒 | 4800 | 3 | 盒 |  |
| 40 | 96孔磁套棒 | 900 | 1 | 箱 |  |
| 41 | 2.2mlV底方孔96孔深孔板 | 450 | 6 | 箱 |  |
| 42 | 2ml离心管 | 1640 | 1 | 箱 |  |
| 43 | PCR 8联管盖，pp，本色，平盖 | 208 | 4 | 盒 |  |
| 44 | PCR 8联管，200ul，pp，本色，平盖 | 2370 | 4 | 盒 |  |
| 45 | 细菌病毒DNA&RNA提取试剂 | 3950 | 3 | 盒 |  |

第三包：血型、生化诊断试剂耗材

| 序号 | 标的名称 | ★单价限价 （元） | 预估数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABO、RhD血型定型检测卡（单克隆抗体） | / | 2400 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 2 | ABO、Rh血型检测质控品（微柱凝胶法） | / | 12 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 3 | ABO血型反定型试剂盒（人血红细胞） | / | 270 | 盒 | 药械平台已挂网(属于药品） |
| 4 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒 | / | 9 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 5 | 总胆红素(TBIL)测定试剂盒 | / | 9 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 6 | 直接胆红素(DBIL)测定试剂盒 | / | 9 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 7 | 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒 | / | 9 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 8 | γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定试剂盒 | / | 9 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 9 | 尿酸(UA)测定试剂盒 | / | 9 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 10 | 载脂蛋白AⅠ(ApoA-Ⅰ)测定试剂盒 | / | 9 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 11 | 载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒 | / | 9 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 12 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒 | / | 9 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 13 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒 | / | 9 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 14 | 总胆固醇(TC)测定试剂盒 | / | 26 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 15 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒 | / | 18 | 盒 | 药械平台已挂网(核心产品) |
| 16 | 甘油三酯(TG)测定试剂盒 | / | 26 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 17 | 葡萄糖(GLU)测定试剂盒 | / | 26 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 18 | 尿素(Urea)测定试剂盒 | / | 26 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 19 | 肌酐(Cr)测定试剂盒 | / | 26 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 20 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒 | / | 16 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 21 | 总蛋白(TP)测定试剂盒 | / | 9 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 22 | 生化复合校准品 | / | 10 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 23 | 脂类&免疫类多项质控物 | / | 5 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 24 | 脂类&免疫类多项质控物 | / | 5 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 25 | 胱抑素C | / | 2 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 26 | 总胆汁酸 | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 27 | 同型半胱氨酸（Hcy) | / | 3 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 28 | 超敏C反应蛋白(CRP) | / | 3 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 29 | 同型半胱氨酸质控品1 | / | 4 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 30 | 同型半胱氨酸质控品2 | / | 4 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 31 | 超敏C－反应蛋白校准品 | / | 3 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 32 | 胱抑素C质控品1 | / | 4 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 33 | 胱抑素C质控品2 | / | 4 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 34 | ABO血型（正）定型试剂 | / | 10 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 35 | RhD（IgG）血型定型试剂盒（单克隆抗体） | / | 5 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 36 | RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | / | 5 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 37 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法） | / | 4 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 38 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（凝固法） | / | 4 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 39 | 纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒(CLAUSS法) | / | 4 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 40 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法） | / | 4 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 41 | 凝血质控品 | / | 6 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 42 | 瑞氏-吉姆萨染色液 | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 43 | STAR导电加样尖 | 518.4 | 200 | 盒 |  |
| 44 | 血型分析用稀释液 | 432 | 25 | 瓶 |  |
| 45 | 96孔深孔板 | 40.50 | 144 | 包 |  |
| 46 | 生化碱性清洗剂 | 459 | 40 | 瓶 |  |
| 47 | 生化酸性清洗剂 | 1377 | 24 | 瓶 |  |
| 48 | HITERGENT清洁液 | 918 | 12 | 瓶 |  |
| 49 | 生化反应杯 | 10740 | 2 | 套 |  |
| 50 | 生化分析仪专用灯泡 | 4435 | 2 | 只 |  |
| 51 | 夹断管 | 1140 | 2 | 套 |  |
| 52 | 生化反应杯 | 200 | 20 | 包 |  |
| 53 | XLC（X1）清洗液 | 1740.00 | 4 | 箱 |  |
| 54 | XLC（X2）清洗液 | 2480.00 | 1 | 盒 |  |
| 55 | XLB01凝血测试杯 | 1800.00 | 4 | 盒 |  |
| 56 | 精混树脂 | 120.00 | 40 | 升 |  |
| 57 | 反渗透膜 | 2600.00 | 4 | 套 |  |
| 58 | 预处理滤芯 | 300.00 | 2 | 套 |  |
| 59 | 精密过滤器 | 200.00 | 2 | 套 |  |
| 60 | 日立ISE用清洗剂（N） | 210.00 | 12 | 瓶 |  |

第四包：免疫试剂耗材

| 序号 | 标的名称 | ★单价限价 （元） | 预估数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光法） | / | 140 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 2 | 人类免疫缺陷病毒抗原和抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | / | 140 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 3 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（化学发光法） | / | 140 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 4 | 通用底物 HISCL Substrate Reagent Set | / | 60 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 5 | 清洗液 | / | 15 | 箱 | 药械平台已挂网 |
| 6 | 样本稀释液 | / | 30 | 瓶 | 药械平台已挂网 |
| 7 | 管路清洗液 | 224 | 80 | 箱 | 核心产品 |
| 8 | 全自动免疫分析仪使用的采样头（TIP） | 1600 | 15 | 箱 |  |
| 9 | 全自动免疫分析仪使用的反应杯 | 1600 | 15 | 箱 |  |
| 10 | 探针清洗液 | 304 | 40 | 盒 |  |
| 11 | 希森美康校准包 | 986.19 | 1 | 套 |  |
| 12 | 人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒 | / | 192 | 人份 | 药械平台已挂网 |
| 13 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | / | 15 | 盒 | 药械平台已挂网，属于药品 |
| 14 | 结核感染T细胞检测试剂盒 | / | 10 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 15 | 甲型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | / | 2 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 16 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | / | 2 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 17 | 戊型型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | / | 2 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 18 | 水痘-带状疱疹病毒IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法） | / | 15 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 19 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（化学发光法） | / | 140 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 20 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（化学发光法） | / | 20 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 21 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(化学发光法） | / | 20 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 22 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法） | / | 20 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 23 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法） | / | 20 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 24 | 抗D(IgM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体) | / | 10 | 瓶 | 药械平台已挂网 |
| 25 | 囊式滤芯 | 5000 | 1 | 套 |  |
| 26 | 空气滤芯 | 500 | 1 | 套 |  |
| 27 | 全自动免疫检验系统用底物液 | / | 26 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 28 | 清洗液 | / | 16 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 29 | 管路清洗液 | 1375 | 1 | 瓶 |  |
| 30 | 一次性吸头 | 6720 | 25 | 盒 |  |
| 31 | 单孔反应杯 | 500 | 50 | 盒 |  |
| 32 | 光检查液 | 500 | 1 | 盒 |  |
| 33 | 免疫通用质控品 | / | 2 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 34 | 促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法) | / | 5 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 35 | 甲状腺素定标液 | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 36 | 甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | / | 5 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 37 | 甲状腺相关自身抗体质控品 | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 38 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法) | / | 10 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 39 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液 | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 40 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒(电化学发光法) | / | 10 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 41 | 甲状腺球蛋白抗体定标液 | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 42 | 三碘甲状腺原氨酸定标液 | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 43 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) | / | 5 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 44 | 免疫多项质控品 | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 45 | 游离甲状腺素定标液 | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 46 | 游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | / | 5 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 47 | 游离三碘甲状腺原氨酸定标液 | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 48 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法） | / | 5 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 49 | 三丙胺缓冲液 | / | 6 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 50 | 缓冲液 | / | 6 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 51 | 样本稀释液 | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 52 | 清洗液 | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 53 | 促甲状腺素定标液 | 1411 | 1 | 盒 |  |
| 54 | 分析吸头 | 1631 | 3 | 盒 |  |
| 55 | 分析杯 | 1666.8 | 3 | 盒 |  |
| 56 | 罗氏e411电化学发光校准包 | 15000 | 1 | 套 |  |

第五包：体液、血常规、免疫试剂耗材

| 序号 | 标的名称 | ★单价限价 （元） | 预估数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿液分析试纸条 | / | 1 | 筒 | 药械平台已挂网 |
| 2 | 有形成分分析聚焦液（水平2） | / | 2 | 瓶 | 药械平台已挂网 |
| 3 | 尿有形成分分析仪清洗液 | / | 5 | 瓶 | 药械平台已挂网 |
| 4 | 尿有形成分分析仪应用试剂-稀释液 | / | 2 | 瓶 | 药械平台已挂网 |
| 5 | 尿液分析用鞘液 | / | 4 | 桶 | 药械平台已挂网 |
| 6 | 有形成分分析质控液（阳性/水平3） | / | 4 | 瓶 | 药械平台已挂网 |
| 7 | 尿有形成分分析质控液（阴性） | / | 4 | 瓶 | 药械平台已挂网 |
| 8 | 尿有形成分分析质控液（阳性） | / | 4 | 瓶 | 药械平台已挂网 |
| 9 | 尿有形成分分析仪应用试剂-鞘液 | / | 1 | 桶 | 药械平台已挂网 |
| 10 | 有形成分分析校准液 | / | 2 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 11 | 全自动尿液分析系统清洗液Ⅰ | 691.2 | 5 | 盒 |  |
| 12 | 清洗液CELLCLEAN (CL-50) | / | 15 | 瓶 | 药械平台已挂网 |
| 13 | 尿比重校准品 | / | 5 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 14 | 尿试纸条 | / | 300 | 筒 | 药械平台已挂网 |
| 15 | 尿液干化学分析质控物 | / | 10 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 16 | ZLB非牛顿流体质控物 | / | 4 | 瓶 | 药械平台已挂网 |
| 17 | ZLC清洗液5L 蓝色（Z2) | 652.8 | 6 | 桶 |  |
| 18 | ZLC清洗液5L 白色(Z1) | 652.8 | 6 | 桶 |  |
| 19 | 尿毒品检测试剂 | 48 | 1500 | 人份 | 核心产品 |
| 20 | 霍乱弧菌测定试剂盒（胶体金法） | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 21 | 登革病毒NS1抗原、IgG抗体、IgM抗体联合检测试剂（胶体金法） | / | 140 | 人份 | 药械平台已挂网 |
| 22 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 192 | 8 | 盒 |  |
| 23 | 麻疹病毒IgG抗体、风疹病毒IgG抗体、腮腺炎病毒IgG抗体联合检测试剂盒（胶体金法） | 1027.2 | 40 | 盒 |  |
| 24 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 384 | 8 | 盒 |  |
| 25 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）3.0mm | / | 2 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 26 | 恶性疟原虫/间日疟原虫检测试剂盒（胶体金法） | 390.5 | 7 | 盒 |  |
| 27 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | / | 5 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 28 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | / | 5 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 29 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | / | 20 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 30 | 乙肝五项检测卡(胶体金法) | / | 5 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 31 | 人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体诊断试剂盒 | / | 6 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 32 | 尿液分析仪校准包 | 1500 | 1 | 套 |  |
| 33 | 二亚甲基双氧安非他明检测试剂盒(胶体金法) | 8.5 | 1200 | 份 |  |
| 34 | 酸性氧化电位水 | 560 | 30 | 瓶 |  |
| 35 | 多酶清洗剂 | 500 | 10 | 瓶 |  |
| 36 | 血细胞分析用稀释液 | / | 10 | 箱 | 药械平台已挂网 |
| 37 | 血细胞分析用溶血剂1 | / | 6 | 瓶 | 药械平台已挂网 |
| 38 | 血细胞分析用溶血剂2 | / | 6 | 瓶 | 药械平台已挂网 |
| 39 | 血细胞分析用溶血剂3 | / | 6 | 瓶 | 药械平台已挂网 |
| 40 | 探头清洁液 | 99 | 10 | 瓶 |  |
| 41 | 血细胞分析仪用质控物-中值（光学法） | 249.3 | 5 | 支 |  |
| 42 | 血细胞分析仪用质控物-低值（光学法） | 249.3 | 5 | 支 |  |
| 43 | 癌抗原15-3检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | / | 8 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 44 | 糖类抗原19-9检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | / | 10 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 45 | 游离前列腺特异抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | / | 8 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 46 | 神经元特异性烯醇化酶检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | / | 10 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 47 | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | / | 10 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 48 | 甲胎蛋白检测试剂盒（化学发光法） | 1613 | 10 | 盒 |  |
| 49 | 癌胚抗原检测试剂盒（化学发光法） | / | 10 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 50 | 癌胚抗原校准品 | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 51 | 总前列腺特异性抗原检测试剂盒（化学发光法） | 2925 | 8 | 盒 |  |
| 52 | 总前列腺特异性抗原校准品 | 1575 | 1 | 盒 |  |
| 53 | 人附睾蛋白 4 检测试剂盒（化学发光法） | / | 8 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 54 | 人附睾蛋白 4 检测试剂盒（化学发光法）校准品 | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 55 | 癌抗原125（CA125）检测试剂盒（化学发光法） HISCL CA125II Assay Kit | / | 10 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 56 | 癌抗原153（CA153）校准品 | 1140 | 1 | 盒 |  |
| 57 | 游离前列腺特异抗原校准品 | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 58 | 神经元特异性烯醇化酶校准品 | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 59 | 糖类抗原19-9校准品 | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 60 | 细胞角蛋白19片段校准品 | / | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 61 | 鳞状上皮细胞癌抗原（SCC)（冻干）质控品1 | 190 | 3 | 盒 |  |
| 62 | 鳞状上皮细胞癌抗原（SCC)（冻干）质控品2 | 190 | 3 | 盒 |  |
| 63 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒（化学发光法） | 3258.5 | 10 | 盒 |  |
| 64 | 糖类抗原 50 检测试剂盒（化学发光法） | / | 10 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 65 | 糖类抗原50校准品 | 1822.8 | 1 | 盒 |  |
| 66 | 糖类抗原 72-4 检测试剂盒（化学发光法） | / | 10 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 67 | 糖类抗原72-4校准品 | 1822.8 | 1 | 盒 |  |
| 68 | 糖类抗原 242 检测试剂盒（化学发光法） | / | 10 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 69 | 糖类抗原242校准品 | 1822.8 | 1 | 盒 |  |
| 70 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | 1675.8 | 1 | 盒 |  |
| 71 | 甲胎蛋白校准品 | 1336.5 | 1 | 盒 |  |
| 72 | 癌抗原125校准品 | 1140.00 | 1 | 盒 |  |
| 73 | 血细胞分析用稀释液 | / | 10 | 箱 | 药械平台已挂网 |
| 74 | 血细胞分析用溶血剂 | / | 2 | 桶 | 药械平台已挂网 |
| 75 | 血液分析仪用校准品 | / | 1 | 箱 | 药械平台已挂网 |
| 76 | 血细胞分析用溶血剂 | / | 10 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 77 | 血细胞分析用染色液 | / | 10 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 78 | XN血液质控品水平2 | / | 10 | 支 | 药械平台已挂网 |
| 79 | XN血液质控品水平3 | / | 10 | 支 | 药械平台已挂网 |
| 80 | 清洗液 | / | 5 | 箱 | 药械平台已挂网 |
| 81 | 抗环瓜氨酸肽抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | / | 20 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 82 | 清洗液 | / | 5 | 桶 | 药械平台已挂网 |
| 83 | 全自动免疫检验系统用底物液 | / | 5 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 84 | 抗线粒体M2型抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | / | 10 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 85 | 一次性使用样品杯 | / | 2 | 包 |  |
| 86 | 系统液 | / | 5 | 桶 |  |
| 87 | 样本稀释液 | / | 5 | 瓶 |  |
| 88 | 尿液分析仪校准包（希斯美康） | 4500 | 1 | 套 |  |
| 89 | 生理盐水清洗液 | 1.35 | 800 | 瓶 |  |
| 90 | 紫外线强度指示卡 | 180 | 25 | 盒 |  |
| 91 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 40 | 15 | 盒 |  |
| 92 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 480 | 6 | 盒 |  |
| 93 | 梅毒、艾滋、乙肝、丙肝四联卡胶体金试剂 | \ | 250 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 94 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂（胶乳法） | \ | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 95 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | \ | 2 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 96 | 丙肝胶体金试剂 | \ | 2 | 盒 | 药械平台已挂网 |

第六包：药品和诊断试剂盒

| 序号 | 标的名称 | ★单价限价（元） | 预估数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青蒿素类药物 | 46 | 4000 | 盒 | 核心产品，属于药品 |
| 2 | 结核菌素纯蛋白衍生物 | 132 | 200 | 支 | 药械平台已挂网，属于药品 |
| 3 | 尿素【13C】呼气试验诊断试剂盒 | 100 | 1200 | 份 | 药械平台已挂网，属于药品 |

第七包：长效驱蚊霜

| 序号 | 标的名称 | ★单价限价（元） | 预估数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长效驱蚊霜 | 35 | 5000 | 支 |  |

第八包：口腔耗材

| 序号 | 标的名称 | ★单价限价 （元） | 预估数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用口腔器械盒 | 1.62 | 600 | 套 | 核心产品，药械平台已挂网 |
| 2 | 牙胶尖 | 18 | 1 | 盒 |  |
| 3 | 牙胶尖 | 40 | 1 | 盒 |  |
| 4 | 吸潮纸尖 | 18 | 5 | 盒 |  |
| 5 | 印模托盘(牙托） | 24 | 10 | 付 |  |
| 6 | 95%酒精消毒液 | 7 | 5 | 瓶 |  |
| 7 | 碘伏消毒药 | 10 | 2 | 瓶 |  |
| 8 | 一次性使用三用喷枪头125*1 | 45 | 8 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 9 | 胶质银止血明胶海绵 | 12 | 1 | 片 | 药械平台已挂网 |
| 10 | 过氧化氢（双氧水） | 6 | 10 | 瓶 |  |
| 11 | 75%酒精消毒液 | 7 | 10 | 瓶 |  |
| 12 | 吸潮纸尖 | 40 | 5 | 盒 |  |
| 13 | 检查手套（独立包装XS） | 48 | 10 | 盒 |  |
| 14 | 医用脱脂纱布片 | 30 | 5 | 包 | 药械平台已挂网 |
| 15 | 一次性使用无菌注射器-带针 | 0.5 | 200 | 支 | 药械平台已挂网 |
| 16 | 吸唾管 | 22 | 10 | 袋 | 药械平台已挂网 |
| 17 | 隔离膜 | 70 | 2 | 个 |  |
| 18 | PE检查手套 | 10 | 40 | 袋 |  |
| 19 | 平面卷带55mm*200m | 80 | 4 | 卷 |  |
| 20 | 平面卷带75mm*200m | 120 | 4 | 卷 |  |
| 21 | 平面卷带100mm*200m | 145 | 4 | 卷 |  |
| 22 | 研光工具系列 | 300 | 1 | 盒 |  |
| 23 | 卡瓦注油机油 | 280.00 | 2 | 瓶 |  |
| 24 | 医用脱脂棉球 | 30.00 | 1 | 包 | 药械平台已挂网 |
| 25 | 牙线签 | 9.50 | 50 | 盒 |  |
| 26 | 麻醉用注射针头 | 1.99 | 200 | 支 |  |
| 27 | 齿科藻酸盐印模材料 | 65.00 | 10 | 桶 | 药械平台已挂网 |
| 28 | 3M窝沟封闭剂套装 | 360 | 1 | 套 | 药械平台已挂网 |
| 29 | 通用粘接系统 | 487.2 | 1 | 瓶 | 药械平台已挂网 |
| 30 | 拔髓针 | 28 | 5 | 板 | 药械平台已挂网 |
| 31 | 齿科酸蚀剂 | 25 | 4 | 支 | 药械平台已挂网 |
| 32 | 根管充填材料 | 562.00 | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 33 | 含碘消毒液（碘甘油） | 13.00 | 4 | 盒 |  |
| 34 | 齿科氧化锌丁香酚水门汀 | 12.00 | 5 | 套 | 药械平台已挂网 |
| 35 | 抛光杯 | 180.00 | 2 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 36 | 成型片（弧形成形条） | 230.00 | 1 | 盒 |  |
| 37 | 通用树脂粘合剂系统 | 294 | 1 | 套 | 药械平台已挂网 |
| 38 | Wedges楔子套装 | 320.00 | 1 | 盒 |  |
| 39 | 成型片 | 35 | 1 | 盒 |  |
| 40 | 次氯酸钠溶液-1% | 28.00 | 5 | 瓶 |  |
| 41 | 暂时充填材料（暂封膏） | 75 | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 42 | 碘仿 | 32 | 1 | 瓶 |  |
| 43 | 磷酸锌水门汀 | 5.00 | 2 | 瓶 | 药械平台已挂网 |
| 44 | 磷酸锌水门汀 | 8.00 | 2 | 瓶 | 药械平台已挂网 |
| 45 | 无砷失活抑菌膏-绿 | 58.00 | 2 | 支 |  |
| 46 | 碘酚20ml | 36.00 | 1 | 瓶 |  |
| 47 | 牙科复合树脂修复材料Neofil | 64.4 | 1 | 支 |  |
| 48 | 成型片754 | 560 | 1 | 盒 |  |
| 49 | 齿科用根管充填材料 | 340.00 | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 50 | 流动树脂Z350XTFA2 | 214.99 | 1 | 袋 | 药械平台已挂网 |
| 51 | 咬合纸 | 15 | 1 | 盒 |  |
| 52 | 根管清洗糊剂 | 190 | 1 | 袋 |  |
| 53 | 流动性复合树脂修复材料A3 | 110.00 | 1 | 盒 |  |
| 54 | 金刚砂车针 | 7 | 1 | 支 |  |
| 55 | 牙科粘接剂 OptiBond Universal | 450 | 1 | 支 |  |
| 56 | 牙科树脂粘接剂 | 265 | 1 | 支 |  |
| 57 | 光固化复合树脂 | 175.00 | 1 | 支 | 药械平台已挂网 |
| 58 | 手用根管锉 | 28 | 3 | 板 | 药械平台已挂网 |
| 59 | 机用锉 | 65 | 1 | 支 |  |
| 60 | 通用复合树脂 | 210 | 2 | 支 |  |
| 61 | 郎力牌Ⅱ型抑菌剂（甲醛甲酚溶液fc) | 17.00 | 1 | 瓶 |  |
| 62 | 氧化锌丁香酚水门汀（纯丁香油）oc | 15 | 10 | 瓶 | 药械平台已挂网 |
| 63 | 朗力牌Ⅰ型抑菌液（樟脑苯酚溶液cp) | 10 | 2 | 瓶 |  |
| 64 | 氟保护剂 | 900 | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 65 | 牙科种植系统 | 1855 | 1 | 个 |  |
| 66 | 一次性使用口腔涂药棒 | 18 | 1 | 瓶 |  |
| 67 | 氯己定冲洗液 | 70 | 5 | 支 |  |
| 68 | 侧方冲洗针 | 60 | 30 | 支 | 药械平台已挂网 |
| 69 | 矽离子 | 160 | 1 | 盒 |  |
| 70 | 漱口水 | 30 | 20 | 盒 |  |
| 71 | 硅橡胶印模材料 | 318.4 | 2 | 套 | 药械平台已挂网 |
| 72 | 硅橡胶印模材料 | 360 | 2 | 套 | 药械平台已挂网 |
| 73 | 模型蜡-常用型 | 12.00 | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 74 | 纤维根管桩修复系统2号补充装 | 465 | 1 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 75 | 排龈线（不含药） | 125.00 | 3 | 个 | 药械平台已挂网 |
| 76 | 自粘接树脂水门汀 | 690 | 1 | 盒 |  |
| 77 | 丝奇乐超硬石膏 | 30.00 | 6 | 袋 | 药械平台已挂网 |
| 78 | 临时冠材料 | 535 | 1 | 支 | 药械平台已挂网 |

第九包：通用耗材

| 序号 | 标的名称 | ★单价限价(元） | 预估数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁腈手套 | 311.5 | 4 | 箱 |  |
| 2 | 0.2ML无色离心管（子弹头） | 532 | 5 | 箱 |  |
| 3 | 1.5ML无色离心管（子弹头） | 635 | 4 | 箱 |  |
| 4 | 10号 自封袋 | 35.6 | 120 | 包 |  |
| 5 | 15ML无色离心管 | 1100 | 2 | 箱 |  |
| 6 | 1ml注射器 | 0.4 | 2000 | 支 |  |
| 7 | 2.5ml注射器 | 0.4 | 20000 | 支 |  |
| 8 | 20W石英臭氧杀菌灯管 | 71.2 | 10 | 支 |  |
| 9 | 50mL离心管 | 590 | 1 | 箱 |  |
| 10 | 5ml注射器 | 0.4 | 100 | 支 |  |
| 11 | 外科手套 | 995 | 20 | 箱 | 核心产品 |
| 12 | 75%酒精（500ml） | 10 | 600 | 瓶 |  |
| 13 | 7号 自封袋 | 16.02 | 120 | 包 |  |
| 14 | 84消毒液 | 9 | 160 | 瓶 |  |
| 15 | G-1型消毒剂浓度试纸 | 90 | 1 | 盒 |  |
| 16 | PE手套 | 215 | 11 | 件 |  |
| 17 | 艾柱 | 139 | 20 | 盒 |  |
| 18 | 八联管 | 5700 | 20 | 箱 |  |
| 19 | 冰箱温度计 | 25 | 12 | 支 |  |
| 20 | 病毒采样管（非灭活型） | / | 100 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 21 | 病毒采样管（灭活型） | / | 100 | 盒 | 药械平台已挂网 |
| 22 | 擦手纸 | 5 | 700 | 包 |  |
| 23 | 超声隔离透声膜 | 0.4 | 2000 | 个 |  |
| 24 | 超声探头湿纸巾 | 20 | 100 | 包 |  |
| 25 | 超声用纸 | 38 | 120 | 包 |  |
| 26 | 创可贴 | 28 | 29 | 盒 |  |
| 27 | 带洞尿杯 | 640.8 | 20 | 箱 |  |
| 28 | 带盖大便杯 | 0.62 | 800 | 只 |  |
| 29 | 碘伏棉签 | 4.85 | 800 | 瓶 |  |
| 30 | 碘伏消毒药 | 9 | 35 | 瓶 |  |
| 31 | 冻存管 | 1000 | 20 | 箱 |  |
| 32 | 冻存盒 | 28 | 400 | 个 |  |
| 33 | 方形利器盒 | 16 | 400 | 个 |  |
| 34 | 防护服 | 2400 | 1 | 箱 |  |
| 35 | 防护面屏 | 2.3 | 850 | 个 |  |
| 36 | 防护鞋套 | 2.7 | 300 | 双 |  |
| 37 | 封板膜 | 400 | 40 | 盒 |  |
| 38 | 妇科棉签 | 30 | 5 | 包 |  |
| 39 | 隔离衣 | 534 | 36 | 箱 |  |
| 40 | 过膝防护鞋套 | 1650 | 1 | 箱 |  |
| 41 | 含氯消毒泡腾片 | 680 | 4 | 箱 |  |
| 42 | 毫针（多种型号） | 18 | 300 | 盒 |  |
| 43 | 黄色垃圾袋（小） | 20 | 150 | 扎 |  |
| 44 | 加厚黄色垃圾袋 30L | 55 | 30 | 扎 |  |
| 45 | 加厚黄色垃圾袋 50L | 70 | 50 | 扎 |  |
| 46 | 加厚黄色垃圾袋 80L | 80 | 70 | 扎 |  |
| 47 | 静脉采血针 | / | 35000 | 支 | 药械平台已挂网 |
| 48 | 酒精湿巾 | 360 | 35 | 箱 |  |
| 49 | 聚乙二醇 | 62 | 3 | 瓶 |  |
| 50 | 扩阴器 | 400 | 5 | 箱 |  |
| 51 | 裂隙灯额托纸 | 6 | 20 | 包 |  |
| 52 | 棉柔方巾 | 5.87 | 200 | 包 |  |
| 53 | 免洗手消毒液 | 49 | 200 | 瓶 |  |
| 54 | 尿试管（15*100） | 0.36 | 30000 | 支 |  |
| 55 | 尿试管（16*100） | 0.36 | 12000 | 支 |  |
| 56 | 皮肤清洗液 | 50 | 70 | 瓶 |  |
| 57 | 皮肤消毒液 | 10 | 800 | 瓶 |  |
| 58 | 输液器 | 3 | 40 | 支 |  |
| 59 | 无核酸酶水 | 286 | 6 | 瓶 |  |
| 60 | 吸头（带滤芯） | 1500 | 41 | 箱 |  |
| 61 | 橡胶压脉带 | 8.9 | 30 | 米 |  |
| 62 | 消毒液有效氯浓度检测试纸 | 80.1 | 5 | 盒 |  |
| 63 | 心电图纸 | 2200 | 7 | 箱 |  |
| 64 | 咽拭子（拭子头部至截断处约3cm） | 30 | 1440 | 盒 |  |
| 65 | 氧流量管 | 1.5 | 40 | 支 |  |
| 66 | 一次性鼻镜 | 2 | 2000 | 支 |  |
| 67 | 一次性肺功能过滤器 | 20 | 100 | 个 |  |
| 68 | 一次性使用拭子 | 356 | 2 | 袋 |  |
| 69 | 一次性使用医药垫单（中单） | 712 | 20 | 件 |  |
| 70 | 一次性使用止血带 | 17.8 | 50 | 盒 |  |
| 71 | 一次性塑料试管 | 0.11 | 10000 | 支 |  |
| 72 | 一次性鞋套 | 1700 | 2 | 箱 |  |
| 73 | 一次性医用帽 | 0.7 | 6000 | 个 |  |
| 74 | 一次性医用识别带 | 20 | 30 | 盒 |  |
| 75 | 一次性移液管 | 676.4 | 1 | 箱 |  |
| 76 | 医用超声耦合剂 | 480 | 12 | 箱 |  |
| 77 | 医用防护口罩（N95） | 7 | 3000 | 个 |  |
| 78 | 医用干式胶片（14×17in） | 2400 | 3 | 盒 |  |
| 79 | 医用干式胶片（8×10in） | 1400 | 5 | 盒 |  |
| 80 | 医用护理垫 | 60 | 30 | 包 |  |
| 81 | 医用检查垫 | 220 | 30 | 卷 |  |
| 82 | 医用胶布 | 28 | 5 | 盒 |  |
| 83 | 医用棉签 | 518 | 40 | 件 |  |
| 84 | 医用免洗外科手消毒凝胶 | 16 | 100 | 瓶 |  |
| 85 | 医用纱布 | 60 | 16 | 包 |  |
| 86 | 医用外科口罩 | 0.5 | 20000 | 个 |  |
| 87 | 医用无菌耦合剂 | 4 | 2000 | 支 |  |
| 88 | 圆利针（多种型号） | 90 | 6 | 盒 |  |
| 89 | 圆形利器盒 | 10 | 700 | 个 |  |
| 90 | 圆形利器盒 | 3 | 1200 | 个 |  |
| 91 | 载玻片 | 26.7 | 20 | 盒 |  |
| 92 | 真空采血（红头） | / | 1800 | 支 | 药械平台已挂网 |
| 93 | 真空采血（绿头） | / | 1800 | 支 | 药械平台已挂网 |
| 94 | 真空采血管（黄头） | / | 58400 | 支 | 药械平台已挂网 |
| 95 | 真空采血管（紫头） | / | 46800 | 支 | 药械平台已挂网 |

三、技术要求

说明（各包均适用）：

1.规格型号及技术要求中未明确要求提供证明材料的，投标时可不用提供证明材料，投标人只需应答即可。

★2.项目清单中属于挂网产品的，投标人所提供产品必须为“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”挂网产品（需在开标一览表以及分项报价明细表中提供挂网流水号）。

★3.投标人需具有配送资格。（提供四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统截图并加盖公章）

第一包：口岸传染病病原体检测试剂

| 序号 | 标的名称 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | 1、规格：50人份/盒； 2、检测原理：多重荧光 PCR 检测技术，单管人份可同时实现对 ORF1ab 基因、N 基因、 E 基因及内标的检测 3、荧光通道选择：选用 FAM（检测 ORF1ab）、HEX/VIC（检测 N 基因）、TEXAS RED（检测 E 基因）、Cy5（检测内标）； ★4、适配仪器：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤ 200copies/mL。 |
| 2 | 猴痘病毒核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法A） | 1、规格：50人份/盒； 2、检测原理：多重荧光PCR检测技术，可同时实现对猴痘特异性基因和人内源性基因的检测。内含2套检测设计，分别检测猴痘的两个特异基因，可以同时涵盖猴痘病毒的两个分支（CladeI和CladeII），并包括最新的变异株CladeI b；（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料） ★3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、PCR扩增时间：按试剂说明书程序设置小于等于40分钟；（提供PCR软件时间截图证明） 5、产品性能指标：最低检测限≤ 200copies/mL。 |
| 3 | 多重鼠类携带病原体检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 1、规格：25人份/盒； 2、检测原理：多重荧光PCR检测技术，可同时实现对鼠疫杆菌、汉坦病毒 I、II 型、伯氏疏螺旋体、致病性钩端螺旋体、立克次体等鼠类相关的等至少5种项目的检测； 3、产品有预分装、非预分装形式，预分装试剂无需手工分装试剂，非预分装可适配AutraMic mini4800 Plus一体机；（提供说明书作为证明材料） ▲4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。 |
| 4 | 多重虫媒病原体检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 1、规格：25人份/盒； 2、检测原理：多重荧光PCR检测技术，可同时实现对登革、黄热、基孔、寨卡、疟原虫、乙型脑炎、西尼罗、裂谷热病毒等媒介相关的等至少8种项目的检测； 3、产品有预分装、非预分装形式，预分装试剂无需手工分装试剂，非预分装可适配AutraMic mini4800 Plus一体机；（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料） ★4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。 |
| 5 | 多重呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对人口咽拭子、鼻咽拭子等样本中的甲型流感病毒（FluA）、乙型流感病毒（FluB）、新型冠状病毒（SARS-CoV-2）等至少14种呼吸道感染病进行检测； 3、使用内源性内标对样本的采集、提取、扩增进行监测。（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、产品有预分装、非预分装形式，预分装试剂无需手工分装试剂，非预分装可适配AutraMic mini4800 Plus一体机；（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料） ★5、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 6、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。 |
| 6 | 5种呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对人口咽拭子、鼻咽拭子等样本中的甲型流感病毒（FluA）、乙型流感病毒（FluB）、禽流感通用病毒（AI）等至少5种呼吸道感染病进行检测； 3、使用内源性内标对样本的采集、提取、扩增进行监测。（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、产品有预分装、非预分装形式，预分装试剂无需手工分装试剂，非预分装可适配AutraMic mini4800 Plus一体机；（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料） ★5、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 6、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。 |
| 7 | 12种腹泻病原体检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、检测原理：多重荧光PCR检测技术，可同时实现对检测粪便样本中的轮状病毒（分为A组、B组、C组）、诺如病毒（基因型1型和2型）、沙门氏菌、志贺氏菌、霍乱弧菌、副溶血弧菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、大肠杆菌、阿米巴、贾第鞭毛和隐孢子虫等至少12种腹泻相关病原体的检测； 3、产品有预分装、非预分装形式，预分装试剂无需手工分装试剂，非预分装可适配AutraMic mini4800 Plus一体机；（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料） ★4、适配仪器：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。 |
| 8 | 人偏肺病原体检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对鼻咽拭子等样品中人偏肺病毒基因型A 型和B 型的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对人偏肺病毒的辅助诊断； 3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。 |
| 9 | 呼吸道合胞病原体检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对鼻咽拭子等样品中呼吸道合胞病原体的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对人偏肺病毒的辅助诊断； 3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。 |
| 10 | 甲型流感病毒H1N1（2009）和H3亚型核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、检测原理：多重荧光PCR检测技术，可同时实现对H1N1（2009）、H3N2流感病毒和内源性内标的检测； 3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、产品性能指标：最低检测限≤ 500copies/mL。 |
| 11 | 禽流感病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | 1、规格：25人份/盒； 2、检测原理：多重荧光PCR检测技术，可同时实现对禽流感病毒通用型的检测； ▲3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。 |
| 12 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对样品中流感病毒的特异性核酸片段进行检测，可用于对甲型流感病毒的辅助诊断； 3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。 |
| 13 | 乙型流感病毒核酸联合检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对样品中流感病毒的特异性核酸片段进行检测，可用于对乙型流感病毒的辅助诊断； 3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。 |
| 14 | 核酸提取及纯化试剂 | 1、规格：120人份/盒； 2、作用与用途：可从血清、血浆、鼻咽拭子中提取病毒病原体核酸（RNA和DNA共提取）； 3、试剂盒提取时间小于等于10min； ▲4、至少适配于AutraMic mini4800Plus设备。 |
| 15 | 核酸提取及纯化试剂（提血） | 1、规格：120人份/盒； 2、作用与用途：可从全血中提取病毒病原体核酸（RNA和DNA共提取）； 3、试剂盒提取时间小于等于30min； ▲4、至少适配于AutraMic mini4800Plus设备。 |
| 16 | 登革病毒Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对样本中登革热病毒Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型进行荧光 PCR 分型检测，可用于对相关病症的辅助诊断； 3、荧光通道选择：选用FAM（检测I型）、VIC/HEX/JOE（检测II型）、Cal Red 610（检测III型）、CY5（检测Ⅳ型）； 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。 |
| 17 | 疟原虫分型核酸测定试剂A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对样品特异性核酸片段进行检测，可用于对间日、恶性、卵形、三日疟原虫感染的辅助诊断； 3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。 |
| 18 | 登革病毒核酸检测试剂盒A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对血清、全血样品中登革病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对拉沙病毒的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。 |
| 19 | 疟原虫核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对全血样品中疟原虫的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对拉沙病毒的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。 |
| 20 | 基孔肯亚热病毒核酸检测试剂盒A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对血清、全血样品中基孔肯亚病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对拉沙病毒的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。 |
| 21 | 黄热病毒核酸检测试剂盒A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对血清、全血样品中黄热病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对拉沙病毒的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 22 | 寨卡病毒核酸检测试剂盒A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对血清、全血样品中寨卡病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对拉沙病毒的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 23 | 乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对血清、全血样品中乙型脑炎病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对拉沙病毒的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 24 | 西尼罗病毒核酸检测试剂盒A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对血清、全血样品中西尼罗病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对拉沙病毒的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 25 | 裂谷热病毒核酸检测试剂盒A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对血清、全血样品中裂谷热病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对拉沙病毒的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 26 | 拉沙热病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对血清、体液、粪便或尿液样品中拉沙病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对拉沙病毒的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 27 | 中东呼吸综合征冠状病毒（N2基因）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对鼻咽拭子、痰液样品中MERS病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对MERS病毒的辅助诊断； 3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 28 | 森林脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对血清、血浆、脑脊液、蜱媒样品中森林脑炎病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对森林脑炎的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 29 | 大肠杆菌O157核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对粪便、水样、食物标本等样品大肠杆菌特异性DNA核酸片段进行检测，可用于对大肠杆菌特异性核酸片段进行检测； 3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 30 | 埃博拉病毒（扎伊尔型）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对全血、血清和血浆样品中埃博拉病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于该病毒感染的疾病诊断和流行病学调查。 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 31 | 呼吸道腺病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对血液、鼻咽拭子、痰液等呼吸道腺病毒特异性DNA核酸片段进行检测，可用于对呼吸道腺病毒特异性核酸片段进行检测； 3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 32 | 脑膜炎双球菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对粪便、水样、食物标本等样品脑膜炎双球菌异性DNA核酸片段进行检测，可用于对脑膜炎双球菌特异性核酸片段进行检测； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 33 | 麻疹病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对鼻咽拭子等样品中麻疹感病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对麻疹感病毒的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 34 | 肾综合征汉坦病毒Ⅰ、Ⅱ分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对肾综合症流行性出血热病毒的特异性RNA 核酸片段进行分型检测，可用于对肾综合症出血热的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 35 | 鼠疫杆菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对鼠疫杆菌的特异性 DNA 核酸片段进行荧光检测； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 36 | 钩端螺旋体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对钩端螺旋体DNA 进行检测，可用于对钩端螺旋体的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 37 | 伯氏疏螺旋体体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对样本中伯氏疏螺旋体的三种致病的基因群（B.burgdorferi sensu stricto, B. garinii 和 B.afzelii）的特异性 DNA 核酸片段进行检测，可用于对伯氏疏螺旋体感染的莱姆病辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 38 | 立克次体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对立克次体核酸进行定量检测，可用于对立克次体的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 39 | 高危型人乳头瘤病毒（HPV）分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：24人份/盒； 2、作用用途：采用HPV15种型别的特异性引物及荧光探针，应用聚合酶链式人份（PCR）结合Taqman 技术，对HPV15种型的特异性DNA核酸片段进行分型定性检测； ▲3、检测原理：荧光PCR检测技术，可同时实现对15种高危型别和内源性内标的检测，96孔PCR仪器，一次实验可检测大于等于22个样本； 4、适配仪器：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、试剂盒组成：含核酸抽提液；（提供说明书作为证明材料） 6、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 40 | SARS病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对人类非典型肺炎/严重急性呼吸道综合症病毒RNA 进行检测，可用于对 SARS 病毒的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 41 | 1，2，3型脊髓灰质炎核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对1，2，3型脊髓灰质炎病毒RNA进行定量检测，可用于对脊髓灰质炎的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 42 | 甲型流感H5/H7/H9亚型联合试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对人口咽拭子、鼻拭子以及环境样本中甲型流感病毒H5/H7/H9 亚型基因的特异性 RNA 核酸片段分别进行荧光 PCR 定性检测； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、单管三通道检测，荧光通道选择：选用 FAM（检测H5）、HEX/VIC/JOE 通道（检测H7）、 Cal Red610 通道（检测H9）和CY5（检测内标）； 6、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 43 | 甲型流感H5N1亚型联合试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对禽流感病毒H5N1亚型核酸的定性检测； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 44 | 人感染H7N9禽流感试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对人口咽拭子、鼻拭子以及痰液中禽流感病毒 H7N9 亚型的 H7 基因和 N9 基因的特异性 RNA 核酸片段分别进行荧光 PCR 定性检测 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；5、单管双通道检测，荧光通道选择：选用 FAM（检测H7）、VIC 通道（检测N9）和 Cal Red610 通道（检测内标）； 6、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 45 | H3N8亚型禽流感试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对禽流感病毒H3N8亚型核酸的定性检测； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 46 | 季节性流感H1亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对季节性流感病毒 H1 亚型 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 47 | 季节性流感H3亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对季节性流感病毒 H3亚型 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 48 | 甲型流感H6亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对甲型流感病毒 H6亚型 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 49 | 禽流感H5亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对高致病性禽流感病毒 H5亚型 RNA 进行检测，可用于对禽流感的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 50 | 禽流感H7亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对高致病性禽流感病毒 H7亚型 RNA 进行检测，可用于对禽流感的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 51 | 禽流感H9亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对禽流感病毒 H9亚型 RNA 进行检测，可用于对禽流感的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 52 | 禽流感H10亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对致病性禽流感病毒 H10 亚型 RNA 进行检测，可用于对禽流感的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 53 | 甲型流感N1基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对甲型流感病毒 N1基因进行检测，可用于对流感的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 54 | 甲型流感N2基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对甲型流感病毒 N2 基因 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 55 | 甲型流感N3基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对甲型流感病毒 N3基因 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 56 | 甲型流感N4基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对甲型流感病毒 N4基因 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 57 | 甲型流感N5基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对甲型流感病毒 N5基因 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 58 | 甲型流感N6基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对甲型流感病毒 N6基因 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 59 | 甲型流感N7基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对甲型流感病毒 N7基因 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 60 | 禽流感N8基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对甲型流感病毒 N8基因 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 61 | 禽流感N9基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对甲型流感病毒 N9基因 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 62 | 霍乱弧菌CTX基因、01群、0139群核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对样本的特异性核酸片段进行检测，可用于对霍乱弧菌CTX基因/O1群/O139群的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） ▲4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 63 | 天花病毒核酸检测试剂 | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对天花病毒进行检测，可用于对天花病毒感染的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 64 | 克里米亚刚果出血热核酸检测试剂 | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对克里米亚刚果出血热病毒（CCHFV）的特异性核酸片段进行荧光 PCR检测，可用于对克里米亚刚果出血热病毒感染的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 65 | 尼帕病毒检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对样品中尼帕病毒的特异性核酸片段进行检测，可用于对尼帕病毒的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 66 | 委内瑞拉马脑炎病毒检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对委内瑞拉马脑炎病毒的特异性核酸片段进行荧光 PCR检测，可用于对委内瑞拉脑炎病毒感染的辅助诊断； 3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 67 | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：本试剂盒用于对样本中的结核杆菌酸片段进行荧光PCR的定性检测； 3、试剂盒组成：含革兰氏阳性菌核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 68 | 马亚罗病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对样品中特异性核酸片段及人内源性内标进行检测，可用于对马雅罗病毒感染的辅助诊断； 3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 69 | 回归热螺旋体核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对样品中特异性核酸片段进行检测，可用于对回归热螺旋体相关病症的辅助诊断； 3、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 70 | 利什曼原虫核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对利什曼原虫核酸进行检测，可用于对利什曼原虫感染的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 71 | 血吸虫核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对血吸虫进行检测，可用于对血吸虫感染的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 72 | 克氏锥虫核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对样品中特异性核酸片段进行检测，可用于对克氏锥虫进行检测； 3、试剂盒组成：含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 73 | 布氏锥虫核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对样品特异性核酸片段进行检测，可用于对布氏锥虫进行检测； 3、试剂盒组成：含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 74 | 丝虫病病原体核酸测定试剂盒荧光 PCR 法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对样本中丝虫病病原体的核酸片段进行荧光检测，可用于对丝虫病的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 75 | 炭疽杆菌核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对炭疽杆菌强毒株、弱毒株、非致病株进行检测，可用于对炭疽的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含革兰氏阳性菌核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 76 | 奥罗普切病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对样品中奥罗普切病毒的特异性核酸片段及人内源性内标进行检测，可用于对裂谷热病毒的辅助诊断； 3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 77 | 肺炎克雷伯核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对肺炎克雷伯菌核酸片段进行检测，可用于对肺炎克雷伯的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 78 | 马尔堡病毒核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对样品中马尔堡病毒的特异性核酸片段进行检测，可用于对马尔堡病毒的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 79 | A组链球菌核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对 A 组链球菌DNA 进行检测，可用于对 A 组链球菌的辅助诊断； 3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件） 4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 80 | 百日咳核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：对咽拭子、痰液等样本中病毒进行检测，可用于对百日咳感染的辅助诊断； 3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 81 | 柯萨奇病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对样品中柯萨奇病毒的特异性核酸片段进行检测，可用于对柯萨奇病毒的辅助诊断； 3、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 82 | 病原生物核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； ▲2、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 3、单一检测病原体包含呼吸道、消化道、病媒生物、其他方式传播传染病。检测项目包含但不限于鼠疫、麻疹、肺结核、新型冠状病毒、甲流、乙流、禽流感、白喉、百日咳、流行性脑脊髓膜炎、风疹、炭疽、嗜肺军团菌、中东呼吸综合征、尼帕、人鼻、流行性腮腺炎、博卡、水痘、副流感、肺炎衣原体、肺炎链球菌、SARS、呼吸道腺病毒、单核细胞增生李斯特菌、霍乱、黄热、沙门、志贺、流行性出血热、脊髓灰质炎、伤寒、副伤寒、副溶血、肠出血性大肠杆菌、肠道通用、甲型肝炎、戊型肝炎、隐孢子虫、贾第鞭毛虫、阿米巴、轮状病毒、小肠结肠炎耶尔森氏菌、空肠弯曲杆菌、致病性大肠杆菌、疟原虫、登革热、基孔、寨卡、裂谷热、锥虫（布氏、克氏、美洲、非洲）、西尼罗、Q热、马亚罗、乙型脑炎、奥罗普切、利士曼原虫、森林脑炎、钩端螺旋体、克里米亚、天花、淋病、猴痘、拉沙热、恙虫病、血吸虫、布鲁氏、埃博拉、马尔堡、梅毒、艾滋病、汉坦、巴尔通体、伯氏疏螺旋、琅琊病毒、亨德拉病毒、嗜吞噬细胞无形体、鹦鹉热、白蛉热、诺如克里米亚-刚果出血热等（提供产品说明书证明材料） 4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。 |
| 83 | MIC tubes and caps 延长件 (LIFERIVER版）-有孔 | 1、规格：960人份/盒； ▲2、至少适配于AutraMic mini4800Plus设备； |
| 84 | Opentrons 300ul Tips Racks and refills | 1、规格：96人份/盒； ▲2、至少适配于AutraMic mini4800Plus设备； |
| 85 | 试剂混匀管（Autrax专用） | 1、规格：50人份/盒； ▲2、至少适配于AutraMic mini4800Plus 设备； |
| 86 | 水痘核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对样品中水痘-带疱诊病毒的特异性核酸片段进行检测，可用于对水痘-带疱诊病毒的辅助诊断； 3、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。 |
| 87 | 白喉杆菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对样品中白喉杆菌的特异性核酸片段进行检测，可用于对白喉杆菌的辅助诊断； 3、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。 |
| 88 | 巴尔通体核酸检测试剂盒 | 1、规格：25人份/盒； 2、作用用途：通过对样品中巴尔通体的特异性核酸片段进行检测，可用于对巴尔通体的辅助诊断； 3、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件； 4、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。 |
| 89 | 核酸提取及纯化试剂 | 1、规格型号： 96人份/盒； 2、样本类型：血清、血浆、鼻咽拭子、细胞保存液、组织液、尿液和分泌物等液体样本 3、提取流程：裂解、洗涤、洗脱 4、精密度：提取200IU/mL DNA或500IU/mL RNA病毒核酸载量样品，Ct值变异系数≤5% 5、提取总时长≤20min ▲6、适配仪器：苏州新波Chemagic 360、赛默飞核酸提取仪； 7、可根据采购人实际使用过程中的要求提供小规格的产品。 |
| 90 | 血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒 | 1、适用于从不同的样本中快速纯化总DNA（如，基因组、线粒体和病原体等），包括新鲜或冷冻的昆虫组织、人血液或者细菌等。 2、提取方法：离心柱法。 3、纯化过程不需要苯酚或氯仿抽提，仅涉及少量手工步骤。 4、试剂盒含蛋白酶k，组织充分裂解。 5、离心柱预装在收集管中，并且单独封存，确保方便和安全。 6、可以手工提取。 7、纯化得到的DNA不含PCR抑制剂。 |
| 91 | T5 Direct PCR Kit (Animal Tissue) | 1、裂解速率≤10min； 2、扩增速率≥10s/kb； 3、核酸提取过程的回收率≥5%； 4、专为动物组织、细胞等样品直接扩增设计：可用于动物基因敲除分析、转基因检测等鉴定型实验。 |
| 92 | 动物组织/细胞RNA提取试剂盒 | 1、适用于从多种生物样品中提取RNA，包括动物、昆虫、细胞等； 2、快速纯化高品质病毒RNA，制备时间≤50分钟； 3、硅胶柱膜法原理； 4、纯化灵敏度高，含有carrier RNA组分。提取的RNA无DNA和蛋白污染，利于下游实验的分析； 5、可手动操作； 6、提取得到的高纯度RNA可直接用于RT-PCR； 7、离心柱预装在收集管中，并且单独封存，确保方便和安全。 |
| 93 | 病毒基因组DNA/RNA快速提取试剂盒（离心柱法） | 1、适用于手工提取从多种生物样品中提取RNA或DNA，包括动物、昆虫、细胞等； 2、快速纯化高品质病毒RNA，制备时间≤50分钟； 3、硅胶柱膜法原理； 4、纯化灵敏度高，含有carrier RNA组分。提取的RNA无DNA和蛋白污染，利于下游实验的分析； 5、离心柱预装在收集管中，并且单独封存，确保方便和安全。 |
| 94 | 恶性疟原虫/间日疟原虫检测试剂盒（胶体金法） | 1、板型：25人份/盒； 2、用途：用于体外定性检测人全血样本中恶性疟原虫特有的富组氨酸蛋白(HRPII)和间日疟原虫特有的特异性乳酸脱氢酶(pLDH),用于恶性疟原虫、间日疟原虫感染的辅助诊断； 3、标本要求:适用于全血。 |
| 95 | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒 | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 96 | 梅毒核酸检测试剂 | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 97 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂（荧光 PCR 法） | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 98 | 猴痘病毒核酸质控 | 1、产品组成：猴痘病毒假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）； 2、包装规格：0.5mL/管 3、浓度范围≥1×104 4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月。 |
| 99 | 甲流病毒核酸质控 | 1、产品组成：甲型流感假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）； 2、包装规格：0.5mL/管 3、浓度范围≥1×104 4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月。 |
| 100 | 乙流病毒核酸质控 | 1、产品组成：乙型流感假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）； 2、包装规格：0.5mL/管； 3、浓度范围≥1×104 4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月。 |
| 101 | 新冠病毒核酸质控 | 1、产品组成：新型冠状病毒假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）； 2、包装规格：0.5mL/管； 3、浓度范围≥1×104 4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6 个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24 个月。 |
| 102 | 禽流感病毒核酸质控 | 1、产品组成：禽流感假病毒H5/H7/H9亚型培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）； 2、包装规格：0.5mL/管； 3、浓度范围≥1×104 4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月。 |
| 103 | 登革病毒核酸质控 | 1、产品组成：登革热假病毒1型/2型/3型/4型培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）； 2、包装规格：0.5mL/管； 3、浓度范围≥1×104 4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月。 |
| 104 | 基孔病毒核酸质控 | 1、产品组成：基孔肯亚假病毒假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）； 2、包装规格：0.5mL/管； 3、浓度范围≥1×104 4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月。 |
| 105 | 寨卡病毒核酸质控 | 1、产品组成：寨卡假病毒假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）； 2、包装规格：0.5mL/管； 3、浓度范围≥1×104 4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24月。 |
| 106 | 轮状病毒核酸质控 | 1、产品组成：RTA假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）； 2、包装规格：0.5mL/管； 3、浓度范围≥1×104 4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6 个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24 个月。 |
| 107 | 诺如病毒核酸质控 | 1、产品组成：诺如假病毒假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）； 2、包装规格：0.5mL/管； 3、浓度范围≥1×104 4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6 个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24 个月。 |
| 108 | 病原生物核酸质控 | 1、产品组成：假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）； 2、包装规格：0.5mL/管； 3、浓度范围≥1×104 4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6 个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24 个月。 |
| 109 | 一次性磁套棒 | 1、 产品应用于基因组学、蛋白质组学、细胞组学、免疫测定、代谢组学及一般液体处理等； 2、由医疗级聚丙烯（PP）制成； ▲3、适配Chemagic 360系统； 4、无RNA/DNA酶污染，无热原； 5、侧壁厚度均匀，孔板上部平整均一，孔径大小一致； 6、可高压灭菌，121℃30min不变形； 7、套管长度不小于43.35mm，孔径不大于1.9 mm。 |
| 110 | 0.2mLPCR薄壁管（八排） | 1、规格：125根/包，10包/箱； 2、不含RNase/DNase，无热原； 3、适配八联管盖； 4、透明管。 |
| 111 | 0.2mLPCR薄壁管（平盖） | 1、规格：125根/包，10包/箱； 2、不含RNase/DNase，无热原； 3、适配八联管； 4、透明管盖。 |
| 112 | 猴痘病毒抗原快速检测试剂盒（镧系） | 1、规格：50人份/盒 2、作用与用途：适用于人皮疹渗出物或口鼻拭子样本中猴痘病毒检测。检测结果仅用于临床辅助诊断，不是临床诊断的唯一依据，应结合临床症状及其它检测指标综合判定； 3、检测原理：免疫层析，双抗体夹心法； 4、适用样本类型：皮疹渗出物或口鼻拭子； ▲5、适用设备：成都微瑞生物科技有限公司生产的WR-1608荧光免疫分析仪； 6、主要组成成份： 试剂卡50条，样本采样管50支，无菌拭子50支； 7、检测时长≤15分钟； |
| 113 | 猴痘病毒抗原快速检测试剂盒（红乳胶法） | 1、规格：50人份/盒 2、作用与用途：用于人皮疹渗出物或口鼻拭子样本中猴痘病毒的定性检测，辅助诊断猴痘病毒感染； 3、检测原理：免疫层析，双抗体夹心法； 4、适用样本类型：皮疹渗出物或口鼻拭子； 5、主要组成成份： 试剂卡50条，样本采样管50支，无菌拭子50支； 6、检测时长≤15分钟； 7、试剂盒检测A29L蛋白的检测限≥ 20pg/mL； |
| 114 | 非洲猪瘟B646L质粒标准质控样品 | 1、产品组成：假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）； 2、包装规格：0.5mL/管； 3、浓度范围≥1×10⁶ 4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月 |
| 115 | 非洲猪瘟病毒（ASF）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格： 24人份/盒； 2、内标：RNase P内源性内标基因设计，监控取材步骤，评估取样是否有效，减少假阴性； 3、防污体系：UDG酶和dUTP防污染系统； 5、最低检出限≤200 copies/mL； 6、高效酶系：热启动Taq抗体酶和C-MMLV酶； 7、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪。 |
| 116 | 污水核酸提取试剂 | 1、规格：5人份/盒； ▲2、作用与用途：适用于生活污水、医疗机构污水中的细菌、病毒的核酸提取； 3、试剂盒含蛋白酶k，组织充分裂解。 4、适用于 Thermo KingFisher Flex24 等大体积自动化核酸提取仪，也适用于手动提取 |
| 117 | 深孔板 | 1、适用于大多数有机溶液，酸性和碱性溶液的储存； 2、适用于8条磁棒套，24孔磁棒套 96孔磁棒套； 3、可121℃，30min高压灭菌； 4、板底部和侧壁的厚度是均匀的，孔板的上部是平坦的，均匀，方便密封； 5、A~H的字母识别和1~12的数字识别有助于找到样本； 6、不含RNase/DNase，无热原； ▲7、适配chemagic 360核酸提取仪。 |
| 118 | 6406 菌落总数测试片 | 1、50片/包； ★2、满足GB4789.2-2022中6.2.2的要求。 |
| 119 | 营养琼脂（NA） | 250克/瓶 |
| 120 | 营养琼脂平板 | 9cm×10个/包 |
| 121 | 营养肉汤管 | 10mL/ 支 ×20/盒 |
| 122 | 0.85%无菌生理盐水管 | 10mL/ 支 ×20/盒 |
| 123 | Cary-Blair运送培养基管（液体）（含拭子） | 10ml×20支/盒 |
| 124 | TTB增菌液管 | 10ml×20支/盒 |
| 125 | 沙门氏菌显色平板 | 9cm×10个/包 |
| 126 | XLD平板 | 9cm×10个/包 |
| 127 | HE平板 | 9cm×10个/包 |
| 128 | SC増菌液管 | 10mL/ 支 ×20/盒 |
| 129 | BS平板 | 9cm×10个/包 |
| 130 | 改良EC肉汤 | 10mL/ 支 ×20/盒 |
| 131 | O157显色平板 | 9cm×10个/包 |
| 132 | EMB平板 | 9cm×10个/包 |
| 133 | 志贺氏菌增菌肉汤 | 225ml/袋×10/盒 |
| 134 | 麦康凯平板 | 9cm×10个/包 |
| 135 | 志贺氏菌显色平板 | 9cm×10个/包 |
| 136 | 碱性蛋白胨水 | 10mL/ 支 ×20/盒 |
| 137 | 弧菌显色平板 | 9cm×10个/包 |
| 138 | TCBS平板 | 9cm×10个/包 |
| 139 | 哥伦比亚CNA血琼脂平板 | 9cm×10个/包 |
| 140 | 庆大霉素培养基平板 | 9cm×10个/包 |
| 141 | 血平板 | 9cm×10个/包 |
| 142 | 肠道菌增菌肉汤EE | 10mL/ 支 ×20/盒 |
| 143 | 聚乙二醇（分子量8000） | 500g/瓶； 分子量：8000，分子生物级试剂 |
| 144 | 无菌PBS缓冲液（pH7.2- pH7.4） | 500mL/瓶 pH7.2- pH7.4 |
| 145 | 无菌生理盐水 | 500mL/瓶×30/件 |
| 146 | 2.5L厌氧产气包 | 10个/包 |
| 147 | 400ml均质袋（国产） | 100个/230×180，21丝；无菌。 |
| 148 | 一次性培养皿（直径9cm） | 无菌，500个/箱；直径9cm。 |
| 149 | 新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）B | 1、规格： 96人份/盒； 2、原理：PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、内标：RNase P内源性内标基因设计，监控取材步骤，评估取样是否有效，减少假阴性； 4、防污体系：UDG酶和dUTP防污染系统； 5、最低检出限≤200 copies/mL； 6、高效酶系：热启动Taq抗体酶和C-MMLV酶； 7、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪。 |
| 150 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1、规格：24人份/盒； 2、防污染体系：UDG酶和dUTP防污染系统； 3、高效酶系：热启动Taq抗体、Taq酶； 4、内标设置：内源性内标设计，监控样本采集、核酸提取和扩增检测的全流程，有效减少假阴性结果的出现； 5、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 6、最低检出限≤200 copies/mL。 |
| 151 | 登革病毒核酸检测试剂盒B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、人份体系无需配置，直接分装20μL到八连管； 4、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 5、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 152 | 基孔肯亚热病毒核酸检测试剂盒B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 153 | 寨卡病毒核酸检测试剂盒B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 154 | 黄热病毒核酸检测试剂盒B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 155 | 乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 156 | 疟原虫核酸检测试剂盒B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 157 | 西尼罗病毒核酸检测试剂盒B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 158 | 裂谷热病毒核酸检测试剂盒B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 159 | A组、B组、C组轮状病毒核酸联检试剂B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，检测样本中 A 组轮状病毒（VIC）、 B 组轮状病毒(FAM)、 C 组轮状病毒（Texas Red）核酸； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL； 5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份； 6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。 |
| 160 | 诺如病毒核酸检测试剂盒 | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 161 | 志贺氏菌核酸检测试剂盒 | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 162 | 沙门氏菌核酸检测试剂盒 | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 163 | 霍乱弧菌核酸检测试剂盒 | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 164 | 副溶血弧菌核酸检测试剂盒 | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 165 | 伤寒杆菌核酸检测试剂盒 | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 166 | 副伤寒杆菌核酸检测试剂盒 | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 167 | 阿米巴病毒核酸检测试剂盒 | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 168 | 贾第鞭毛虫核酸检测试剂盒 | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 169 | 隐孢子核酸检测试剂盒 | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 170 | 禽流感病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 171 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、人份体系无需配置，直接分装20μL到八连管； 4、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 5、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 172 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、人份体系无需配置，直接分装20μL到八连管； 4、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 5、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 173 | 登革病毒Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、人份体系无需配置，直接分装20μL到八连管； 4、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 5、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 174 | 疟原虫病毒分型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 175 | 间日疟原虫病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 176 | 卵形疟原虫病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 177 | 三日疟原虫病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 178 | 恶性疟原虫病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 179 | 森林脑炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 180 | 大肠杆菌O157核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 181 | 埃博拉病毒（扎伊尔型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 182 | 呼吸道腺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 183 | 脑膜炎双球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 184 | 麻疹病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 185 | 人感染H7N9禽流感试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR检测样本中禽流感病毒 H7（FAM通道），N9(VIC通道） 亚型； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL； 5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份； 6、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。 |
| 186 | 禽流感H5亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 187 | 禽流感H7亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 |
| 188 | 禽流感H9亚型检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。 6、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。 |
| 189 | 禽流感H5N1亚型试剂检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。 6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。 |
| 190 | 霍乱弧菌分型及 CTX基因四通道核酸检测试剂盒 | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。 6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。 |
| 191 | 鼠疫杆菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。 6、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。 |
| 192 | 钩端螺旋体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。 6、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。 |
| 193 | 伯氏疏螺旋体体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。 6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。 |
| 194 | 立克次体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。 6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。 |
| 195 | 汉滩病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。 6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。 |
| 196 | 汉诚病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。 6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。 |
| 197 | 天花病毒核酸检测试剂B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。 6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。 |
| 198 | 脊髓灰质炎核酸检测试剂盒（荧光PCR法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。 6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。 |
| 199 | SARS病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。 6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。 |
| 200 | 炭疽杆菌核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。 6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。 |
| 201 | 马尔堡病毒核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。 6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。 |
| 202 | 拉沙病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。 6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。 |
| 203 | 中东呼吸综合征冠状病毒（N2基因）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B | 1、规格：25人份/盒； 2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR； 3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪； 4、最低检出限≤200copies/mL。 5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。 6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。 |
| 204 | HIV阴性质控品 | 1、包装规格：0.5mL/管； 2、适用于HIV胶体金检测试剂 |
| 205 | HIV阳性质控品 | 1、包装规格：1mL/管； 2、适用于HIV胶体金检测试剂 |
| 206 | 大体积污水磁珠富集提取试剂盒 | 1、用途：基于磁珠富集和萃取原理，用于污水等样本中病原微生物浓缩富集纯化； 2、处理单个样本体积：6-50mL； 3、磁珠回收率≥98% 4、室温保存12个月，可常温运输。 |

第二包：基因测序试剂耗材

| 序号 | 标的名称 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 起始DNA和文库定量试剂 | 1、规格：500反应/盒，最小定量值达0.1ng/μL。 |
| 2 | 起始DNA和文库定量耗材 | - 规格：500管/盒，起始DNA和文库定量试剂配套定量管； - 与起始DNA和文库定量试剂配套使用，用于起始DNA和文库定量。 |
| 3 | 多重PCR新冠全基因组建库试剂盒 | 1、适用于鼻咽拭子、深咳痰液、肺泡灌洗液等样本类型的新型冠状病毒全基因组的扩增捕获； 2、试剂盒规格：24T/盒，包含建库所有试剂，包括新冠多重引物、酶、反应液、标签引物和纯化磁珠、80%乙醇、无酶水等，无需额外采购其他试剂盒； 3、试剂盒内标签引物为预混双端标签序列，包括上游引物、下游引物，仅需单次添加； ★4、适配VISIONauto 1000全自动样本制备系统； ▲5、配套的新冠基因组数据分析服务，厂家有获批国家三类医疗器械证的新型冠状病毒2019-nCoV核酸分析软件（测序法），自动化完成新冠病毒基因组数据分析并出具报告；（提供相应三类注册证佐证） ▲6、提供新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（测序法）三类医疗器械注册证佐证。 |
| 4 | 200uL 透明tip头 | - 适配VISIONauto 1000全自动样本制备系统； - 盒装200μL带滤芯、无菌、低吸附透明移液头； 3、96支/盒，24盒/箱。 |
| 5 | 50uL 透明tip头 | - 适配VISIONauto 1000全自动样本制备系统； 2、盒装50μL带滤芯、无菌、低吸附的透明移液头；3、96支/盒，24盒/箱。 |
| 6 | 光学 96 孔透明PCR反应板 | - 适配VISIONauto 1000全自动样本制备系统； 2、0.2mL无菌无酶，带条形码半裙边透明反应板; 3、20块/盒。 |
| 7 | 酶标板 | - 适配VISIONauto 1000全自动样本制备系统； - 黑色微孔板无DNA酶、RNA酶，无热原、低吸附; 3、40块/箱。 |
| 8 | 1.5ml离心管 | - 适配VISIONauto 1000全自动样本制备系统； 2、1.5ml无菌无酶； 3、500支/包。 |
| 9 | 100ml一次性槽 | - 适配VISIONauto 1000全自动样本制备系统； 2、108件/盒。 |
| 10 | 25ml一次性槽 | - 适配VISIONauto 1000全自动样本制备系统； 2、120件/盒。 |
| 11 | 顶部过滤网 | - 适配VISIONauto 1000全自动样本制备系统； 2、1件/包装。 |
| 12 | 常规的过滤网 | - 适配VISIONauto 1000全自动样本制备系统； 2、1件/包装。 |
| 13 | 中通量测序反应通用试剂盒 | - 适用性：病原微生物样本的高通量测序实验； - 测序原理：边合成边测序； - 测序模式：自动化双端或自动化单端测序； - 测序读长：2*150bp，Reads数：8M； - 流动槽双面成像，成簇密度:170~220k/mm2; - 试剂识别方式:RFID条码，能与系统进行智能交互； 测序数据质量：Q30（测序准确度在80%以上)； |
| 14 | 快速测序反应通用试剂盒 | - 适用性：病原微生物样本的高通量测序实验； - 测序原理：边合成边测序； - 测序模式：自动化单端测序； 4、测序读长：1*100bp，Reads数：20M； 5、流动槽双面成像，成簇密度:170~220k/mm2; 6、试剂识别方式:RFID条码，能与系统进行智能交互； 7、测序数据质量：Q30（测序准确度在85%以上)； |
| 15 | 高通量测序反应通用试剂盒 | - 适用性：病原微生物样本的高通量测序实验； - 测序原理：边合成边测序； - 测序模式：自动化双端或自动化单端测序； - 测序读长：2*150bp，Reads数：25M； - 流动槽双面成像，成簇密度:170~220k/mm2; - 试剂识别方式:RFID条码，能与系统进行智能交互； - 测序数据质量：Q30（测序准确度在80%以上)； |
| 16 | 宏测试剂盒 | - 适用于鼻咽拭子、深咳痰液、肺泡灌洗液、血液等常见样本类型病原宏基因组的扩增建库； - 试剂盒规格：24T/盒，配套经优化的核酸提取试剂与文库构建试剂无需额外采购其他试剂盒； - 采用液相探针捕获法对超过3000种重要病原体进行富集，探针长度≥100bp；（出具制造商包含上述目标病原体检出结果、分型信息及相关检测信息的检验检测报告） - 可检测病原体范围≥25000种，包括细菌、真菌、病毒、寄生虫、支原体、衣原体等，同时可检测新发、罕见病原。检测细菌＞12000种，真菌种类＞2500种，DNA病毒＞7000种，RNA病毒＞2500种，支原体/衣原体＞100种，寄生虫＞600种； ▲5、试剂厂家拥有1项以上应用于病原检测领域的探针捕获技术。 ★6、国产试剂，可适配VISIONauto 1000全自动样本制备系统； ▲7、RNA病原体配套试剂具有rRNA宿主核酸去除功能，rRNA去除率应≥70%，rRNA去除率的CV值应＜15%，保障RNA病原体检测性能；(提供相关技术材料) 8、具备甲型流感病毒分型能力，准确、快速地鉴定出具体的病毒亚型；（如H1N1、H3N2、H5N1、H7N9等，出具制造商包含上述目标病原体检出结果、分型信息及相关检测信息的检验检测报告） ▲9、配套试剂厂家需连续四次参加国家卫健委临检中心主持的全国宏基因组高通量测序室间质量评价预研活动，要求成绩每次均合格，至少一次满分。（提供室间质评证书） |
| 17 | 宏测试剂盒（血液） | - 适用于鼻咽拭子、深咳痰液、肺泡灌洗液、血液等常见样本类型病原宏基因组的扩增建库； - 试剂盒规格：24T/盒，具备专用血液样本前处理与检测体系，配套经优化的核酸提取试剂与文库构建试剂无需额外采购其他试剂盒； - 采用液相探针捕获法对超过3000种重要病原体进行富集，探针长度≥100bp；（出具制造商包含上述目标病原体检出结果、分型信息及相关检测信息的检验检测报告） - 可检测病原体范围≥25000种，包括细菌、真菌、病毒、寄生虫、支原体、衣原体等，同时可检测新发、罕见病原。检测细菌＞12000种，真菌种类＞2500种，DNA病毒＞7000种，RNA病毒＞2500种，支原体/衣原体＞100种，寄生虫＞600种； ▲5、试剂厂家拥有1项以上应用于病原检测领域的探针捕获技术。 ★6、国产试剂，可适配VISIONauto 1000全自动样本制备系统； 7、RNA病原体配套试剂具有rRNA宿主核酸去除功能，rRNA去除率应≥70%，rRNA去除率的CV值应＜15%，保障RNA病原体检测性能；(提供相关技术材料) 8、具备甲型流感病毒分型能力，准确、快速地鉴定出具体的病毒亚型； ▲9、配套试剂厂家需连续四次参加国家卫健委临检中心主持的全国宏基因组高通量测序室间质量评价预研活动，要求成绩每次均合格，至少一次满分。（提供室间质评证书） |
| 18 | 新型冠状病毒全基因组自动化富集建库试剂盒 | 1、检测范围：覆盖已知新冠变异毒株，包括但不限于Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron株，及国内外最新流行毒株，引物按季度更新； 2、适用于：自动化完成肺泡灌洗液，气道吸取物，深部痰液，咽拭子，环境污水等新冠病毒全基因组扩增及文库构建； 3、检出限与覆盖度:≤32CT样本的基因组覆盖度≥99.9%； 4、试剂盒规格：24T/盒，预分装卡盒试剂，无需人工配置试剂，包含富集及建库模块，全程密闭操作，无交叉及环境污染，使用后卡盒即用即抛； 5、适用测序平台：兼容Illumina、Salus等； ▲6、适用机型：AIOS自动化建库系统； 7、搭配同品牌微生物一体化分析工作站，一键式操作，直接生成分析报告；（提供相关计算机软件著作权登记证书） 8、对于符合试剂盒样本要求但建库或测序失败的样本，提供测序技术服务； |
| 19 | 甲型流感病毒全基因组自动化富集建库试剂盒 | 1、检测范围：HA(1-18)、NA(1-11)所有亚型甲型流感联检； 2、适用于：自动化完成甲型流感病毒全基因组扩增及文库构建； 3、检出限与覆盖度:≤32CT样本的基因组覆盖度≥99%； 4、试剂盒规格：24T/盒，预分装卡盒试剂，包含富集及建库模块，全程密闭卡盒中操作，无交叉及环境污染，使用后卡盒即用即抛； 5、适用测序平台：兼容Illumina、Salus等； ▲6、适用机型：AIOS自动化建库系统； 7、搭配同品牌微生物一体化分析工作站，一键式操作，直接生成分析报告；（提供相关计算机软件著作权登记证书） 8、对于符合试剂盒样本要求但建库或测序失败的样本，提供测序技术服务； |
| 20 | 病原微生物全基因组试剂盒 | 1、可按需求定制提供病原微生物全基因组试剂盒，包括但不限于新冠病毒、流感病毒(甲型/乙型)、基孔肯亚热病毒、登革热病毒等； 2、适用样本：对气道吸取物，深部痰液，咽拭子，血清等样本进行组装、分型鉴定及溯源分析； 3、检出限与覆盖度：Ct值＜32样本的基因组覆盖度≥99.5%； ▲4、适用机型：AIOS自动化建库系统； ▲5、适用测序平台：Illumina、Dipinore； 6、搭配全自动基因分析系统，一键式操作，直接生成分析报告，提供引物设计软著和序列一致性分析软著；（提供相关计算机软件著作权登记证书） |
| 21 | 呼吸系统感染病原微生物自动化富集建库试剂盒 | 1、适用于：呼吸道感染重点微生物检测，覆盖呼吸道感染≥175种微生物以及54个耐药基因检测，必须包含流感、新冠、偏肺、冠状病毒、副流感、呼吸道合胞、腺病毒、肠道病毒等； 2、试剂盒规格：24T/盒，预分装试剂卡盒，包含病原富集及建库模块，全程密闭卡盒中操作，无交叉及环境污染，使用后卡盒即用即抛； 3、适用测序平台：Dipinore； ▲4、适配AIOS自动化建库系统； 5、搭配同品牌微生物一体化分析工作站，一键式操作，直接生成分析报告；（提供相关计算机软件著作权登记证书） |
| 22 | 建库辅助试剂盒 | 1、适用于呼吸道系统感染病原微生物自动化富集后连接法测序单样本文库制备； 2、规格：6次/盒； 3、支持微生物基因组、宏基因组、人基因组、动植物基因组测序文库构建; |
| 23 | 建库试剂盒 | 1、用于呼吸道系统感染病原微生物自动化富集连接法建库后形成直接上机三代测序的完整文库； 2、规格：6次/盒； 3、试剂盒对靶向富集后的片段化DNA、完整文库等DNA样本，进行末端修复补齐，再在3’末端加A，形成粘性末端，再通过连接酶以连接带有T碱基的马达蛋白接头； |
| 24 | 磁珠法病原微生物DNA&RNA 共提试剂盒 | 1、适用于生物液体样本以及培养物样本中的病原体微生物的DNA&RNA共提取，核酸用于后续宏基因组等病原体微生物检测建库实验； 2、说明书针对各类样本前处理方式均有特殊说明，包括但不限于抗凝全血样本、痰液样本、拭子和其他生物体样本、血清/血浆样本。包含研磨珠，搭配均质仪及同品牌提取前处理试剂，保证真菌和胞内菌等难破壁微生物的破壁效果； 3、试剂盒规格：24T/盒。 |
| 25 | 提取前处理试剂 | - 包含溶菌酶及保护剂，辅助提取试剂盒进行样本前处理，有助于真菌等难破壁病原的核酸提取； - 试剂盒规格：48T/盒。 |
| 26 | 病原体宏基因组检测自动化酶切建库试剂盒(DNA+RNA) | 1、样本无需培养，无需假设病原体，对疑似感染样本的DNA+RNA共同进行高深度测序宏基因组学分析，提供寄生虫、真菌、细菌、支原体、衣原体、立克次体、分枝杆菌、病毒等全部病原微生物检测信息； 2、预分装试剂卡盒，构建宏基因组文库所需的全部试剂，最终获得相应条形码文库。之后可接试剂盒测序，全程密闭卡盒中操作，无交叉及环境污染，使用后卡盒即用即抛； 3、全流程操作时间≤5.5h； ▲4、适配AIOS自动化建库系统； 5、搭配同品牌微生物一体化分析工作站，一键式操作，直接生成分析报告； 6、对于符合试剂盒样本要求但建库或测序失败的样本，可以提供测序技术服务； |
| 27 | 连接测序试剂盒 | 1、适用于病原体宏基因组自动化酶切建库后形成的条形码文库，再进行Dipinore三代平台马达蛋白接头连接反应，以及后续上机测序的 Loading； 2、试剂盒可对宏基因组DNA进行末端修复补齐，再在 3’末端加 A，形成粘性末端，再通过连接酶以连接带有 T 碱基的马达蛋白接头，形成直接上机测序的完整文库； 3、规格：6次/盒； 4、适用于三代单样本或无需连接barcode样本连接建库。 |
| 28 | 核酸清除剂 | 1、彻底清除实验环境中的RNA酶和DNA/RNA等核酸模板； 2、安全、无毒，使用便捷，液体，喷洒即用。 |
| 29 | 免扩增条形码试剂盒 | 1、建库原理：连接法建库，使用聚合酶，将接头连接到基因组DNA上，从而实现文库构建； 2、建库时间：≤2小时； 3、应用范围：全基因组测序、靶向测序、宏基因组测序等。样本类型包括微生物基因组、人类基因组、动植物基因组； 4、每个试剂盒可至少适配6次反应，至多可供144个样本使用； |
| 30 | 测序芯片 | ▲1、适配机型：Dipinore测序平台适用； 2、规格：1张/盒 3、每张芯片数据产出15~30Gb； 4、测序速度：DNA＞400bp/s，RNA＞100bp/s； 5、测序读长：最长读长4M bp； 6、测序时间：10分钟-72小时按需可控； 7、芯片内置专属传感器阵列、专用集成电路、和R10纳米孔； 8、可清洗重复使用。 |
| 31 | 测序芯片清洗试剂盒 | 1、适配机型：Dipinore测序平台适用，用于测序芯片清洗； 2、利用试剂中的DNA消化酶，对残留的文库进行消化分解，从而实现芯片重复利用的目的； 3、操作时间：不超过30分钟； 4、适用范围：各种类型的DNA文库； 5、每个试剂盒可进行6次芯片清洗。 |
| 32 | 免扩增条形码辅助试剂盒 | 1、适配机型：Dipinore测序平台适用，用于免扩增条形码建库的试剂补充； 2、提供免扩增测序接头； 3、可用于接头连接后样本的纯化； 4、具有长片段文库筛选功能； 5、每个试剂盒可至少适配12次反应。 |
| 33 | 测序芯片预处理试剂盒 | 1、适配机型：Dipinore测序平台适用，用于测序芯片的预处理或文库补充； 2、操作时间：不超过5分钟； 3、内含测序芯片冲洗液和测序芯片系绳两种组分，用于芯片预处理，增强文库分子捕获入孔； 4、每个试剂盒可至少适配6次反应。 |
| 34 | 测序辅助扩展包 | 1、适配机型：Dipinore测序平台适用，用于上机测序的试剂补充； 2、可用于测序芯片的预处理； 3、可用于在测序过程中为芯片补充能量； 4、可用于上机前文库的预处理； 5、每个试剂盒可至少适配12次反应。 |
| 35 | 长片段缓冲液扩展包 | 1、适配机型：Dipinore测序平台适用，用于已构建好文库的长片段筛选或纯化； 2、提供的长片段缓冲液用于需要去除较短片段 (<3 kb)； 3、每个试剂盒可至少适配4次反应。 |
| 36 | 短片段缓冲液扩展包 | 1、适配机型：Dipinore测序平台适用，用于已构建好文库纯化； 2、提供的短片段缓冲液； 3、每个试剂盒可至少适配4次反应。 |
| 37 | 建库辅助试剂盒 | 1、本试剂盒适用于辅助Dipinore测序平台的多样本 gDNA、cDNA 的 PCR 产物连接法文库制备，形成末端带有区分样本的 barcode 序列； 2、试剂盒包括三个组分，末端修复组分用于末端修复加 A 尾，barcode 及 barcode 连接组分可用于 barcode 接连； 3、提供≥6次建库辅助反应; 4、适配机型：Dipinore测序平台适用； 5、支持微生物基因组、宏基因组、人基因组、动植物基因组测序文库构建; |
| 38 | 连接测序上机扩展包 | 1、适用于三代Dipinore测序平台-barcode 扩增子文库自动化建库后的手动部分，包括马达蛋白接头连接、纯化、芯片 Loading； ▲2、适配机型：Dipinore测序平台适用； 3、能够满足6次上机； 4、试剂盒承接病原微生物全基因组自动化建库三代测序平台后续手动部分，得到上机测序完整文库； |
| 39 | 条码连接测序辅助末修及连接试剂盒 | 1、辅助Dipinore测序平台的多样本 gDNA、cDNA 的 PCR 产物连接法文库制备； 2、可提供 24 样本的末端修复和 barcode 连接，以及 6 次测序接头连接; 3、适配机型：Dipinore测序平台适用; 4、提供 dsDNA 片段长度质量与摩尔量对照参考表，可快速准确确定 DNA文库建库起始量及测序上样量； 5、支持微生物基因组、宏基因组、人基因组、动植物基因组测序文库构建; |
| 40 | 96孔磁套棒 | - 适用于提取游离DNA，适配KingFisher Flex； 2、规格：96孔磁套，配96孔深孔板，采用高纯度聚丙烯PP制造，无DNA酶、无RNA酶，无热源。 |
| 41 | 2.2mL V底方孔96孔深孔板 | 1、适用于提取游离DNA，适配KingFisher Flex； 2、规格：96孔2.2 mL V底方孔96孔深孔板，采用高纯度聚丙烯PP制造，无DNA酶、无RNA酶，无热源。 |
| 42 | 2mL 离心管 | 1、2mL 离心管无色透明，PP材质，无菌无酶，无热源； - 可承受离心力10000×g~12000×g； - 规格：250个/盒，10盒/箱。 |
| 43 | PCR 8联管盖，pp，本色，平盖 | 1、适用于用于荧光定量PCR等检测，管盖与8联管相配套，具有出色的密封性； 2、本色，平盖，无DNase和RNase、无DNA和RNA污染。 |
| 44 | PCR 8联管，200uL，pp，本色，平盖 | 1、适用于用于荧光定量PCR等检测 管盖与管相配套，具有出色的密封性； 2、200μL，本色，平盖，无DNase和RNase、无DNA和RNA污染。 |
| 45 | 细菌病毒DNA&RNA提取试剂 | 1、从粪便、肠道和土壤样本中提取细菌病毒DNA和RNA； 2、具有包含0.1mm玻璃研磨管，充分裂解革兰氏阴性和阳性菌等； 3、有流线型缓蚀剂去除技术（IRT），充分去除胆汁和血红素等抑制剂，减少PCR和高通量测序的抑制； 4、柱膜法原理，可手工操作，提取纯度更高。 |

第三包：血型、生化诊断试剂耗材

| 序号 | 标的名称 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABO、RhD血型定型检测卡（单克隆抗体） | 1、适用于瑞士哈美顿品牌MicrolabSTARlet IVD型号设备。 2、用于人ABO血型正定型和反定型以及RhD血型的检测。 3、检测方法：微柱凝胶法。 4、检测试剂卡：填充葡聚糖凝胶的6孔检测卡。 5、产品组成：抗A、抗B、抗D（IgM）试剂、凝胶。 ▲6、抗A效价≥128，抗B效价≥128，抗D效价≥64，将已知抗原的细胞加入到微柱凝胶中，凝胶中的抗体与含有相应抗原的细胞呈阳性反应，与没有相应抗原的细胞呈阴性反应；微柱中抗体与含有相应抗原的红细胞凝集强度≥3+。（提供生产厂家试剂说明书佐证） 7、包装规格：12人份/盒 |
| 2 | ABO、Rh血型检测质控品（微柱凝胶法） | 1、用于ABO、RhD血型定型检测卡、ABO血型反定型试剂盒（0.8%）的室内质量控制。 2、主要组成成分：至少包括红细胞和血清成分，涵盖A1型RhD（+）红细胞、B型RhD（+）红细胞、抗A血清、抗B血清、O型RhD（+）红细胞及RhD（-）红细胞。 3、产品包装有效期：≥90天； 到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 ▲4、红细胞抗原强度差异不超过1+，血清抗体效价每瓶差异不超过1管。（提供生产厂家试剂说明书佐证） 5、该试剂与ABO、RhD血型定型检测卡为同一生产厂家，以确保试验结果的准确性。 6、包装规格：6瓶/盒; 样本1 4ml/瓶*1瓶、 样本2 4ml/瓶*1瓶 、样本3 2ml/瓶*1瓶、 样本4 2ml/瓶*1瓶、 样本5 4ml/瓶*1瓶、 样本6 2ml/瓶*1瓶 |
| 3 | ABO血型反定型试剂盒（人血红细胞） | 1、用于检测被检者血清中有无相应的抗A或抗B抗体，结合正定型结果判定ABO血型。 2、浓度：0.8%。 3、检测方法：适用于微柱凝胶法 4、组成成份：A1型、B型、O型红细胞。 5、产品有效期：≥90天。 6、该试剂与ABO、RhD血型定型检测卡为同一生产厂家，以确保试验结果的准确性。 ▲7、A1型红细胞与抗A血型定型试剂反应，凝集强度≥3+；B型红细胞与抗B血型定型试剂反应，凝集强度≥3+。（提供生产厂家试剂说明书佐证） 8、包装规格：每盒有A1、B、O细胞各一瓶。10mL/瓶 |
| 4 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±5%内 3、精密度：批内CV≤2%，批间差≤4% 4、线性区间：10g/L-70 g/L，r≥0.99，10g/L-20 g/L时，绝对偏差在±4g/L范围内，＞20 g/L时，相对偏差在±10%范围内。 5、产品包装有效期不低于 18个月（提供厂家试剂说明书佐证）；到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 6、包装规格：300测试×4/盒 |
| 5 | 总胆红素(TBIL)测定试剂盒 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±10%内 3、精密度：批内CV≤3.4%，批间差≤4% 4、线性区间：1.5μmol/L-1000μmol/L，r≥0.99，1.5μmol/L-60μmol/L时，绝对偏差在±6μmol/L范围内，＞60μmol/L时，相对偏差在±10%范围内。 5、产品包装有效期不低于 24个月（提供厂家试剂说明书佐证）；到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 6、包装规格：500测试×4/盒 |
| 6 | 直接胆红素(DBIL)测定试剂盒 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±10%内 3、精密度：批内CV≤5%，批间差≤8% 4、线性区间：1.3μmol/L-340μmol/L，r≥0.99，1.3μmol/L-34μmol/L时，绝对偏差在±4μmol/L范围内，＞34μmol/L时，相对偏差在±10%范围内。 5、产品包装有效期不低于 24个月（提供厂家试剂说明书佐证）；到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 6、包装规格：500测试×4/盒 |
| 7 | 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±10%内 3、精密度：批内CV≤3.4%，批间差≤4.1%（提供厂家试剂说明书佐证） 4、线性区间：2U/L-1000U/L，r≥0.99，2U/L-100U/L时，绝对偏差在±8U/L范围内，＞100U/L时，相对偏差在±10%范围内。 5、产品包装有效期不低于 18个月（提供厂家试剂说明书佐证）；到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 6、包装规格：400测试×4/盒 |
| 8 | γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定试剂盒 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±10%内 3、精密度：批内CV≤5%，批间差≤9.7% 4、线性区间：2U/L-1000U/L，r≥0.99，2U/L-50U/L时，绝对偏差在±5U/L范围内，＞50U/L时，相对偏差在±10%范围内。 5、包装规格：400测试×4/盒 |
| 9 | 尿酸(UA)测定试剂盒 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±10%内 3、精密度：批内CV≤4%，批间差≤5.1% 4、线性区间：8μmol/L-1180μmol/L，r≥0.99，8μmol/L-200μmol/L时，绝对偏差在±30μmol/L范围内，＞200μmol/L时，相对偏差在±10%范围内。 5、包装规格：300测试×4/盒 |
| 10 | 载脂蛋白AⅠ(ApoA-Ⅰ)测定试剂盒 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：测参考物质相对偏差在±15%内；测企业参考品相对偏差在±10%范围内 3、精密度：批内CV≤3%，批间差≤10% 4、线性区间：0.1g/L-2.5g/L，r≥0.99，0.1g/L-0.4 g/L时，绝对偏差在±0.08g/L范围内，＞0.4 g/L时，相对偏差在±10%范围内。 5、产品包装有效期不低于 18个月（提供厂家试剂说明书佐证）；到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 6、包装规格：300测试×4/盒 |
| 11 | 载脂蛋白B (ApoB)测定试剂盒 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±10%范围内 3、精密度：批内CV≤3%，批间差≤10% 4、线性区间：0.1g/L-2.5g/L，r≥0.99，0.1g/L-0.4 g/L时，绝对偏差在±0.08g/L范围内，＞0.4 g/L时，相对偏差在±10%范围内。 5、产品包装有效期不低于 18个月（提供厂家试剂说明书佐证）；到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 6、包装规格：300测试×4/盒 |
| 12 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±10%内 3、精密度：批内CV≤4%，批间差≤8% 4、线性区间：0.03mmol/L-3.1mmol/L，r≥0.99，0.03mmol/L-1mmol/L时，绝对偏差在±0.1Ommol/L范围内，＞1mmol/L时，相对偏差在±10%范围内。 5、样本中维生素C≤0.5g/L、胆红素≤700μmol/L、血红蛋白≤5g/L，甘油三酯≤20mmol/L对本试剂测定无明显影响。（提供生产厂家试剂说明书佐证） 6、包装规格：300测试×4/盒 |
| 13 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±10%内 3、精密度：批内CV≤3%，批间差≤8% 4、线性区间：0.03mmol/L-12mmol/L，r≥0.99，0.03mmol/L-3mmol/L时，绝对偏差在±0.3 mmol/L范围内，＞3mmol/L时，相对偏差在±10%范围内。 5、样本中维生素C≤0.5g/L、胆红素≤700μmol/L、血红蛋白≤5g/L，甘油三酯≤20mmol/L对本试剂测定无明显影响。（提供生产厂家试剂说明书佐证） 6、包装规格：300测试×4/盒 |
| 14 | 总胆固醇(TC)测定试剂盒 | ▲1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±10%内 3、精密度：批内CV≤3%，批间差≤5% 4、线性区间：0.05mmol/L-12.9mmol/L，r≥0.99，0.05mmol/L-1.5mmol/L时，绝对偏差在±0.2mmol/L范围内，＞1.5mmol/L时，相对偏差在±10%范围内。 5、包装规格：300测试×4/盒 |
| 15 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒 | ▲1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±10%内 3、精密度：批内CV≤5%，批间差≤9.2% 4、线性区间：4U/L-1000U/L，r≥0.99，4U/L-80U/L时，绝对偏差在±8U/L范围内，＞80U/L时，相对偏差在±10%范围内。 5、包装规格：500测试×4/盒 |
| 16 | 甘油三酯(TG)测定试剂盒 | ▲1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±10%内 3、精密度：批内CV≤4.1%，批间差≤5% 4、线性区间：0.03mmol/L-10mmol/L，r≥0.99，0.03mmol/L-2mmol/L时，绝对偏差在±0.2mmol/L范围内，＞2mmol/L时，相对偏差在±10%范围内。 5、包装规格：300测试×4/盒 |
| 17 | 葡萄糖(GLU)测定试剂盒 | ▲1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±10%内 3、精密度：批内CV≤3.7%，批间差≤4.2% 4、线性区间：0.02mmol/L-40mmol/L，r≥0.99，0.02mmol/L-4mmol/L时，绝对偏差在±0.2mmol/L范围内，＞4mmol/L时，相对偏差在±10%范围内。 ▲5、产品包装有效期不低于 18个月（提供厂家试剂说明书佐证）；到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 6、包装规格：300测试×4/盒 |
| 18 | 尿素(Urea)测定试剂盒 | ▲1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±10%内 3、精密度：批内CV≤4.5%，批间差≤5.5% 4、线性区间：0.1mmol/L-36mmol/L，r≥0.99，0.1mmol/L-8mmol/L时，绝对偏差在±0.8mmol/L范围内，＞8mmol/L时，相对偏差在±10%范围内。 5、包装规格：300测试×4/盒 |
| 19 | 肌酐(Cr)测定试剂盒 | ▲1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±10%内 3、精密度：批内CV≤3%，批间差≤4% 4、线性区间：2.4μmol/L-8840μmol/L，r≥0.99，2.4μmol/L-70μmol/L时，绝对偏差在±7μmol/L范围内，＞70μmol/L时，相对偏差在±10%范围内。 ▲5、样本类型可包含血清、血浆、尿液，试剂检测上限需≥8000umol/L（提供厂家试剂说明书佐证） ▲6、产品包装有效期不低于24个月（提供厂家试剂说明书佐证）；到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 7、包装规格：400测试×4/盒 |
| 20 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒 | ▲1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±10%内 3、精密度：批内CV≤5%，批间差≤6.2% 4、线性区间：3U/L-1000U/L，r≥0.99，3U/L-80U/L时，绝对偏差在±8U/L范围内，＞80U/L时，相对偏差在±10%范围内。 ▲5、产品包装效期不低于24个月（提供厂家试剂说明书佐证）；到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 6、包装规格：500测试×4/盒 |
| 21 | 总蛋白(TP)测定试剂盒 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±5%范围内 3、精密度：批内CV≤2%，批间差≤4.2% 4、线性区间：5g/L-100g/L，r≥0.995，5g/L-30 g/L时，绝对偏差在±3g/L范围内，＞30 g/L时，相对偏差在±6%范围内。 5、包装规格：300测试×4/盒 |
| 22 | 生化复合校准品 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、用途：本品用于生化项目分析工作的校准品 3、检验项目：丙氨酸氨基转移酶，天门冬氨酸氨基转移酶，碱性磷酸酶，γ-谷氨酰基转移酶，总蛋白，白蛋白，总胆红素，直接胆红素，尿素，肌酐，尿酸，葡萄糖，甘油三酯，总胆固醇，乳酸脱氢酶，无机磷，高密度脂蛋白胆固醇，低密度脂蛋白胆固醇。 4、主要成分：人血清，木糖醇。 5、包装规格：5ml×1 |
| 23 | 脂类&免疫类多项质控物 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、预期用途：本品作为生物化学检验中甘油三酯、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白AI、载脂蛋白B、脂蛋白（a）、免疫球蛋白A、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、C3、C4、前白蛋白、β2-微球蛋白、抗链球菌溶血素“O”和类风湿因子项目分析工作的质量控制品。 3、主要成分：猪血浆，纯化过的脂类&免疫类物质。 4、包装规格：水平1 ：3mL*1 |
| 24 | 脂类&免疫类多项质控物 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、预期用途：本品作为生物化学检验中甘油三酯、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白AI、载脂蛋白B、脂蛋白（a）、免疫球蛋白A、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、C3、C4、前白蛋白、β2-微球蛋白、抗链球菌溶血素“O”和类风湿因子项目分析工作的质量控制品。 3、主要成分：猪血浆，纯化过的脂类&免疫类物质。 4、包装规格：水平2 ：3mL*1 |
| 25 | 胱抑素C | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±15%内 3、精密度：批内CV≤5%，批间差≤8% 4、线性区间：0.13mg/L-8mg/L，r≥0.99；0.13mg/L-2mg/L时，绝对偏差在±0.2mg/L范围内；＞2mg/L时，相对偏差在±10%范围内。 5、样本中维生素C≤10g/L、胆红素≤650μmol/L、血红蛋白≤5g/L、甘油三酯≤24mmol/L、常用抗凝剂常用量对本试剂测定无干扰。（提供生产厂家试剂说明书佐证） 6、包装规格：300测试×4/盒 |
| 26 | 总胆汁酸 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±10%内 3、精密度：批内CV≤4.1%，批间差≤5.7% 4、线性区间：0.8μmol/L-150μmol/L，r≥0.99，0.8μmol/L-20μmol/L时，绝对偏差在±3μmol/L范围内，＞20μmol/L时，相对偏差在±10%范围内。 5、包装规格：400测试×4/盒 |
| 27 | 同型半胱氨酸（Hcy) | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±15%内 3、精密度：重复测定（10±2）μmol/L的样本，CV≤5%；重复测定（20±4）μmol/L的样本，CV≤3%，批间差≤5.9%。 4、线性区间：3μmol/L-50μmol/L，r≥0.995，3μmol/L-20μmol/L时，绝对偏差在±1μmol/L范围内，＞20μmol/L时，相对偏差在±10%范围内。 5、包装规格：200测试×2/盒 |
| 28 | 超敏C反应蛋白(CRP) | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、准确度：相对偏差在±10%内 3、精密度：批内CV≤5%，批间差≤8% 4、线性区间：0.5mg/L-320mg/L，r≥0.99；0.5mg/L-35mg/L时，绝对偏差在±3.5mg/L范围内；＞35mg/L时，相对偏差在±10%范围内。 5、包装规格：200测试×2/盒 |
| 29 | 同型半胱氨酸质控品1 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、预期用途：本品用于同型半胱氨酸项目分析工作中的质量控制。 3、主要成分：人血清 4、规格型号：水平1:1.0ml*1 |
| 30 | 同型半胱氨酸质控品2 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、预期用途：本品用于同型半胱氨酸项目分析工作中的质量控制。 3、主要成分：人血清 4、包装规格：水平2:1.0ml*1 |
| 31 | 超敏C－反应蛋白校准品 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、预期用途：本品用于超敏C-反应蛋白项目的校准 3、主要成分：含C反应蛋白的人血浆、牛血清白蛋白 4、规格型号：校准1～5 0.5ml*5 |
| 32 | 胱抑素C质控品1 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、预期用途：本品用于胱抑素C项目分析工作中的质量控制。 3、主要成分：健康人血清 4、包装规格：水平1:1.0ml*2 |
| 33 | 胱抑素C质控品2 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、预期用途：本品用于胱抑素C项目分析工作中的质量控制。 3、主要成分：健康人血清 4、包装规格：水平2:1.0ml*2 |
| 34 | ABO血型（正）定型试剂 | 1、规格：2*10ml 2、保存温度：2～8℃避光保存 3、该试剂主要用于ABO血型系统中A型和B型的血型鉴定，通过与红细胞上的A抗原和B抗原反应来确定个体的血型。 |
| 35 | RhD（IgG）血型定型试剂盒（单克隆抗体） | 1、规格：10ml/支*1盒 2、保存温度：2～8℃避光保存 3、适用范围：用于检测人Rh血型系统中的D抗原，可以用于弱D的检测，可检出DVI抗原。 4、主要成分：抗D(IgG)单克隆细胞株培养上清液、磷酸盐缓冲液、NaCl 5、产品包装有效期：≥24个月；到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |
| 36 | RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 1.规格：10ml/支*1盒 2.保存温度：2～8℃避光保存 3.适用范围：用于检测人Rh血型系统中的D抗原，可以用于弱D的检测，可检出DVI抗原。 4.主要成分：抗D(IgM)单克隆细胞株培养上清液、磷酸盐缓冲液和NaCl 5.产品包装有效期：≥24个月；到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |
| 37 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法） | 1、适用于众驰3200C凝血仪 2、预期用途：用于体外测定人血浆样本凝血酶原时间 3、批内精密度 3.1重复性：变异性系数CV≤5%(液体型) 3.2瓶间差：变异性系数CV≤5%(固体型) 4、批间差：变异性系数CV≤10% 5、保存温度：2～8℃ 6、产品包装有效期：≥24个月；到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 7、包装规格：复溶液：6×4ml；试剂：6×4ml |
| 38 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（凝固法） | 1、适用于众驰3200C凝血仪 2、预期用途：用于体外测定人血浆样本活化部分凝血活酶时间 3、批内精密度 3.1重复性：变异性系数CV≤5%(液体型) 3.2瓶间差：变异性系数CV≤5%(固体型) 4、批间差：变异性系数CV≤10% 5、保存温度：2～8℃ 6、产品包装有效期：≥24个月；到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 7、包装规格：氯化钙：6×2ml；试剂：6×2ml |
| 39 | 纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒(CLAUSS法) | 1、适用于众驰3200C凝血仪 2、预期用途：用于体外测定人血浆样本纤维蛋白原含量 3、批内精密度 3.1重复性：变异性系数CV≤8%(液体型) 3.2瓶间差：变异性系数CV≤8%(固体型) 4、批间差：变异性系数CV≤15% 5、保存温度：2～8℃ 6、产品包装有效期：≥24个月；到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 7、包装规格：缓冲液：6×4ml；试剂：6×2ml |
| 40 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法） | 1、适用于众驰3200C凝血仪 2、预期用途：用于体外测定人血浆样本凝血酶时间 3、批内精密度 3.1重复性：变异性系数CV≤5%(液体型) 3.2瓶间差：变异性系数CV≤5%(固体型) 4、批间差：变异性系数CV≤10% 5、保存温度：2～8℃ 6、产品包装有效期：≥24个月；到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 7、包装规格：复溶液：6×4ml；试剂：6×4ml |
| 41 | 凝血质控品 | 1、适用于众驰3200C凝血仪 2、预期用途：本品用于凝血项目分析工作中的质量控制。 3、包装规格号：10×1ml |
| 42 | 瑞氏-吉姆萨染色液 | 1、预期用途：主要用于对血细胞、骨髓细胞进行染色 2、试剂组成：瑞氏-吉姆萨染液（A液）、磷酸盐缓冲液（pH6.8）（B液） 3、储存条件：5℃～30℃保存，有效期24个月 4、性能指标：磷酸盐缓冲液（pH6.8）（B液）的pH值（25℃±1℃）应为：6.6±0.5 5、包装规格：250ml×4瓶/盒 |
| 43 | STAR导电加样尖 | 1、适用于瑞士哈美顿品牌MicrolabSTARlet IVD型号设备。 2、组成成分：PP+碳黑。 3、无DNA、RNA酶和致热源。 4、产品包装有效期：≥3年；到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 5、包装规格：300ul加长，480个/盒 |
| 44 | 血型分析用稀释液 | 1、用于制备红细胞悬液。 2、产品包装有效期：2-25℃保存，≥1年。到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 3、该试剂与ABO、RhD血型定型检测卡为同一生产厂家，以确保试验结果的准确性。 4、包装规格：500ml/瓶 |
| 45 | 96孔深孔板 | 1、适用于瑞士哈美顿品牌MicrolabSTARlet IVD型号设备。 2、规格：5块/包 |
| 46 | 生化碱性清洗剂 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、规格：2L／瓶 3、主要成分：氢氧化钠 4、预期用途：用于反应杯、样品针、试剂针的清洗，防止发生交叉污染。 |
| 47 | 生化酸性清洗剂 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、规格：500ml／瓶 3、预期用途：用于反应杯的清洗，防止试剂针和反应杯发生交叉污染。 |
| 48 | HITERGENT清洁液 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、规格：500ml／瓶 3、主要成分：单乙醇胺 4、预期用途：用于反应槽抑菌、清洗槽等各部位的清洗 |
| 49 | 生化反应杯 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、规格：14个/套。 |
| 50 | 生化分析仪专用灯泡 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、规格：1只 |
| 51 | 夹断管 | 1、适用于日立LABOSPECT 008α生化分析仪 2、用途：用于日立生化分析仪的校准 3、规格：10根/包 |
| 52 | 生化反应杯 | 1、规格：500支/包 2、保存温度：常温保存 |
| 53 | XLC（X1）清洗液 | 1、适用于众驰3200C凝血仪 2、规格：5L/桶；3桶/箱 3、预期用途：用于反应杯、样品针、试剂针的清洗，防止发生交叉污染。 |
| 54 | XLC（X2）清洗液 | 1、适用于众驰3200C凝血仪 2、规格：10*60mL/盒 3、预期用途：用于反应杯、样品针、试剂针的清洗，防止发生交叉污染。 |
| 55 | XLB01凝血测试杯 | 1、适用于众驰3200C凝血仪 2、规格：1000个/盘 |
| 56 | 精混树脂 | 适用于优科源:YKY-US-120L |
| 57 | 反渗透膜 | 适用于优科源:YKY-US-120L |
| 58 | 预处理滤芯 | 适用于优科源:YKY-US-120L |
| 59 | 精密过滤器 | 适用于优科源:YKY-US-120L |
| 60 | 日立ISE用清洗剂（N） | 1、适用于日立LABOSPECT 008 a生化分析仪。 2、规格：100ml/瓶 |

第四包：免疫试剂耗材

| 序号 | 标的名称 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光法） | 1、用于体外定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）。 2、检测原理为化学发光免疫夹心法。 3、项目试剂盒自带校准品、质控品。 4、试剂开封后，2℃-8℃储存有效期为6周。 ▲5、适用于MAGLUMI X8化学发光仪 ▲6、抗原位点需检测NS5结构蛋白 7、包装规格：100测试/盒 |
|  | 人类免疫缺陷病毒抗原和抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 1、用于体外定性检测人血清或血浆样本中的人类免疫缺陷病毒 HIV-1型P24抗原和HIV-1/2型抗体。 2、检测原理为化学发光免疫夹心法。 3、项目试剂盒自带校准品、质控品。 4、试剂开封后，在2℃-8℃有效期为42天。 ▲5、适用于MAGLUMI X8化学发光仪。 6、包装规格：100测试/盒 |
|  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（化学发光法） | 1、用于体外定性检测人血清或血浆样本中的梅毒螺旋体抗体。 2、检测原理为化学发光免疫夹心法(双抗原夹心法)。 3、项目试剂盒自带校准品、质控品。 4、试剂开封后，在2℃-8℃有效期为42天。 5、在2℃-8℃储存，有效期为18个月。 ▲6、适用于MAGLUMI X8化学发光仪。 |
|  | 通用底物 HISCL Substrate Reagent Set | 1、用途：本产品为在全自动免疫分析仪上进行免疫项目检测时使用的化学发光底物 2、包装规格：40mL×1瓶；70mL×1瓶 ▲3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 |
|  | 清洗液 | 1、用途：使用HISCL进行测定时，用于反应体系的清洗 2、包装规格：10L/箱 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 |
|  | 样本稀释液 | 1、用途：使用HISCL进行测定时，样本需要稀释时，使用本产品对样本进行稀释 2、包装规格：20ml*1瓶 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 |
|  | 管路清洗液 | 1、用途：用于HISCL检测过程中清洗仪器的管路及探针等 2、包装规格： 10L*1箱 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 |
|  | 全自动免疫分析仪使用的采样头（TIP） | 1、用途：用于HISCL检测过程中样本加样 2、包装规格： 5000个/箱 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 |
|  | 全自动免疫分析仪使用的反应杯 | 1、用途：用于HISCL检测过程中反应体系反应 2、包装规格： 5000个/箱 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 |
|  | 探针清洗液 | 1、用途：用于HISCL检测过程中清洗仪器的探针 2、包装规格： 250ml*2瓶 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 |
|  | 希森美康校准包 | 用于希森美康仪器的校准检定 |
|  | 人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒 | 1、检测方法为蛋白印迹法； 2、检测带必须同时含HIV-1和HIV-2型阳性质控带；HIV-1抗体为全病毒条带，包括：gp41、gp120、gp160、P24、P55、P17、P66、P51、P31、P39； 3、质控血清应分别含强阳性、弱阳性和阴性质控血清，其中强阳性质控血清必须同时含HIV-1和HIV-2质控物； 4、封闭液为检测时现配，以防造成不必要的浪费 5、HIV 1+2 确证试剂必须经国家食品药品监督管理局注册批准； 6、试剂实验方法有快速法和过夜法二种，能有效处理弱阳性标本，提供试剂使用说明书证明； 7、试剂有效期≧20个月。 |
|  | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 1、适用范围：辅助临床诊断，确定梅毒感染的状况; 2、进行血液筛查，防止梅毒的经血传播； 3、规格型号:120人份/盒 |
|  | 结核感染T细胞检测试剂盒 | 1、原理：采用IGRA检测原理，通过检测γ-干扰素的释放水平分析结核感染 2、刺激细胞类型：可同时刺激CD4+和CD8+T淋巴细胞 3、检测方法：人工干预步骤少，无需人工细胞计数； 4、特异度：不低于97%，灵敏度：不低于95%（以产品说明书为准） 5、结核特异性抗原：固态抗原，且包被在培养管管壁上，至少同时包括ESAT-6和CFP-10两种抗原 6、全血样本保存时间≥48小时（2-8℃）无需添加延长剂（投标人提供产品说明书） 7、孵育条件：普通恒温孵育箱，温度37±1℃孵育16~24h（投标人提供产品说明书） 8、样本孵育后：血浆的有效保存时间≥ 28天（2-8℃） 9、结果解读与分析：仪器判读，使用专业的结果分析软件； 10、规格型号:44测试/盒 |
|  | 甲型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 1、方法学：酶联免疫法 2、包装规格：48人份/盒、96人份/盒 3、物理性能：外包装盒平整、光滑，无破损；试剂盒各组份齐全、完整；液体试剂透明、无沉淀或絮状悬浮物；包被板包装袋应密封性好，无破损、无漏气现象。 4、检出限：最低检出限≥3/5 5、精密度：批内变异系数≤15%（n=10） 6、阳性符合率：100%（9/9） 7、阴性符合率：100%（9/9） |
|  | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 1、方法学：酶联免疫法 2、包装规格：48人份/盒、96人份/盒 3、物理性能：外包装盒平整、光滑，无破损；试剂盒各组份齐全、完整；液体试剂透明、 无沉淀或絮状悬浮物；包被板包装袋应密封性好，无破损、无漏气现象。 4、检出限：最低检出限≥3/5 5、精密度：批内变异系数≤15%（n=10） 6、阳性符合率：100%（9/9） 7、阴性符合率：100%（9/9） |
|  | 戊型型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 1、方法学：酶联免疫法 2、包装规格：48人份/盒、96人份/盒 3、物理性能：外包装盒平整、光滑，无破损；试剂盒各组份齐全、完整；液体试剂透明、无沉淀或絮状悬浮物；包被板包装袋应密封性好，无破损、无漏气现象。 4、检出限：最低检出限≥3/5 5、精密度：批内变异系数≤15%（n=10） 6、阳性符合率：100%（9/9） 7、阴性符合率：100%（9/9） |
|  | 水痘-带状疱疹病毒IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法） | 1、方法学：酶联免疫法 2、包装规格：48人份/盒、96人份/盒 3、物理性能：外包装盒平整、光滑，无破损；试剂盒各组份齐全、完整；液体试剂透明、无沉淀或絮状悬浮物；包被板包装袋应密封性好，无破损、无漏气现象。 4、检出限：最低检出限≥3/5 5、精密度：批内变异系数≤15%（n=10） 6、阳性符合率：100%（9/9） 7、阴性符合率：100%（9/9） |
|  | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（化学发光法） | 1、用于体外定量测定人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)的含量。 2、检测原理为化学发光免疫夹心法。 3、项目试剂盒自带校准品、质控品。 4、试剂开封后，在2℃-8℃有效期为6周。 ▲5、适用于MAGLUMI X8化学发光仪。 |
|  | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（化学发光法） | 1.适用于新产业化学发光免疫分析仪MAGLUMI机型。 2.预期用途：用于体外定量测定人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒表面抗体（anti-HBs）的含量 3.检验原理：采用化学发光免疫夹心法。 ▲4.主要组成成分包含集成试剂（含产品校准品）、质控品，无需另供，所有试剂即开即用。 5.储存条件及有效期：2℃~8℃储存，效期为 12 个月。 6.分析灵敏度：空白限（LoB）=0.2 mIU/mL；检出限（LoD）=0.5 mIU/mL。重复性变异系数（CV）应≤5%；批间变异系数（CV）应≤10%； 7.线性区间在（0.5-1000.0）mIU/mL浓度范围内，线性相关性系数（r）绝对值≥0.9900； |
|  | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(化学发光法） | 1.适用于新产业化学发光免疫分析仪MAGLUMI机型。 2.预期用途：用于体外定量测定人血清或血浆样本中乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）的含量。 3.检验原理：采用化学发光免疫夹心法。 ▲4.主要组成成分包含集成试剂（含产品校准品）、质控品，无需另供，所有试剂即开即用。 5.储存条件及有效期：2℃~8℃储存，效期为18个月。 6.分析灵敏度：空白限=0.01 IU/mL；检出限=0.1 IU/mL；重复性变异系数（CV）应≤5%；批间变异系数（CV）应≤10%； 7.线性区间在（0.10-200.00）IU/mL浓度范围内，线性相关性系数（r）绝对值≥0.9900 |
|  | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法） | 1.适用于新产业化学发光免疫分析仪MAGLUMI机型。 2.预期用途：用于体外定量测定人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒 e 抗体（anti-HBe）的含量。主要用于乙型肝炎病毒感染的辅助诊断 3.检验原理：采用化学发光免疫竞争夹心法。 ▲4.主要组成成分包含集成试剂（含产品校准品）、质控品，无需另供，所有试剂即开即用。 5.储存条件及有效期：2℃~8℃储存，效期为12个月。 6.分析灵敏度：空白限=0.048 IU/mL；功能灵敏度：0.1 IU/mL；重复性变异系数（CV）应≤5%；批间变异系数（CV）应≤10%； 7.线性区间在（0.10-12.00）IU/mL浓度范围内，线性相关性系数（r）绝对值≥0.9900； |
|  | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法） | 1.适用于新产业化学发光免疫分析仪MAGLUMI机型。 2.预期用途：用于体外定量测定人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒核心抗体（anti-HBc）的含量 3.检验原理：采用化学发光免疫竞争法。 ▲4.主要组成成分包含集成试剂（含产品校准品）、质控品，无需另供，所有试剂即开即用。 5.储存条件及有效期：2℃~8℃储存，效期为18个月。 6.分析灵敏度：空白限=0.10 IU/mL；最低检出限=0.25 IU/mL；重复性变异系数（CV）应≤5%；批间变异系数（CV）应≤10%； 7.线性区间在（0.25-40.00）IU/mL浓度范围内，线性相关性系数（r）绝对值≥0.9900； |
|  | 抗D(IgM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体) | 1.规格：10瓶/盒 2.适用范围：本产品用于体外定性检测人红细胞中的D抗原，仅用于临床检测，不用于血源筛查。 3.保存温度：2～8℃保存 4.产品有效期：≥3年 5、规格型号:10瓶/盒 |
|  | 囊式滤芯 | 1、用于水质过滤与监测。 2、适用于MAGLUMI X8化学发光仪。 |
|  | 空气滤芯 | 1、用于过滤空气中杂质。 2、适用于MAGLUMI X8化学发光仪。 |
|  | 全自动免疫检验系统用底物液 | 1、用途：本产品为在全自动免疫分析仪上进行免疫项目检测时使用的化学发光底物 2、包装规格：底物液1:1.5L*1，底物液2;1.5L*1 ▲3、适用于MAGLUNI X8化学发光仪 |
|  | 清洗液 | 1、用途：用于MAGLUNI X8化学发光仪检测过程中反应过程的清洗 2、包装规格： 1×10L 3、适用于MAGLUNI X8化学发光仪 |
|  | 管路清洗液 | 1、用途：用于MAGLUNI X8化学发光仪检测过程中清洗仪器的管路 2、包装规格： 500ml/瓶 3、适用于MAGLUNI X8化学发光仪 |
|  | 一次性吸头 | 1、用途：用于MAGLUNI X8检测过程中样本加样 2、包装规格： 20*192个 3、适用于MAGLUNI X8化学发光仪 |
|  | 单孔反应杯 | 1、用途：用于MAGLUNI X8检测过程中反应体系载体 2、包装规格： 546个/盒 3、适用于MAGLUNI X8化学发光仪 |
|  | 光检查液 | 1、用途：用于MAGLUNI X8检测过程中光路检测 2、包装规格： 2ml/瓶*5 3、适用于MAGLUNI X8化学发光仪 |
|  | 免疫通用质控品 | - 免疫通用质控品1：2瓶，每瓶复溶后含3.0mL质控血清(人)； - 免疫通用质控品2：2瓶，每瓶复溶后含3.0mL质控血清(人)； 3、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法) | - 检测范围：0.005-IOOµIU/mL (由最低检测限和主曲线最高值定义）。 - 功能灵敏度为0.014µlU/mL。 3、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 甲状腺素定标液 | - 基质中左旋-甲状腺素的两个浓度范围分别50 nmol/L 或3.9 μg/dL 和30 nmol/L 或17.9 μg/dL。 2、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | - 检测范围：5.40-320,0 nmol/L或0.420-24.86µg/dL (根据检测下限和最大标准曲线定义）。 2、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 甲状腺相关自身抗体质控品 | - 甲状腺相关自身抗体质控品1（PCThyro1):2瓶，含2.0ml质控血清；甲状腺相关自身抗体质控品2（PCThyro2):2瓶，含2.0ml质控血清。 2、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 1、检测范围：5-600IU/mL。 2、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液 | - 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液1:2瓶，每瓶含1.5ml的定标液1；抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液2:2瓶，每瓶含1.5ml的定标液2； 2、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 1、检测范围：10.0-4000IU/mL。 2、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 甲状腺球蛋白抗体定标液 | - 甲状腺球蛋白抗体定标液1:2瓶，每瓶含1.5mL定标液1；甲状腺球蛋白抗体定标液2:2瓶，每瓶含1.5mL定标液2。 2、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 三碘甲状腺原氨酸定标液 | - 人血清基质中三碘甲状腺原氨酸的两个浓度范围分别约为1.25 nmol/L 或0.8 ng/mL 和约8.5 nmol/L 或5.5 ng/mL。 2、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) | - 测量范围:0.300-10.00nmol/L或0.195-6.51ng/mL。 2、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 免疫多项质控品 | - 免疫多项质控品1（PCV1):2瓶，每瓶有3.0ml质控血清；免疫多项质控品2（PCV2):2瓶，每瓶有3.0ml质控血清。 2、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 游离甲状腺素定标液 | 1、定标液含有的游离甲状腺素浓度分别为(10pmol/L或0.78 ng/dL 和45 pmol/L 或3.5ng/dL)。 2、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 1、测量范围：0.300-100 pmol/L (根据检测下限和最大标准曲线定义） 。 2、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 游离三碘甲状腺原氨酸定标液 | - 在人血清基质中游离三碘甲状腺原氨酸的两个浓度分别为：2 pmol/L 或1.3 pg/mL 和40pmol/L 或 26 pg/mL。 2、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法） | - 测量范围：0.4-50pmol/L。 2、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 三丙胺缓冲液 | - 磷酸盐缓冲液300mmol/l,三丙胺180mmol/l;去垢剂≤0.1%；PH6.8。 2、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 缓冲液 | 1、氢氧化钾176mmol/l（相当于PH值13.2）；清洁剂≤1%。 2、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 样本稀释液 | - 样本稀释液标记为Dil.Uni。2瓶，每瓶16mL，内含物：蛋白基质；防腐剂≤0.1%。 2、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 清洗液 | 1、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 促甲状腺素定标液 | - 人血清基质中促甲状腺素浓度1.5 μIU/mL。 2、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 分析吸头 | 1、适用于罗氏电化学发光仪e411。 |
|  | 分析杯 | 1、适用于罗氏电化学发光仪e411; |
|  | 罗氏e411电化学发光校准包 | 1、用于罗氏e411电化学发光仪的校准维护 |

第五包：体液、血常规、免疫试剂耗材

| 序号 | 标的名称 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尿液分析试纸条 | 1、规格型号：100T/筒 ★2、可检测尿液项目不少于10项，须至少包括尿胆原、胆红素、酮体、血、比重、蛋白质、亚硝酸盐、葡萄糖、酸碱度、白细胞项目。 ▲3、适用于迪瑞FUS-1000全自动尿液分析仪。 |
| 2 | 有形成分分析聚焦液（水平2） | 1、规格型号：125mL/盒 2、用于验证尿液分析仪的性能，使仪器在正常的使用范围内。 ▲3、适用于迪瑞FUS-1000全自动尿液分析仪。 |
| 3 | 尿有形成分分析仪清洗液 | 1、规格型号：500mL/瓶 2、用于检测过程中反应体系的清洗，以便对待检测物质进行体外检测。 ▲3、适用于迪瑞FUS-1000全自动尿液分析仪。 |
| 4 | 尿有形成分分析仪应用试剂-稀释液 | 1、规格型号：1*500ml 2、用于对尿液样本进行稀释，以便于使用尿液有形成分分析仪对样本进行检测。 ▲3、适用于迪瑞FUS-1000尿机。 |
| 5 | 尿液分析用鞘液 | 1、规格型号：5L/桶 2、用于对样本进行稀释，形成鞘液，进行尿液中有形成分细胞计数。 ▲3、适用于迪瑞FUS-1000尿机。 |
| 6 | 有形成分分析质控液（阳性/水平3） | 1、规格型号：125mL/盒 2、用于验证尿液分析仪的性能，使仪器在正常的使用范围内。 3、适用于迪瑞FUS-1000全自动尿液分析仪。 |
| 7 | 尿有形成分分析质控液（阴性） | 1、规格型号：125mL/盒 2、用于检测过程中的质量控制。 3、适用于迪瑞FUS-1000全自动尿液分析仪。 |
| 8 | 尿有形成分分析质控液（阳性） | 1、规格型号：125mL/盒 2、用于检测过程中的质量控制。 3、适用于迪瑞FUS-1000全自动尿液分析仪。 |
| 9 | 尿有形成分分析仪应用试剂-鞘液 | 1、规格型号：10L/桶 2、用于对样本进行稀释，形成鞘液，进行尿液中有形成分细胞计数。 ▲3、适用于迪瑞FUS-1000全自动尿液分析仪。 |
| 10 | 有形成分分析校准液 | 1、规格型号：125mL/盒 2、用于检测过程中尿液分析仪的校准。 3、适用于迪瑞FUS-1000全自动尿液分析仪。 |
| 11 | 全自动尿液分析系统清洗液Ⅰ | 1、规格型号：500ml/瓶 2、用于检测过程中反应体系的清洗，以便对待检测物质进行体外检测。 ▲3、适用于迪瑞FUS-1000全自动尿液分析仪。 |
| 12 | 清洗液CELLCLEAN (CL-50) | 1.包装规格：50mL/瓶 2.预期用途：用于希斯美康尿液分析仪的日常保养维护。 ▲3.适用于希斯美康UC-3500全自动尿液分析仪。 |
| 13 | 尿比重校准品 | - 包装规格：10mL×5瓶*3 2.预期用途：尿比重的校准 ▲3.适用于希斯美康UC-3500全自动尿液分析仪 。 |
| 14 | 尿试纸条 | 1、规格型号：尿液分析试纸条（干化学法） MEDITAPE UC-11A，100T/筒 ★2、本产品可检测尿液项目不少于10项，须至少包括尿胆原、胆红素、酮体、红细胞、比重、蛋白质、亚硝酸盐、葡萄糖、酸碱度、白细胞项目。 ▲3、适用于希斯美康UC-3500全自动尿液分析仪。 |
| 15 | 尿液干化学分析质控物 | 1.包装规格：尿液干化学分析高水平质控物( UC-CONTROL-H):10mL×3； 尿液干化学分析低水平质控物( UC-CONTROL-L):10mL×3 瓶。 2.预期用途：用于希斯美康UC-3500全自动 尿液分析仪使用过程中的质量控制。 ▲3.适用于希斯美康全自动尿液分析仪。 |
| 16 | ZLB非牛顿流体质控物 | 1.包装规格：100ml/盒 2.预期用途：用于日常血流变测试仪校准，包装规格100ml/瓶。 ▲3.适用于众驰血流变仪ZL9100。 |
| 17 | ZLC清洗液5L 蓝色（Z2) | 1.包装规格：5L/桶 2.预期用途：用于血流变测试仪所有管路清洗及维护。 ▲3.适用于众驰血流变仪ZL9100。 |
| 18 | ZLC清洗液5L 白色(Z1) | 1.包装规格：5L/桶 2.预期用途：用于血流变测试仪测试锥板内部清洗及维护。 ▲3.适用于众驰血流变仪ZL9100。 |
| 19 | 尿毒品检测试剂 | 1、单人份包装，25人份/盒 ★2、产品操作简便，试剂盒为插板型试剂板全中文标识，无需吸液滴液。 3、吸食、注射数天内可定性检测出尿液中的毒品成分，吗啡敏感性：300ng/ml；甲基安非他明最低检出浓度1000ng/ml；氯胺酮最低检出浓度1000ng/ml;二亚甲基双氧安非他明最低检出浓度500ng/ml;四氢大麻酚酸最低检出浓度50ng/ml;可卡因最低检出浓度300ng/ml,3-5分钟判读结果。 4、常温下（4-30℃）保存。 |
| 20 | 霍乱弧菌测定试剂盒（胶体金法） | ★1、01群25人份；0139群25人份胶体金法，对粪便、水样等标本进行O1群、O139群霍乱弧菌的检测。 2.最低检出量：10分钟内O1小川、稻叶全菌抗原，O139全菌抗原，最低检出量不高于105cfu/ml，109 cfu/ml无前置反应。 |
| 21 | 登革病毒NS1抗原、IgG抗体、IgM抗体联合检测试剂（胶体金法） | 1.检测方法：胶体金免疫层析法 2.规格：单人份，20人份/盒 3.有效期24个月，保存温度：4℃-30℃ 4.检测样本：全血，血清，血浆。登革病毒NS1抗原，登革病毒NS1抗原，60~80µl,无需稀释液；登革病毒IgG、IgM抗体，10µl+2滴稀释液。 5.检测时间：15分钟判读结果（30分钟后显示的结果无临床意义） |
| 22 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 1. 40人份/盒。使用企业参考品进行检测，企业阴性参考品、阳性参考品、最低检出限参考品、重复性参考品分别符合企业阴阳性参考品、最低检出限参考品、重复性参考品的检出要求。（37±1℃）放置21天，产品性能稳定。 2. 滴度1：32的样本在原浓度检测时，结果不会出现钩状效应。 |
| 23 | 麻疹病毒IgG抗体、风疹病毒IgG抗体、腮腺炎病毒IgG抗体联合检测试剂盒（胶体金法） | 1.40人份/盒。检测卡由塑料板卡、硝酸纤维素膜、吸水纸和载金垫组成；内含麻疹病毒、风疹病毒、腮腺炎病毒重组抗原、抗人IgG(抗γ链)抗体、鼠IgG抗体和羊抗鼠IgG抗体。 2.预期用途：该产品用于体外定性检测人血清中的麻疹病毒IgG抗体、风疹病毒IgG抗体、腮腺炎病毒IgG抗体。 |
| 24 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 1. 40人份/盒。使用企业参考品进行检测，企业阴性参考品、阳性参考品、最低检出限参考品、重复性参考品分别符合企业阴阳性参考品、最低检出限参考品、重复性参考品的检出要求。（37±1℃）放置21天，产品性能稳定。 2.滴度1：32的样本在原浓度检测时，结果不会出现钩状效应。 |
| 25 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）3.0mm | 1、包装规格：100人份/盒 2、预期用途：用于体外定性检测人尿液中人绒毛膜促性腺激素 (hCG)的含量 |
| 26 | 恶性疟原虫/间日疟原虫检测试剂盒（胶体金法） | 1、板型：25人份/盒。方法学：胶体金法 2、原理：双抗体夹心法原理 3、 标本要求:适用于全血。 4、判读时间:15 分钟观察结果，30 分钟后无临床意义。 5、产品阳性符合率为≥95.00%，阴性符合率≥95.00%，总符合率≥95.00%。效期内产品质量稳定，与甲肝IgM抗体、乙肝表面抗原、丙肝抗体、戊肝IgM抗体、梅毒螺旋体抗体、艾滋抗体及类风湿因子阳性样本无交叉反应。 6、用途：用于体外定性检测人全血样本中恶性疟原虫特有的富组氨酸蛋白(HRPII)和间日疟原虫特有的特异性乳酸脱氢酶(pLDH),用于恶性疟原虫、间日疟原虫感染的辅助诊断； 7、有效期：24 个月。 |
| 27 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | 1.条型：40人份/盒。样本：血清、血浆或全血 ★2.方法学：胶体金免疫层析法 3.检验原理：夹心法 ▲4.金标法TP试剂参加全国EQA连续五年成绩优异，合格率100%(投标人提供证明材料佐证)；金标法TP试剂全国EQA使用客户量连续三年排名前三甲； |
| 28 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 1.条型：50人份/盒。样本：血清、血浆或全血 2.方法学：胶体金免疫层析法 ▲4.金标法HCV试剂参加全国EQA连续五年成绩优异，合格率100%(投标人提供证明材料佐证)；金标法HCV试剂全国EQA使用客户量连续三年排名前三甲； |
| 29 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | 1.条型：50人份/盒。样本：全血、血清、血浆 ★2.方法学：胶体金免疫层析法 3.检验原理：夹心法 4.敏度测HBsAg国家标准品adradw ay三个亚型,最低检出量不高于2.5ng/ml ▲5.其他特性：HBsAg条参加全国EQA连续五年成绩优异，合格率100%(投标人提供证明材料佐证)；HBsAg条全国EQA使用客户量连续三年排名前三甲 |
| 30 | 乙肝五项检测卡(胶体金法) | 1.卡型：20人份/盒。功能要求：检测人血清、血浆中的HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb； ★2.检测原理：胶体金免疫层析法 ★3.标本加样量：≤60ul*5孔 |
| 31 | 人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体诊断试剂盒 | ★1.方法原理：免疫层析（胶体金法） 2.规格：50人份/包，每条测试条均有独立包装。 ★3.检测内容：抗体：可检测HIV-1型、HIV-2型抗体及O亚型抗体;抗原：可检测HIV-1p24抗原。 4.敏感性: HIV 抗体，100％； p24抗原，100%。特异性：HIV 抗体，99.96%；p24 抗原，99.76%。(投标人提供产品说明书佐证) 5.测试标本类型：血清/血浆/全血。 |
| 32 | 尿液分析仪校准包 | 用于尿液分析仪（迪瑞H-800/FUS-1000）仪器的校准维护 |
| 33 | 二亚甲基双氧安非他明检测试剂盒(胶体金法) | - 检测原理：胶体金法 - 检测样本:适用于人尿液样本的检测无需处理，即开即用 - 保存条件：4℃-30℃， - 有效期：24个月 - 最低检出浓度500ng/ml; |
| 34 | 酸性氧化电位水 | 电位:大于1100mv 有效氯:20-75mg/L PH:2-33 |
| 35 | 多酶清洗剂 | 1.产品规格：2.5L/瓶，6瓶/箱；5L/桶，4桶/箱 2.产品包装：应为透明材料，瓶口直径不得小于40mm 3.蛋白酶活性/（V/ml）:>85(V/ml） 4.标称活力：16KNPU-S/g 5.稀释比例：1:300-500（2-3.3ml清洗剂/1L水） 6.PH值：7.3 7.25℃时PH值<8 8.25℃时粘度：<100CPS 9.在440纳米的吸光率：2 |
| 36 | 血细胞分析用稀释液 | ▲1.试剂耗材适用于迈瑞品牌BC-5390CRP型号设备 2.主要组成成分：NaCl、Na2S04、缓冲剂、抗菌剂 3.包装规格：20L×1 |
| 37 | 血细胞分析用溶血剂1 | ▲1.试剂耗材适用于迈瑞品牌BC-5390CRP型号设备。 2.主要组成成分：季铵盐表面活性剂 3.包装规格：1L×4 |
| 38 | 血细胞分析用溶血剂2 | ▲1.试剂耗材适用于迈瑞品牌BC-5390CRP型号设备. 2.主要组成成分：季铵盐表面活性剂 3.包装规格：500mL×4 |
| 39 | 血细胞分析用溶血剂3 | ▲1.试剂耗材适用于迈瑞品牌BC-5390CRP型号设备。 2.主要组成成分：季铵盐表面活性剂、缓冲剂、抗菌剂 3.包装规格：500mL×4 |
| 40 | 探头清洁液 | ▲1.试剂耗材适用于迈瑞品牌BC-5390CRP型号设备。 2.主要组成成分：表面活性剂、NaClO、NaOH 3.包装规格50mL×1 |
| 41 | 血细胞分析仪用质控物-中值（光学法） | ▲1.试剂耗材适用于迈瑞品牌BC-5390CRP型号设备。 2.主要组成成分：质控物由类白细胞、类血小板、红细胞、保存试剂和防腐试剂组成 3.包装规格：高值3.0mL、中值3.0mL、低值3.0mL |
| 42 | 血细胞分析仪用质控物-低值（光学法） | ▲1.试剂耗材适用于迈瑞品牌BC-5390CRP型号设备 2.主要组成成分：质控物由类白细胞、类血小板、红细胞、保存试剂和防腐试剂组成 3.包装规格：高值3.0mL、中值3.0mL、低值3.0mL |
| 43 | 癌抗原15-3检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 1、线性范围：0.6-1000U/mL 2、最低检测限≤0.6U/mL 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 4、规格型号:100测试/盒 |
| 44 | 糖类抗原19-9检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 1、线性范围：0.6-1000U/mL 2、最低检测限≤0.6U/mL 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 4、规格型号:100测试/盒 |
| 45 | 游离前列腺特异抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 1、线性范围：0.03-30.0ng/mL 2、最低检测限≤0.03ng/mL 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 4、规格型号:100测试/盒 |
| 46 | 神经元特异性烯醇化酶检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 1、线性范围：0.5-500ng/mL 2、最低检测限≤0.5ng/mL 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 4、规格型号:100测试/盒 |
| 47 | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 1、线性范围：0.1-500ng/mL 2、最低检测限≤0.1ng/mL 3、产品有效期：18个月（2-8℃保存） 4、开瓶效期：1个月（2-8℃保存） 5、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 6、规格型号:100测试/盒 |
| 48 | 甲胎蛋白检测试剂盒（化学发光法） | 1、发光底物：CDP-Star 2、检测范围：0.1-2000ng/mL 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 4、规格型号:100测试/盒 |
| 49 | 癌胚抗原检测试剂盒（化学发光法） | 1、发光底物：CDP-Star 2、检测范围：0.4-1000ng/mL 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 4、规格型号:100测试/盒 |
| 50 | 癌胚抗原校准品 | 1、用途：用于癌胚抗原检测的校准 2、包装规格：1mL×6瓶 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 |
| 51 | 总前列腺特异性抗原检测试剂盒（化学发光法） | 1、发光底物：CDP-Star 2、检测范围：0.003-200ng/mL 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 4、规格型号:100测试/盒 |
| 52 | 总前列腺特异性抗原校准品 | 1、用途：用于前列腺特异抗原检测的校准 2、包装规格：1mL×6瓶 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 |
| 53 | 人附睾蛋白 4 检测试剂盒（化学发光法） | 1、发光底物：CDP-Star 2、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 3、规格型号:100测试/盒 |
| 54 | 人附睾蛋白 4 检测试剂盒（化学发光法）校准品 | 1、用于人附睾蛋白4检测的校准 2、产品有效期：12个月（2-8℃保存） 3、开瓶效期：90天（2-8℃密闭保存） 4、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 5、规格型号:1mL*6瓶 |
| 55 | 癌抗原125（CA125）检测试剂盒（化学发光法） HISCL CA125II Assay Kit | 1、发光底物：CDP-Star 2、线性范围：1.0-1000U/mL 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 4、规格型号:50测试/盒 |
| 56 | 癌抗原153（CA153）校准品 | 1、用途：用于癌抗原153检测的校准 2、包装规格：1mL×6瓶 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 |
| 57 | 游离前列腺特异抗原校准品 | 1、用途：用于游离前列腺特异抗原检测的校准 2、包装规格：6*1.0ml 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 |
| 58 | 神经元特异性烯醇化酶校准品 | 1、用途：用于神经元特异性烯醇化酶检测的校准 2、包装规格：6*0.5ml（冻干粉，复溶后体积） 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 |
| 59 | 糖类抗原19-9校准品 | 1、用途：用于糖类抗原19-9检测的校准 2、包装规格：6*1.0ml 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 |
| 60 | 细胞角蛋白19片段校准品 | 1、用途：用于细胞角蛋白19片段检测的校准 2、包装规格：6*0.5ml（冻干粉） 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 |
| 61 | 鳞状上皮细胞癌抗原（SCC)（冻干）质控品1 | 1、适用于实验室进行鳞状上皮细胞癌抗原试剂检测的室内质量控制等 2、包装规格：1.0ml/瓶，浓度水平：水平1 3、产品有效期：2-8℃保存，有效期3年 |
| 62 | 鳞状上皮细胞癌抗原（SCC)（冻干）质控品2 | 1、适用于实验室进行鳞状上皮细胞癌抗原试剂检测的室内质量控制等 2、包装规格：1.0ml/瓶，浓度水平：水平1 3、产品有效期：2-8℃保存，有效期3年 |
| 63 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒（化学发光法） | 1、发光底物：CDP-Star 2、线性范围：1.0-1000U/mL 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 4、规格型号:100测试/盒 |
| 64 | 糖类抗原 50 检测试剂盒（化学发光法） | 1、发光底物：CDP-Star 2、线性范围：1.0-1000U/mL 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 4、规格型号:100测试/盒 |
| 65 | 糖类抗原50校准品 | 1、用途：用于糖类抗原50检测的校准 2、包装规格：1mL×6瓶（6个水平） 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 |
| 66 | 糖类抗原 72-4 检测试剂盒（化学发光法） | 1、发光底物：CDP-Star 2、线性范围：1.0-1000U/mL 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 4、规格型号:100测试/盒 |
| 67 | 糖类抗原72-4校准品 | 1、用途：用于糖类抗原72-4检测的校准 2、包装规格：1mL×6瓶（6个水平） 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 |
| 68 | 糖类抗原 242 检测试剂盒（化学发光法） | 1、发光底物：CDP-Star 2、线性范围：1.0-1000U/mL 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 4、规格型号:100测试/盒 |
| 69 | 糖类抗原242校准品 | 1、用途：用于糖类抗原242检测的校准 2、包装规格：1mL×6瓶（6个水平） 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 |
| 70 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | 1、用途：用于鳞状上皮细胞癌抗原检测的校准 2、包装规格5×2.0mL 3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 |
| 71 | 甲胎蛋白校准品 | 1、产品用于甲胎蛋白的校准 2、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 3、规格型号:6*1.0ml |
| 72 | 癌抗原125校准品 | 1、产品用于癌抗原125的校准 2、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪 3、规格型号:6*1.0ml |
| 73 | 血细胞分析用稀释液 | 1、用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液 2、主要组成成分：氯化钠0.7%，氨基丁三醇缓冲液0.2%，EDTA2K0.02% 3、产品储存及效期：2-35度保存，有效期18个月。 ▲4、适用于希森美康XN系列 |
| 74 | 血细胞分析用溶血剂 | 1.用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。 ▲2.包装规格： 5L/桶适用于希森美康XN系列 3.储存条件及有效期： 将未开封的 SULFOLYSER 储存在1-30℃条件下，避免阳光照射。有效期12个月。 4.性能指标： 批间差：吸收峰波长的批间差应符合：△λmax≤10nm。 |
| 75 | 血液分析仪用校准品 | 1.预期用途：本产品用于白细胞(WBC)、红细胞(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞压积(HCT)、血小板(PLT)、网织红细胞(RET)、平均血小板体积(MPV)、光学法血小板(PLT-O)、光学法红细胞总数(RBC-O)、平均红细胞体积(MCV)、平均血红蛋白含量(MCH)、平均血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞血红蛋白含量(RET-he)项目的校准及校准验证。 2.检验原理：血液分析仪用校准品（XNCAL）是用于Sysmex XN系列、系列仪器的校准品。建立的校准程序是使用经过稳定处理的细胞制品来监测血液分析仪的校准状态。当在正确校准过且正常运作的仪器的校准模式中，作为患者样品检测校准品XNCAL时，可以使用其赋值表上提供的靶值。 3.主要组成成分：由稳定的人类红细胞、人类白细胞、血小板、有核红细胞和防腐剂组成。 4.储存条件及有效期：2～8°℃保存，有效期54天。 |
| 76 | 血细胞分析用溶血剂 | 1.用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。 2.检测原理：血细胞分析用溶血剂 (Lysercel1WNR) 用于将血液样本稀释溶血利 用Fluorocel1WNR (血细胞分析用染色液)将血液成份荧光染色后，画过使激光的流式检出法测定正面杂散光强度和侧面荧光强度。从而进行白细胞，嗜碱性粒细胞和有核红细胞的分类、计数以及异常细胞标记。 ▲3.包装规格：5L/桶适用于希森美康XN系列 4.储存条件及有效期：未开封试剂，2～35℃保存，有效期12个月。 5.组成成分：有机季铵盐 0.2% 非离子型表面活性剂0.1% |
| 77 | 血细胞分析用染色液 | 1.用途：用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 2.检测原理：分析仪吸入一定体积的全血样本后，先将一部分样本按1:60 自动稀释，添加特殊 Sysmex溶解试剂血细胞分析用溶血剂 (Lysercel1 WDF) 进行细胞溶解，然后加入血细胞分析用染色液(Fluorocel1 WDF), 并将整个稀释液恒温保存一段规定的时间，以便对样本中的有核细胞进行染色。将染色后的样本导入鞘流式检测系统，测定侧向散射光和侧向荧光强度以计算白细胞分类。 ▲3.包装规格：42mL×2 瓶/盒适用于希森美康XN系列 4.储存条件及有效期： 未开封试剂，2-35℃保存，有效期12个月。 一5.组成成分：聚甲烯次甲基荧光染料 0.002 %、甲醇 3.0% 、乙二醇 96.9 % |
| 78 | XN血液质控品水平2 | 1、预期用途：本产品是进行全血细胞计数（CBC）、白细胞分类、网织红细胞(RET）和有核红细胞（NRBC）检测时使用的质控品。 2、检验原理：血液分析仪用质控品（XN CHECK）用于Sysmex XN系列和XR系列仪器血液模式的质控品。建立的质控程序是使用经过稳定处理的细胞制品来监测血液分析仪的状态。在正确校准过且正常运作的仪器的质控模式中，作为患者样品检测质控品XNCHECK时，可以使用其赋值表上提供的预示范围。 3、主要组成成分：1.由稳定的人类红细胞，人类白细胞，血小板、有核红细胞和防腐剂组成。 2.靶值表。 3.包装规格：水平1、2、3适用于希森美康XN系列 4.储存条件及有效期：2～8°C保存，有效期98天。开瓶后，在2～8°℃下保存，可稳定7天。 |
| 79 | XN血液质控品水平3 | 1、预期用途：本产品是进行全血细胞计数（CBC）、白细胞分类、网织红细胞(RET）和有核红细胞（NRBC）检测时使用的质控品。 2、检验原理：血液分析仪用质控品（XN CHECK）用于Sysmex XN系列和XR系列仪器血液模式的质控品。建立的质控程序是使用经过稳定处理的细胞制品来监测血液分析仪的状态。在正确校准过且正常运作的仪器的质控模式中，作为患者样品检测质控品XNCHECK时，可以使用其赋值表上提供的预示范围。 3、主要组成成分：1.由稳定的人类红细胞，人类白细胞，血小板、有核红细胞和防腐剂组成。 2.靶值表。 3、包装规格：水平1、2、3适用于希森美康XN系列 4、储存条件及有效期：2～8°C保存，有效期98天。 开瓶后，在2～8°℃下保存，可稳定7天。 |
| 80 | 清洗液 | 1.用途：作为一种强碱清洗剂用来去除残留在自动血液分析仪中的溶血剂、细胞残液及蛋白质。 2.方法学及测定原理：清洗剂用来清洗仪器的检测部、旋转阀、全血吸引I管道、血红蛋白比色池来预防蛋白的集结。 3.主要成份：次氯酸钠（有效氯浓度5.0%） |
| 81 | 抗环瓜氨酸肽抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 1.用途：用于体外定量检测人血清中的抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体免疫球蛋白G(IgG)含量。 2.包装规格：50人份/盒 3.校准品：试剂盒内含校准品。 4.适用ZETA C21 全自动化学发光免疫分析仪。 |
| 82 | 清洗液 | 1.适用ZETA C21 全自动化学发光免疫分析仪。 2.包装规格：5L/桶 |
| 83 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 1.适用ZETA C21 全自动化学发光免疫分析仪。 2.包装规格：250ml/瓶*2瓶 |
| 84 | 抗线粒体M2型抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 1.用途：用于体外定量检测人血清中的抗线粒体M2型(AMA-M2)抗体免疫球蛋白G(IgG)含量。 2.包装规格：100人份/盒 3.校准品：试剂盒内含校准品。 4.适用ZETA C21 全自动化学发光免疫分析仪。 |
| 85 | 一次性使用样品杯 | 1.适用ZETA C21 全自动化学发光免疫分析仪。 2.包装规格：1000个/包 |
| 86 | 系统液 | 1.适用ZETA C21 全自动化学发光免疫分析仪。 2.包装规格：10L/桶 |
| 87 | 样本稀释液 | 1.适用ZETA C21 全自动化学发光免疫分析仪。 2.包装规格：60ml/瓶 |
| 88 | 尿液分析仪校准包（希斯美康） | 用于尿液分析仪（希斯美康-UC-3500）仪器的校准维护 |
| 89 | 生理盐水清洗液 | 1、主要成分：纯化水、氯化钠 2、规格：500ml/瓶；氯化钠含量：4.5g/瓶 3、使用方法：取适量产品进行清洁清洗 4、贮藏：密封保存 5、产品包装有效期：不少于24个月； 到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |
| 90 | 紫外线强度指示卡 | 1、规格：≥100片/盒； 2、适用于杀菌紫外线灯辐照强度的监测，由卡片纸、紫外线感光色块和标准色块组成。 |
| 91 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 1、规格：132℃，≥200片/盒； 2、根据指示剂与标准色对比，表示是否满足灭菌条件。 |
| 92 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 1、规格：≥50支/盒； 2、用于压力蒸汽灭菌效果监测。 |
| 93 | 梅毒、艾滋、乙肝、丙肝四联卡胶体金试剂 | 1、规格：四个项目在一个卡板，20人份/盒； 2、检测样本：全血，血清，血浆； 4、检测时间≤15分钟内观察结果； 5、HIV、HCV、TP、HBsAg四项总符合率均达到99%以上。 |
| 94 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂（胶乳法） | 1、规格≤200人份/盒（条型）； 2、检测样本：全血、血清、血浆； 3、检测标靶：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）； 4、检测时间≤15分钟。 |
| 95 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | 1、规格：100人份/盒 2、检测样本：全血，血清，血浆； 3、检测病毒片段：梅毒螺旋体抗体； 4、检测时间≤15分钟。 |
| 96 | 丙肝胶体金试剂 | 1、规格：单人份，100人份/盒（条型）； 2、检测样本：全血、血清、血浆；无需仪器，用肉眼判断结果； 3、检测标靶： HCV抗体 4、检测时间≤15分。 |

第六包：药品和诊断试剂盒

| 序号 | 标的名称 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 青蒿素类药物 | ★1.国药准字号产品，用于治疗恶性疟、间日疟等。（提供产品说明书） 2.《抗疟药使用规范》（WS/T485-2016）中推荐的青蒿素复方制剂。 3.产品包装有效期不少于2年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |
| 2 | 结核菌素纯蛋白衍生物 | ▲1.1ml/支，每支含50IU结核菌素纯蛋白衍生物（TB-PPD）； 2.用于结核病的临床诊断、卡介苗接种对象的选择及卡介苗接种后机体免疫反应的监测； 3.产品包装有效期不少于2年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |
| 3 | 尿素【13C】呼气试验诊断试剂盒 | ★1.适用仪器型号HY-IREXBplus； 2.每瓶5g，含尿素【13C】75mg； 3.≥20人份/盒。 4.产品包装有效期不少于2年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |

第七包：长效驱蚊霜

| 序号 | 标的名称 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长效驱蚊霜 | 1.膏剂，不少于45g/支，便于涂抹、使用安全、易洗除； 2.成分主要为水、避蚊胺、甘油、矿油、聚二甲基硅氧烷等，其中避蚊胺含量不低于15%； ★3.产品应具备农药登记证（卫生用农药）、农药生产批准证书或农药生产许可证、农药标准证。 4.产品包装有效期不少于2年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |

第八包：口腔耗材

| 序号 | 标的名称 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用口腔器械盒 | 1.规格：2型； 2.包含配件：口镜、镊子、探针、脱脂棉球、托盘、围巾、口杯。 |
| 2 | 牙胶尖 | 1.规格：0.02锥度； 2.成分：古塔胶、氧化锌、硫酸钡、增韧剂； 3.每盒100支。 |
| 3 | 牙胶尖 | 1.规格：0.04和0.06锥度； 2.成分：古塔胶、氧化锌、硫酸钡、增韧剂； 3.每盒100支。 |
| 4 | 吸潮纸尖 | 1.规格：0.02锥度 2.由纸质或纯棉纤维制成； 3.每盒100支。 |
| 5 | 印模托盘(牙托） | 铝制（全口有孔2*1）1#-6# 铝制（全口无孔2*1）1#-3# |
| 6 | 95%酒精消毒液 | 1.规格：95%500ml； 2.本标准适用于以食用乙醇为加纯化水配置而成的消毒产品，该产品适用医疗消毒灭菌。 |
| 7 | 碘伏消毒药 | 1.规格：500ml； 2.本标准适用于以碘和脂肪醇聚氧乙烯醚为原料经络合生成络合碘溶液，并辅以碘化钾、碘酸钾等，经混合、灌装、包装而成的碘伏消毒液。 |
| 8 | 一次性使用三用喷枪头125*1 | 1.规格：125支/瓶；型号：P7725； 2.主要由聚苯乙烯(ABS)塑料外管和塑料或金属内芯组成； 3.非无菌产品。 |
| 9 | 胶质银止血明胶海绵 | 1.为白色或类白色，质轻、坚韧、多孔的弹性海绵状材料裁切成所需规格的膜片。 2.每片的液体吸收性不少于自身重量的35倍; 3.产品无菌，采用环氫乙烷灭菌； 4.尺寸≥60*20mm，≥2片/包。 |
| 10 | 过氧化氢（双氧水） | 1.规格：500ml； 2.本品是以过氧化氢为主要有效成分的消毒液，过氧化氢含量为2.7%~3.3%(w/v)。 |
| 11 | 75%酒精消毒液 | 1.规格：75%500ml； 2.本标准适用于以食用乙醇为加纯化水配置而成的消毒产品，该产品适用医疗消毒灭菌。 |
| 12 | 吸潮纸尖 | 1.规格：0.04和0.06锥度； 2.由纸质或纯棉纤维制成； 3.每盒100支。 |
| 13 | 检查手套（独立包装XS） | 1.型号：CS1115B； 2.本产品手套分为附纸型、普通型。附纸型手套采用聚乙烯材料与全木浆纸张制造。普通型手套采用聚乙烯材料制造。 3.有足够的强度和阻隔性能，非无菌提供，一次性使用。 |
| 14 | 医用脱脂纱布片 | 规格：5*7cm-8p，2片/袋，50袋/包 不带钡线，灭菌型 |
| 15 | 一次性使用无菌注射器-带针 | 1.5ml5#螺口； 2.产品由外套、芯杆、橡胶活塞和注射针(可选)组成。 |
| 16 | 吸唾管 | 1.一次性使用吸唾管长度为125mm或150mm； 2.材质为聚氯乙烯材料,内嵌一根金属丝； 3.≥100根/包。 |
| 17 | 隔离膜 | 1.规格：蓝色（每片10*15cm，厚度4s） 700克/1200张 （不带盒 不带托） 2.高洁净度，粘度适中，不留残痕，虚线点断断连设计，易撕易贴 |
| 18 | PE检查手套 | 1.无粉M； 2.本产品手套分为附纸型、普通型。附纸型手套采用聚乙烯材料与全木浆纸张制造。普通型手套采用聚乙烯材料制造。 3.有足够的强度和阻隔性能，非无菌提供，一次性使用。 4.100袋/箱。 |
| 19 | 平面卷带55mm*200m | 55mm*200m |
| 20 | 平面卷带75mm*200m | 75mm*200m |
| 21 | 平面卷带100mm*200m | 100mm*200m |
| 22 | 研光工具系列 | 1.临床应用抛光树脂、复合体、树脂加强型玻璃离子和瓷类修复体表面，毛刷纤维中富含研磨剂金刚砂颗粒，无需抛光膏； 2.对牙面和修复体的边缘部位无损伤； 3.可高温高压消毒或低温灭菌，对性能无影响； 4.四种形态供选择； 5.轻微压力，间歇应用，无需喷水，最大转速 5000rpm |
| 23 | 卡瓦注油机油 | 500ml |
| 24 | 医用脱脂棉球 | 1.规格：0.5g/个，500g/袋。 2.由100%天然棉花经脱脂、漂白、加工制成。灭菌型。 |
| 25 | 牙线签 | 1.规格：50支/盒 - 2.平滑弧形牙线头设计，有利于手持操作。 - 多角度转向，使用不伤牙龈，不易断裂。 3.尾部圆弧刀锋弯钩设计，使用更加方便，深入清除牙斑，牙垢，食物残渣等嵌塞物。 |
| 26 | 麻醉用注射针头 | 1.规格：0.3mm*21mm； 2.针头采用医用级不锈钢（如304或316L不锈钢）制成； 3.≥100支/盒。 |
| 27 | 齿科藻酸盐印模材料 | 1.≥1kg； 2.成分：常见成分包括海藻酸钠、石膏、硅藻土、磷酸钠、硫酸钙等。 |
| 28 | 3M窝沟封闭剂套装 | 1.变色设计，固化前粉色使封闭剂的放置更容易准确，固化后变成自然的白色，高流动度使封闭剂很容易流入窝沟，内有氟离子释放，与釉质有粘接作用； 2.窝沟封闭剂2支装(1.2ml/支)酸蚀剂支装(3ml/支)，酸蚀剂输送头25个(蓝色）。 |
| 29 | 通用粘接系统 | 1规格：5ml/瓶； 2.“自酸蚀”粘接； 3.适用于自固化或双固化的复合树脂类充填材料、水门汀或核材料的粘接。 |
| 30 | 拔髓针 | 1.短0-6混，由手柄和针体组成，对根管内部进行处理的针形器械； 2.可重复使用。工作部采用医用不锈钢制成，手柄采用聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)材料制成； 3.非无菌提供。 |
| 31 | 齿科酸蚀剂 | 1.对牙体组织酸蚀处理； 2.易于冲洗； 3.≥2.5ml/支。 |
| 32 | 根管充填材料 | 1.硅酸钙（核心成分）、氧化锆（X阻射）、纤维素、磷酸二氢钙、氢氧化钙； 2.根管充填材料，用于根管治疗中的根管封闭充填，利于封闭侧枝根管； 3.≥2g/盒。 |
| 33 | 含碘消毒液（碘甘油） | 1.≥20ml/瓶； 2.主要有效成分碘和苯酚，碘含量15%~30%(w/w);苯酚含量15%~30%(w/w)。 |
| 34 | 齿科氧化锌丁香酚水门汀 | 1.粉剂：10g/瓶×2； 2.液剂：8ml/瓶。 |
| 35 | 抛光杯 | 1.适用材料：复合树脂，修复体，玻璃离子等，抛光材料高度弹性，良好贴合修复体表面； 2.GlossPLUS抛光器械内含氧化铝，可一步完成预抛光和抛光； 3.HilusterPlus抛光器械内含金刚砂颗粒，精细抛光效果出色； 4.各有3种形态，3种粗细度； 5.可高温高压消毒，最高转速（有喷水时）：20000rpm，无喷水时：5000rpm |
| 36 | 成型片（弧形成形条） | 1.规格：650； 2.宽8mm;宽10mm； 3.75个/包。 |
| 37 | 通用树脂粘合剂系统 | 1.永久性的双固化树脂粘合水门汀系统，与全酸蚀和自酸蚀粘合剂搭配使用，具有较好的通用性和相容性，可搭配optibond 通用粘接剂形成暗固化反应； 2.用于陶、瓷、树脂、金属基材料以及CAD/CAM的粘固，适用于嵌体、贴面、牙冠、牙桥以及牙桩； 3.粘结汞合金修复和桩、核材料； 4.透明色，白色，漂白色，黄色； 5.5g/支×1支/盒。 |
| 38 | Wedges楔子套装 | 1.小枫木牙间楔可以紧密贴合牙面，其两侧的凹面能够贴合牙齿的邻面外形； 2.方形末端方便插入牙间楔，向上翘起的尖端设计避免损伤龈乳头； 3.牙间楔由光滑的小枫木制成，保证其稳定性和抗压缩性，形态更稳定； 4.8种不同的颜色区分楔子大小，500个/盒。 |
| 39 | 成型片 | 1.可提供1#、2#、3#等型号； 2.每袋10片。 |
| 40 | 次氯酸钠溶液-1% | 1.250ml； 2.有效成分次氯酸钠，含量0.75%-1.05%。 |
| 41 | 暂时充填材料（暂封膏） | 1.丁香油酚和氧化锌； 2.≥40g/瓶。 |
| 42 | 碘仿 | 1.20g； 2.为黄色有光泽的结晶或结晶性粉末，有特臭。 |
| 43 | 磷酸锌水门汀 | 1.液15ml； 2.氧化锌，氧化镁(粉体)磷酸，铝，氧化锌(液体)。 |
| 44 | 磷酸锌水门汀 | 1.粉30g； 2.氧化锌，氧化镁(粉体)磷酸，铝，氧化锌(液体)。 |
| 45 | 无砷失活抑菌膏-绿 | 1.≥1.5g/支； 2.主要成分为多聚甲醛，主要有效成分为多聚甲醛，含量15%-60%。 |
| 46 | 碘酚20ml | 1.20ml； 2.主要有效成分碘和苯酚，碘含量15%~30%(w/w);苯酚含量15%~30%(w/w)。 |
| 47 | 牙科复合树脂修复材料Neofil | 1.本品主要由双酚A 甲基丙烯酸缩水甘油酯、二甲基丙烯酸甲酯、三甲基丙烯酸酯、1，6-己二醇二甲基丙烯酸酯、羟基甲苯、樟脑醌、硅酸钡、钡铝硼硅酸盐玻璃、二氧化硅组成； 2.该产品用于口腔科中I、II、IV、V和VI类牙洞充填修复。 |
| 48 | 成型片754 | 1.弯曲弧状； 2.材质：包括304、305、309和316等不同规格； 3.≥150条/盒。 |
| 49 | 齿科用根管充填材料 | 1.Vita,本产品属于糊剂型齿科用根管填充材料； 2.化学成分组成:氢氧化钙，羧甲基纤维素钠盐，碘仿，聚甲基硅氧烷和橄榄油。 |
| 50 | 流动树脂Z350XTFA2 | 1.≥2g； 2.2mm固化时间需20秒； 3.颜色选择：提供A1、A2、A3、A3.5、等4种标准色号； 4.每盒2支。 |
| 51 | 咬合纸 | 1.蓝色，厚度：0.1mm，尺寸：110mm*20mm，200片/盒 2. 蓝色，厚度：0.06mm，尺寸：110mm*20mm，200片/盒 3. 红色，厚度：0.03mm，尺寸：110mm*20mm，200片/盒 |
| 52 | 根管清洗糊剂 | 1.≥7g（2*1）/盒； 2.成分通常包括乙二胺四乙酸（EDTA）和聚乙二醇（PEG）； 3.产品由乙二胺四乙酸、过氧化脲、聚乙二醇、蒸馏水、单硬脂酸甘油酯和聚丙烯树脂牙科输送器(外购有证)组成。‌ |
| 53 | 流动性复合树脂修复材料A3 | 1.光固化自粘性牙科合成修复材料，设计用于直接充填，垫底，窝沟封闭； 2.操作方便，小的I类洞充填及II类洞垫底不需要额外粘接剂； 3.能与瓷结合可以用于瓷修补； 4.操作简便及释氟，儿牙窝沟封闭及乳牙充填。 |
| 54 | 金刚砂车针 | 1.形状包括平头锥形（TF）、圆头锥形（TR）、锥头锥形（TC）、尖顶火焰形（FO）、圆球形（BR）、圆头柱形（SR）等 |
| 55 | 牙科粘接剂 OptiBond Universal | 1.GPDM专利技术与三元溶剂系统强强联合，可搭配何种酸蚀技术，在所有表面和基底上均表现出出色的粘接强度； 2.可靠的粘接强度: 对于牙釉质及牙本质界面均可提供满足临床需求的粘接强度； 3.低术后敏感: 粘接技术的亲水性能，可提高牙本质渗透能力，以防止微渗漏和术后敏感； 4.应用广泛: 可通用于直接修复与间接修复，可搭配全酸蚀、自酸蚀或选择性酸蚀技术； 5.5ml/瓶。 |
| 56 | 牙科树脂粘接剂 | 1.双组份通用型粘接剂，应用广泛：可通用于直接修复与间接修复，可搭配全酸蚀、自酸蚀或选择性酸蚀技术；更稳健的粘接强度：对直接修复与间接修复的任何界面都可以提供有效的粘接强度； 2.更精简的操作：得益于与树脂水门汀及桩核修复材料的兼容能力，为间接修复提供更精简的粘接操作； 3.无需额外准备双固化催化剂、硅烷偶联剂、以及修复体内表面预处理剂； 4.暗固化模式：与NX3树脂水门汀搭配使用，更加简化操作流程瓶装补充装-预处理剂 5ml/瓶，瓶装补充装-粘接剂； 5.5ml/瓶。 |
| 57 | 光固化复合树脂 | 1.后牙专用； 2.20秒固化深度2.5mm； 3.每支4g。 |
| 58 | 手用根管锉 | 1.包含k锉h锉；工作部分：不锈钢，柄部：硅树脂材料，止动片：硅胶。 2.21mm，#6，#8，#10,#15，#20，#25，#30，#35，#40，#45。 3.25mm，#6，#8，#10,#15，#20，#25，#30，#35，#40，#45。 4.31mm，#6，#8，#10,#15，#20，#25，#30，#35，#40，#45。 |
| 59 | 机用锉 | 1. 21mm（10/20、04/20、06/25、04/35）4支/板；25mm（10/20、04/20、06/25、04/35）4支/板；31mm（10/20、04/20、06/25、04/35）4支/板 2. 统一转速：500rpm，统一扭力：2.5N.CM |
| 60 | 通用复合树脂 | 1.应用了ART球形填料技术，添加二氧化锆成分，更好的色彩协调能力及变色龙效应，高强度及耐用性； 2.填料率81%，抗压强度366Mpa； 3.纳米颗粒级别的网状填料系统，提高与树脂间的聚合效率； 4.更高的抗折强度； 5.含有流变改性填料，拥有更舒适的操作手感，不粘器械，减少操作时间。 |
| 61 | 郎力牌Ⅱ型抑菌剂（甲醛甲酚溶液fc) | 1.20ml； 2.甲酚,24.3%-29.7% (w/w)。 |
| 62 | 氧化锌丁香酚水门汀（纯丁香油）oc | 1.≥20ml/瓶； 2.该产品由粉剂和液剂组成。 |
| 63 | 朗力牌Ⅰ型抑菌液（樟脑苯酚溶液cp) | 1.20ml； 2.苯酚，18%-22%(w/w),樟脑,乙醇等。 |
| 64 | 氟保护剂 | 1.24小时持续释氟发挥防龋抗敏作用； 2.氟离子浓度为22600ppm； 3.独立包装； 4.使用后即刻就可以进食； 5.每盒50支每只0.5ml。 |
| 65 | 牙科种植系统 | 1.含种植体、愈合基台、修复基台、转移体和替代体； 2.适用于口腔上、下颌骨内种植治疗，使缺失和部分有齿患者的咬合功能修复。 3.SLA表面处理愈合时间比常规植体缩短一半； 4.亲水钛锆材质为全球唯一、植体强度更高； 5.更小直径适用牙位更广，更加微创，可以提高无牙颌患者使用的舒适度。 |
| 66 | 一次性使用口腔涂药棒 | 1.型号：大、中、小号； 2.≥100支/瓶。 |
| 67 | 氯己定冲洗液 | 1.2%250ml； 2.葡萄糖酸氯已定0.2%(W/W)[抑制微生物类别],对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌有较强抑菌作用。 |
| 68 | 侧方冲洗针 | 1.规格：S-27G-22，20支/盒 2.双侧开口，聚丙烯材质带色环可标记根管长度。 |
| 69 | 矽离子 | 1.为机动类，由金属柄和工作端组成，金属柄与牙科手机连接; 2.其工作端为子弹状、倒锥状、杯状; 3.每盒25*1。 |
| 70 | 漱口水 | 0.12%氯己定，200ml/瓶 |
| 71 | 硅橡胶印模材料 | 1.由乙烯基聚硅氧烷、填料、色素、交联剂、铂催化剂等组成； 2.≥200ml，4*1/盒。 |
| 72 | 硅橡胶印模材料 | 1.口内凝固时间：一般为3分钟至5分钟； 2.包含乙烯基聚硅氧烷、交联剂、催化剂、填料（如二氧化硅、石英粉）等； 3.每盒8.5g。 |
| 73 | 模型蜡-常用型 | ≥240g（20*1）/盒。 |
| 74 | 纤维根管桩修复系统2号补充装 | 1.用于口腔修复治疗，适用于余留牙结构不足（<4mm）时使用，需要纤维桩支撑和固定牙冠的修复治疗； 2.颈部有螺纹，增加固位性； 3.≥10支/盒。 |
| 75 | 排龈线（不含药） | - 1.规格名称 #00，包装尺寸 长：2.5cm 宽：2.5cm 高：6cm - 2.规格名称 #0，包装尺寸 长：2.5cm 宽：2.2cm 高：6cm 3.规格名称 #000，包装尺寸 长：2.5cm 宽：2.5cm 高：6cm |
| 76 | 自粘接树脂水门汀 | 1.成分：双重功能的甲基丙烯酸盐； 2.强度不小于50Mpa，固化时间不大于10分钟，用于纤维桩的粘接； 3.每盒1支,8.5g。 |
| 77 | 丝奇乐超硬石膏 | 主要成分为熟石膏、硫酸钾、磷石膏、柠檬酸钠等或二水合硫酸钙、铸型石膏、酒石酸钾钠、硫酸钾等。 |
| 78 | 临时冠材料 | 1.复合树脂类的临时冠桥材料，具有高强度和高精度，易于抛光，具有美观性； 2.用压送枪混合使操作更加简单； 3.每盒67g。 |

第九包：通用耗材

| 序号 | 标的名称 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 丁腈手套 | 1、S、M、L型号，规格：≥100只/盒,≥10盒/箱 2、丁腈材质，微麻面设计，独立包装。 |
| 2 | 0.2ML无色离心管（子弹头） | 1、规格为 0.2mL，≥1000个/包。 2、聚丙烯材质。 ★3、连盖尖底 |
| 3 | 1.5ML无色离心管（子弹头） | 1、采用优质聚丙烯（PP）制成； 2、主要用于样品的储存、运转、离心； 3、无RNase/DNase，无热原，已灭菌。 |
| 4 | 10号 自封袋 | 1、规格：≥100个/包,24*34cm； 2、LDPE材质，密封性好，防潮防污。 |
| 5 | 15ML无色离心管 | 1、采用 PP 材质 2、无 RNase/DNase，无热原，已灭菌。 3、使用范围:-80℃-120℃ |
| 6 | 1ml注射器 | ▲1.规格1ml； 2.结构及组成：一次性使用无菌注射器，带针产品由注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射针组成； 3.产品经环氧乙烷灭菌、无热原，只限一次使用； 4.适用范围：用于人体皮下、肌肉经脉等； 5.产品包装有效期不少于3年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |
| 7 | 2.5ml注射器 | ▲1.规格2.5ml； 2.结构及组成：一次性使用无菌注射器，带针产品由注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射针组成； 3.产品经环氧乙烷灭菌、无热原，只限一次使用； 4.适用范围：用于人体皮下、肌肉经脉等； 5.产品包装有效期不少于3年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |
| 8 | 20W石英臭氧杀菌灯管 | 1、功率：20W，石英玻璃灯管紫外线光波。 ★2、产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》或卫生许可批件和生产厂家许可。（提供证明材料） |
| 9 | 50mL离心管 | 1、采用 PP 材质 2、无 RNase/DNase，无热原，已灭菌。 3、使用范围:-80℃~121℃ |
| 10 | 5ml注射器 | ▲1.规格5ml； 2.结构及组成：一次性使用无菌注射器，带针产品由注射器外套、胶塞、芯杆和一次性使用无菌注射针组成； 3.产品经环氧乙烷灭菌、无热原，只限一次使用； 4.适用范围：用于人体皮下、肌肉经脉等； 5.产品包装有效期不少于3年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |
| 11 | 外科手套 | 1、≥50副/盒，≥400副/箱，无粉，6号、6.5号、7号、7.5号、8号。采用优质天然橡胶胶乳精制而成。手套弯型减压设计。表面麻面防滑，经涂层处理，经伽马射线辐射灭菌，无残留。 2、产品经100%人工充气检查。 |
| 12 | 75%酒精（500ml） | 1、500ml/瓶，主要有效成分：乙醇，体积分数（V/V)为70%-80%。 ★2、产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》或卫生许可批件和生产厂家许可，并提供证明材料。 |
| 13 | 7号 自封袋 | 1、规格：≥100个/包,14*20cm； 2、LDPE材质，密封性好，防潮防污。 |
| 14 | 84消毒液 | 1、450ml/瓶，为无色或淡黄色液体； 2、杀菌率99.99%； 3、主要成分为次氯酸钠(NaClO)，含量为5.5%～6.5%，有效氯含量13600-18400mg/L； 4、产品包装有效期：不少于24个月； 到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 ★5、产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》或卫生许可批件和生产厂家许可。（投标人提供证明材料） |
| 15 | G-1型消毒剂浓度试纸 | 1、规格：≥20本/盒，≥48条/本； 2、浓度测试值20-1500mg； 3、由条型试纸和标准色块组成；条型试纸由碘化钾和酸碱指示剂复配成溶液侵染滤纸制备而成； 4、适用范围：用于过氧乙硝消毒剂、含氯消毒剂如84清洗消毒液、二氯异氰尿酸钠、氧化磷酸三钠、次氯酸钠、次氯酸钙等，对其有效含量进行经常性的监测。 |
| 16 | PE手套 | 1、100只/包，50包/件。PE材质加厚防漏。 2、采用聚乙烯材料制成；经环氧乙烷灭菌，无菌。 3、适用于临床护理、防护。 |
| 17 | 艾柱 | 1.规格为20mm*28mm,重量≥150克； 2.三年陈，54柱*3盒/组; 3.产品带检验检测报告（投标人提供）。 |
| 18 | 八联管 | 1、规格为 120 排/盒，10 盒/箱(白色,配八联管盖)； 2、乳白色八联排管,采用纯天然聚丙烯制造，设计适合标准 96 孔模块； 3、壁厚一致； 4、管盖使用专业级光学成型技术制造超大光学区，光学区内无圈印； 5、无 DNase、RNase，无热源、无内毒素； ▲6、适用于伯乐 CFX96 PCR 仪。 |
| 19 | 冰箱温度计 | 1.采用物理感应原理无需电磁、环保静音无辐射； 2.温度范围-30℃-50℃； 3.无需电池，物理测温，附带360°旋转吸盘刻度清晰； 4.ABS材质，可挂可摆可吸附； 5.航空煤油溶液不含水银。 |
| 20 | 病毒采样管（非灭活型） | 1、非灭活型采样管不含裂解盐能够保护病毒的蛋白和核酸，使采样的病毒具有其原始性。 |
| 21 | 病毒采样管（灭活型） | 1、操作使用简单，内含有高效病毒裂解盐，采样后灭活病毒，防止二次感染风险。 2、内含核酸RNA酶抑制剂。 3、可在进行常温保存与运输。 |
| 22 | 擦手纸 | 1、规格：≥200抽/包，≥20包/件； 2、应无菌无毒、安全可靠。 |
| 23 | 超声隔离透声膜 | 1、规格：100支/盒； 2、由天然橡胶胶乳制成，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用； 3.适用于多种医疗检测探头，无储精囊设计； 4.有效期5年。 |
| 24 | 超声探头湿纸巾 | 1.组成：季铵盐（不含酒精）总活性物含量为0.23%-0.27%(w/v) 。 2.规格：80张/包，12包/件，纸张大小：≥150*220mm。 3.产品特点：触感舒适不掉屑，不含酒精，清洁杀菌二合一。 |
| 25 | 超声用纸 | ▲1.原生草浆，16cmx22cm±5%/层，重量≥1600克/包，不掉杂屑； 2.经过灭菌消毒处理； 3.保质期不少于3年。 |
| 26 | 创可贴 | 100片/盒，止血，镇痛，消炎，愈创。用于小面积开放性外科创伤，国家药品标准WS3-128（Z-128）-2002（Z） |
| 27 | 带洞尿杯 | 40ml带标签尿杯,材质：pp。≥800支/箱。 |
| 28 | 带盖大便杯 | ≥40支/袋，≥800只/件，标签式，容量40ml,材质：pp，外观尺寸：48*47mm,手掀盖，标签式。 |
| 29 | 碘伏棉签 | 1、规格：50支/瓶 2、以棉签浸润消毒液，棉头呈棕色，浸润液有效碘含量 0.20%~0.22%，葡萄糖酸氣己定含量为:0.035%~0.045%，可杀灭肠道致病菌、化性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 |
| 30 | 碘伏消毒药 | 1、规格：500ml/瓶； 2、碘伏消毒液，有效碘含量5.0g/L-5.5g/L； 3、产品包装有效期：不少于24个月； 到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 4、适用范围：用于皮肤、粘膜消毒，粘膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗后使用； ★5、产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》或卫生许可批件和生产厂家许可。（提供证明材料） |
| 31 | 冻存管 | 1、规格：冻存管1.8ml,500只/袋，5000支/件； 2、无DNase和RNase 污染； 3、表面光滑平整，无变形、无机械性划痕。 |
| 32 | 冻存盒 | 1、规格：100孔/个； 2、PP材质，可耐-20°C低温。 |
| 33 | 方形利器盒 | 1、规格：8L/个,≥100个/箱 2、耐摔，无破损，不易碎，自由打开； 3、密封性好 |
| 34 | 防护服 | 1、规格：连身式175/180，40件/箱； 2、采用无纺布为原料经缝制或粘合或热合加工而成；内层采用；双面胶设计，胶条密封贴合严实，防止血液、空气中的微颗粒物从缝线处渗入全棉水刺无纺布技术。 |
| 35 | 防护面屏 | 1、1套/包 ，≥200包/件； 2、透光，双面防雾； 3、记忆海绵，松紧头围，不易变形，佩戴舒适。 |
| 36 | 防护鞋套 | 1、≥80只/包，采用 PP材料制作。 2、鞋套松紧束口设计，自由拉缩，穿戴方便采用均码设计。 |
| 37 | 封板膜 | 1、规格：100张/盒 2、无DNA，DNase，RNase和PCR抑制剂，耐酒精、抗化学腐蚀 3、封口面干净整洁无残留，100%密封性，用于长途运输密封，低温灭菌 4、无任何粘合剂，避免与样品接触污染 5、适用于核酸提取 96 孔板。 |
| 38 | 妇科棉签 | 1.I-型，≥20支/小包，≥15小包/包； 2.产品由医用脱脂棉、竹签为原料，经过环氧乙烷消毒处理，棉棒表面处理光滑，无叉刺； 3.产品包装有效期不少于2年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |
| 39 | 隔离衣 | 1、规格：130cm*140cm，1件/袋*50件/箱； 2、亲肤柔软舒适，采用58gPC复合材料； 3、隔离服采用环氧乙烷灭菌。 |
| 40 | 过膝防护鞋套 | 1、≥80只/包，采用无纺布材料制作； 2、鞋套松紧束口设计，自由拉缩，穿戴方便采用均码设计。 |
| 41 | 含氯消毒泡腾片 | 1、规格：100片/瓶，100瓶/箱； 2、三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片，有效氯含量为45%-52%，每片含有效氯约500mg可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见细菌和细菌芽抱，并能灭活病菌。 ★3、产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》或卫生许可批件和生产厂家许可。（投标人提供证明材料） |
| 42 | 毫针（多种型号） | 1.型号范围包括但不限于：0.18*13、0.18*25、0.18*40、0.25*25、0.25*40、0.25*75、0.30*40、0.30*75、0.30*25; 2.由针体和柄部组成，针体和柄部为医用不锈钢材质制成。 |
| 43 | 黄色垃圾袋（小） | 1、规格：30*50cm，背心式； 2、热切封口不漏水； |
| 44 | 加厚黄色垃圾袋 30L | 1、规格：≥100个/扎,30L； 2、背心式； 3、热切封口不漏水； |
| 45 | 加厚黄色垃圾袋 50L | 1、规格：≥100个/扎,50L； 2、背心式； 3、热切封口不漏水； |
| 46 | 加厚黄色垃圾袋 80L | 1、规格：≥100个/扎； 2、背心式； 3、热切封口不漏水； |
| 47 | 静脉采血针 | ★1. 型号规格：蝶翼针0.7×25mm； 2. 针尖锋利，无毛刺、平头、弯钩等缺陷； 3. 产品单包装需标识清晰的生产日期及失效日期相关信息； 4. 产品无菌、无毒、无热原，安全可靠； |
| 48 | 酒精湿巾 | 1、规格：≥80抽/包； 2、75%酒精湿巾，水刺无纺布，杀菌率>99.9%； ★3、产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》或卫生许可批件和生产厂家许可。（投标人提供证明材料） |
| 49 | 聚乙二醇 | 500g/瓶； 分子量：8000，分子生物级试剂 |
| 50 | 扩阴器 | 1.≥400只/箱，产品由上叶、下叶和手柄组成，半透明调节成人型； 2.经过环氧乙烷消毒处理，器械边缘处理光滑平整； 3.产品包装有效期不少于2年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |
| 51 | 裂隙灯额托纸 | 1.规格131x17x33mm±5%，孔距9.5mm，≥300张/包 |
| 52 | 棉柔方巾 | 1、单张尺寸≥22*22cm 2、纹路：精密纹路 3、材质：棉 4、适用范围：清洁护理、居家日用、旅途携带 |
| 53 | 免洗手消毒液 | 1.规格：500ml/瓶； 2.主要以葡萄糖酸氯已定和乙醇为主要成分的消毒液，葡萄糖酸氯已定含量为0.45%-0.55%(WN)，乙醇含量为63.1%-77.0%(VM)，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、分枝杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌； ★3、产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》或卫生许可批件和生产厂家许可。（投标人提供证明材料） |
| 54 | 尿试管（15*100） | 1、规格：15mm*100mm硬质试管 2、可承受5000转/分的离心速度，保证无渗漏及破裂现象。 ▲3、适用于希森美康全自动尿干化学分析仪。 |
| 55 | 尿试管（16*100） | 1、规格：16mm*100mm， 2、PS材质，试管由高精度模具注塑成型，产品平整光洁透明，具有化学兼容性； ▲3、适用于迪瑞H800全自动尿干化学分析仪。 |
| 56 | 皮肤清洗液 | 1、规格：500ml/瓶； 2、消毒液含有葡萄糖洗必泰，可广谱杀菌，有效杀灭包括G+、G-细菌，结核杆菌等，6小时长效残留活性;弱酸性配方，符合皮肤表面弱酸性环境，无需用水，无需冲洗。 ★3、产品应具有《消毒产品卫生安全评价报告》或卫生许可批件和生产厂家许可。（投标人提供证明材料） |
| 57 | 皮肤消毒液 | 1、规格：100ml/瓶； 2、以醋酸氯已定、乙醇为主要有效成分的消毒液，醋酸氯已定含量为0.28%-0.33%，乙醇含量为68%-73%。可杀灭化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌； ★3、产品应具有《消毒产品卫生安全评价报告》或卫生许可批件和生产厂家许可。（投标人提供证明材料） |
| 58 | 输液器 | 1.规格40支/盒； 2.自动止液、独立包装、无菌、无热原、一次性使用； 3.保质期：2年； 4.适用范围:仅限重力使用，适用于静脉输注药液； 5.本品经环氧乙烷灭菌； 6.滴管滴出20滴蒸馏水等于（1±0.1）ml； 7.乳胶管仅回血使用。 |
| 59 | 无核酸酶水 | 500ml/瓶 |
| 60 | 吸头（带滤芯） | 1、规格：96支/盒，10小盒/大盒,5大盒/箱，含10μL、20μL、50μL、100μL、1000μL各类型号； 2、盒装灭菌； ▲3、适合各种单通道和多通道移液器，与eppendorf和杰尔森的移液器品牌兼容； 4、无热原，不含RNase/DNase。 |
| 61 | 橡胶压脉带 | 内外5mm*7mm/米产品材质天然乳胶，产品具有特征:有弹力、有韧性、耐磨损、耐酸碱 |
| 62 | 消毒液有效氯浓度检测试纸 | 1、规格：≥20本/盒，≥48条/本； 2、浓度测试值20-1500mg； 3、由条型试纸和标准色块组成；条型试纸由碘化钾和酸碱指示剂复配成溶液侵染滤纸制备而成； 4、适用范围：用于过氧乙硝消毒剂、含氯消毒剂如84清洗消毒液、二氯异氰尿酸钠、氧化磷酸三钠、次氯酸钠、次氯酸钙等，对其有效含量进行经常性的监测。 |
| 63 | 心电图纸 | 1.210mmx140mm-20m，≥100本/箱，55克/本； ★2.适用9130P机型； 3.产品包装有效期不少于2年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |
| 64 | 咽拭子（拭子头部至截断处约3cm） | 1、采用尼龙纤维植绒技术制作而成，前端涂有以垂直方式固定的尼龙短纤维，使得整个采集拭子采集区域内无吸收孔，采样品不会分散滞留纤维之中。 |
| 65 | 氧流量管 | 1.规格20支/包； 2.由软聚氯乙烯制成，经环氧乙烷灭菌； 3.氧气管、鼻氧管用于吸氧时与吸氧者之间的氧气输送或湿化后输送。 |
| 66 | 一次性鼻镜 | 1.由左手柄、右手柄固定螺母支撑弹簧、手柄螺母组成，器械边缘处理光滑平整；手柄由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）组成；弹簧为不锈钢材料制成； ▲2.经环氧乙烷灭菌，无菌； 3.每个独立包装； 4.产品包装有效期不少于2年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |
| 67 | 一次性肺功能过滤器 | ★1.适用仪器型号MSA99； 2.含过滤器和咬嘴； 3.独立无菌包装； 4.产品包装有效期不少于3年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |
| 68 | 一次性使用拭子 | 1、规格：≥500支/袋， 2、采样拭子对在 PP杆的头部热压的无尘布进行旋转摩擦 360 度不小于 5次采样头部的布头不会脱落。 |
| 69 | 一次性使用医药垫单（中单） | 1、规格：100x200cm，≥240张/件，每张独立包装； 2、主要材质：无纺布、PE膜热压成型； 3、产品性能：柔软适宜，无刺激、洁净卫生，使用安全方便，阻微生物穿透、洁净、无落絮、抗渗水； 4、环氧乙烷灭菌。 |
| 70 | 一次性使用止血带 | 采用医用高分子材料加工而成，长条扁平型，点连叠型装盒，伸缩性强，可连续抽取，非无菌提供，一次性使用 |
| 71 | 一次性塑料试管 | 12mm*100mm，由医用PE材料加工制成，并经过环氧乙烷灭菌，适用于临床上供血液、尿液等体液检测用。 |
| 72 | 一次性鞋套 | 1、规格：2只/袋 2、采用无纺布面料制成可以直接接触皮肤，弹性开口设计，穿戴方便 |
| 73 | 一次性医用帽 | 1、规格：≥20个/包 2、丙纶无纺布制成 3、环氧乙烷灭菌 |
| 74 | 一次性医用识别带 | 1.规格≥100条/盒，成人型； 2.手感舒适、柔软、不伤肤；安全环保、独立包装、PVC材质；防滑不割手，有弹力；带有一次性安全暗扣，防篡改； 3.产品包装有效期不少于3年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |
| 75 | 一次性移液管 | 10ml/支，≥50支*4包/箱，主要用于快速移取或转移非固定量的液体，材质;聚苯乙烯。 |
| 76 | 医用超声耦合剂 | 1.规格为250ml/瓶，≥50瓶/箱； 2.理化指标：a、声速（35度）1520~1620m/s；b、声阻抗率：1.5*106~1.7*106pa.s/m;c、声衰减：小于或等于0.05db/(cm.MHz).d、粘度大于或等于15pa.s； ★3.产品符合YY/T0299-2022标准； 4.产品包装有效期不少于2年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |
| 77 | 医用防护口罩（N95） | 1、规格：≥50个/盒 2、折叠式(L)160mm*108mm。供医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物; ★3、产品主要性能指标、过滤效率、气流阻力、合成血穿透及表面抗湿性等均符合 GB 19083-2023 医用防护口罩技术要求。 |
| 78 | 医用干式胶片（14×17in） | 1、干式胶片组成：双片基设计，基板厚度≤168微米，干式胶片成像温度≥160℃高温成像，最高密度≥3.10，适配的相机打印分辨率≥508DPI； 2.干式胶片成份:以银盐为成像成份； ★3.适用设备KND6508； 4. 胶片规格，14x17in，100张/盒； 5. 明室胶片: 胶片对光不敏感，可明室操作,胶片可散片装入。 |
| 79 | 医用干式胶片（8×10in） | 1、干式胶片组成：双片基设计，基板厚度≤168微米，干式胶片成像温度≥160℃高温成像，最高密度≥3.10，适配的相机打印分辨率≥508DPI； ★2.适用设备DRYSTAR DT2B和KND6508； 4. 胶片规格，8x10in，100张/盒； 5. 明室胶片: 胶片对光不敏感，可明室操作,胶片可散片装入。 |
| 80 | 医用护理垫 | 1.规格40x50cm，≥100张/包； 2.本品以薄型粘合法非织造布为主要原材料经缝制或折叠制成，经环氧乙烷灭菌，产品无菌； 3.产品特点：透气、医用灭菌、独立包装、防水防油、亲肤干燥、独立携带小包装； 4.产品包装有效期不少于2年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |
| 81 | 医用检查垫 | 1.医用检查垫长80m±5m，宽0.62±0.01m，厚度0.1-0.3mm，≥6卷/箱； 2.由单层无纺布制成的，重量为30-50克／平方米； 3.符合GB/T16886.5-2017《医疗器械生物学评价第五部分》要求； ★4.适用泰乐康超声床UP； 5.产品包装有效期不少于3年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |
| 82 | 医用胶布 | 1.规格：1.25cmx910cm，≥10卷/盒。 2.材质：无纺布； 3.产品特点：亲肤透气，有粘性；可随意裁剪大小，低敏无残胶； 4.产品包装有效期不少于3年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |
| 83 | 医用棉签 | 1、规格：≥1000包/件； 2、医疗卫生单位和家庭卫生护理，对患者皮肤进行消毒，处理伤口，涂抹药水时使用； 3、原材料 （1）脱脂棉：a)制作棉球的脱脂棉质量必须符合YY/T 0330-2015要求，并经出厂检验结论合格；b）棉签的棉花纤维应柔软、白色、无臭，不得有黄斑、污渍、异物。 （2）棒材：a）塑棒、纸棒的棒表面应光滑、无毛刺，不得有污渍、异物；b）木棒、竹棒的棒表面应顺滑、无断裂，不得有污渍、异物。 |
| 84 | 医用免洗外科手消毒凝胶 | 1、规格：500ml/瓶； 2、功能：抗菌,清洁 ★3、产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》或卫生许可批件和生产厂家许可。（投标人提供证明材料）。 |
| 85 | 医用纱布 | 1.≥200人份/包，规格6cmx8cm±5%； 2.医用纱布敷料，环氧灭菌干爽透气； 3.结构组成：以脱脂棉纱布为原材料、经裁剪、折叠（或缝制）、包装制成，经环氧乙烷灭菌，产品无菌； 4.产品包装有效期不少于2年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。 |
| 86 | 医用外科口罩 | 1、独立包装，符合YY0469-2011医用外科标准； 2、BFE过滤率＞95%，环氧乙烷灭菌； 3、三层过滤防护：3S无纺布阻离灰尘异味，有害颗粒；静电熔喷布细菌过滤效率≥95%;加柔无纺布防潮透气，过滤遗漏灰尘，柔软不伤肤； 4、结构及组成：由罩体、鼻夹和口罩组成，经超声波焊接而成，口罩体为三层，外层为浅蓝色非制造布，中间层为喷熔布，内层为白色非制造布； 5、适用范围：供临床医务人员在有创操作过程中佩戴，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物的直接透过提供物理屏障。 |
| 87 | 医用无菌耦合剂 | 1.用途：适用于经直肠、经阴道等接触黏膜的操作； 2.组成：为水性高分子凝胶制剂，由卡波姆、月桂醇醚硫酸钠、维生素B5、戊二醛（0.08%±0.02%）、丙二醇和去离子水组成； 3.规格型号：20g/支。 |
| 88 | 圆利针（多种型号） | 1.型号范围包括但不限于：0.6*60、0.6*75； 2.由针体和柄部组成，针体和柄部为医用不锈钢材质制成，针体头端有平头/球头/圆头形状。 |
| 89 | 圆形利器盒 | 1、规格：10L/个； 2、圆形，PP材质，防穿刺，抗压耐摔。 |
| 90 | 圆形利器盒 | 规格：3L/个 圆形，PP材质，防穿刺，抗压耐摔。 |
| 91 | 载玻片 | 1、材质：无色透明白玻璃。 2、厚度：1.2mm。 3、折射率：1.5145（20℃）。 4、自发荧光少，可用于荧光显微镜。 |
| 92 | 真空采血（红头） | 1、真空采血管型号规格： 无添加剂管5mL，帽盖颜色：红色，采血管尺寸：Φ13×100mm；每种采血管提供多种负压规格供选择，提供产品说明书。 2、真空采血管应符合ISO10993标准中的对血液相容性的要求，即在溶血、蛋白吸附和凝血方面符合临床要求，提供国家认可的第三方检验机构出具的检验检测报告复印件佐证。 3、采血管胶塞采用橡胶，减少漏血、漏气、掉屑以及穿刺过程中对于探针的磨损。 4、采血管为安全头盖设计，防止血液外溅。 5、所有品规采血管贮存温度0-40℃，有效期不少于12个月。 6、真空采血管必须无菌，应符合YY/T 0314-2021《一次性使用人体静脉血样采集容器》和《一次性使用真空采血管产品注册技术审查指导原则》关于无菌的要求，须采用辐射灭菌，且无菌保证水平为10⁻⁶。 |
| 93 | 真空采血（绿头） | 1、真空采血管型号规格： 肝素钠管5mL，帽盖颜色：绿色，采血管尺寸：Φ13×100mm。 每种采血管提供多种负压规格供选择，提供产品说明书 2、真空采血管应符合ISO10993标准中的对血液相容性的要求，即在溶血、蛋白吸附和凝血方面符合临床要求，提供相关的第三方检验检测报告，第三方必须是通过CMA或 CNAS ISO17025认证的检测机构。 3、采血管胶塞采用橡胶，减少漏血、漏气、掉屑以及穿刺过程中对于探针的磨损。 4、采血管为安全头盖设计，防止血液外溅。 5、所有品规采血管贮存温度0-40℃，有效期不少于12个月。 6、真空采血管必须无菌，应符合YY/T 0314-2021《一次性使用人体静脉血样采集容器》和《一次性使用真空采血管产品注册技术审查指导原则》关于无菌的要求，须采用辐射灭菌，且无菌保证水平为10⁻⁶。 |
| 94 | 真空采血管（黄头） | 1、 真空采血管型号规格： 分离胶-促凝管3.5mL、5mL帽盖颜色：金黄色，采血管尺寸：Φ13×100mm；每种采血管提供多种负压规格供选择，提供产品说明书 ▲2、 真空采血管应符合ISO10993标准中的对血液相容性的要求，即在溶血、蛋白吸附和凝血方面符合临床要求，提供相关的第三方检验检测报告，第三方必须是通过CMA或CNAS ISO17025认证的检测机构。 3、 采血管胶塞采用橡胶，减少漏血、漏气、掉屑以及穿刺过程中对于探针的磨损。 4、 采血管为安全头盖设计，防止血液外溅。 5、 所有品规采血管贮存温度0-40℃，有效期不少于12个月。 6、 真空采血管必须无菌，应符合YY/T 0314-2021《一次性使用人体静脉血样采集容器》和《一次性使用真空采血管产品注册技术审查指导原则》关于无菌的要求，须采用辐射灭菌，且无菌保证水平为10⁻⁶。 |
| 95 | 真空采血管（紫头） | 1、真空采血管型号规格： EDTA.K2管3mL、2mL帽盖颜色：紫色。每种采血管提供多种负压规格供选择，提供产品说明书。 2、真空采血管应符合ISO10993标准中的对血液相容性的要求，即在溶血、蛋白吸附和凝血方面符合临床要求，提供相关的第三方检验检测报告，第三方必须是通过CMA或CNAS ISO17025认证的检测机构。 3、采血管胶塞采用橡胶，减少漏血、漏气、掉屑以及穿刺过程中对于探针的磨损。 4、采血管为安全头盖设计，防止血液外溅。 5、所有品规采血管贮存温度0-40℃，有效期不少于12个月。 6、真空采血管必须无菌，应符合YY/T 0314-2021《一次性使用人体静脉血样采集容器》和《一次性使用真空采血管产品注册技术审查指导原则》关于无菌的要求，须采用辐射灭菌，且无菌保证水平为10⁻⁶。 |

四、服务要求（实质性要求）（各包均适用）

（1）中标人按合同交付货物给采购人时，所投商品出现有质量问题（含破损）时，中标人须在2工作日内响应并在7个工作日内完成更换。因特殊原因无法按时更换的，需在保证采购人工作不受影响的情况下，征得采购人同意，双方协商一致后，按照新的预定时间完成更换。 其中01包、02包要求到货时，产品剩余有效期不少于包装有效期的1/2，且临期（三个月）可退换；03包、04包、05包要求临期（三个月）可退换；06包要求临期（三个月）可退换；07包、08包、09包要求临期（三个月）可退换。

产品需要更换时，如遇到无故拖延更换（超过7个工作日）或者不予响应（超过14天）时，采购人有权退货。

中标产品在其使用全生命周期中，如发现其为假冒产品或进货渠道违反国家相关法律法规的，采购人有权退货，并追究中标人法律责任。

（2）中标人对采购人提出的采购需求，需在 24 小时内响应。中标人所供产品出现质量问题后在接到使用单位服务要求后应在1小时之内作出响应。如果使用单位需要，应在48小时之内派出专业技术人员到使用单位现场调查核实实际情况，同时在 48小时内提供同型号、同规格的货物，其中发生一切费用由中标人承担。

（3）对于需要低温冷藏保存的产品，中标人在运输过程中须采用冷链运输方式。

（4）交货验收前的一切费用（包括包装、运输等）、风险（包括损坏、失效等） 均由中标人承担。

（5）中标人应保证所供货物为品牌制造商原厂生产、原包装、全新未使用过的产品。中标人对所供产品的质量负责并保证能正常运行使用，根据采购人需求， 对采购人使用人员提供必要的技术支持及相应的培训。

（6）中标人所供产品具有合法手续及相关文件。

（7）采购人认为必要时，中标人需提供产品的中文版使用说明书和中文版相关资料。

（8）中标人对于所供产品，因中标人原因，经采购人符合性验收或技术性验收不合格的，根据采购人要求，可无条件为采购人更换或退货，中标人承担全部责任并对存在的问题在7天内给予解决。

（9）中标人对所供产品的使用所需的特殊条件和环境要求等事项事前需向采购人提示、说明。因未提示、说明而造成所供产品不能正常使用，中标人承担责任并给予解决，所产生的费用由中标人承担。

（10）中标人需保证所提供产品配套完整，货到即能正常使用，如发生因配套不完整等因素而造成采购人不能正常使用，中标人应及时给予解决，由此产生的一切费用中标人承担。

（11）中标人须提供现场技术培训。

（12）交货时采购人有权要求中标人就产品的合法供货渠道进行说明；采购人认为有必要的，中标人应提供有效的书面证明材料。如果中标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，中标人要承担商品价值双倍的赔偿； 同时，采购人保留依据现行的国家法律法规追究其他责任的权利。

（13）货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。

（14）报价方式：

不属于挂网产品的：投标人须对所投包内所有品目进行统一下浮率报价，要求在单价限价的基础上按每个品目的 “单位”报下浮率（每个品目报价应列明品牌、规格型号），包装规格有差异的， 应折合成本包中给出的包装规格进行下浮率报价。（如：快测序反应通用试剂盒，计量单位：套，所报单价，即：（1-下浮率）×单价限价为一瓶的价格。）

属于挂网产品的：投标人无须报价，在《开标一览表》和《分项报价明细表》中承诺按“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”中“我省最高参考价”、“联动参考价”、“截止上月末全省医疗机构采购加权平均价”三者价格中最低的价格执行即可。

在合同履约期间纳入挂网产品的按“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”中“我省最高参考价”、“联动参考价”、“截止上月末全省医疗机构采购加权平均价”三者价格中最低的价格执行。

★五、商务要求（实质性要求）（各包均适用）

1.交货期及地点

交货期：

（1）采购人下订单后，根据采购人的电话或传真通知，急需产品需在48小时内送到采购人处，其它订单的货物应保证1-2周内供货。不能按时供货视为违约，应承担相应的违约责任。

（2）中标人如因特殊原因不能及时向采购人供货，需及时书面通知采购人，并与采购人协商及提出解决方案。 如采购人所需货物在市场上易获得，只是价格有变动，此种情况不按时供货视为违约。

（3）采购过程中以采购人实际需求数量为准，按实际发生数量结算，直至本项目采购预算用完为止。

交货地点:

四川省成都市武侯区桐梓林北路1号。成都市简阳市骏业大道与凌腾路交叉口东北100米天府机场海关5楼实验室。送至采购人指定地点，原则上货物需送货上楼，但征得需求部门同意的货物也可不送货上楼。

2.付款方法和条件：

中标人产品到货且经采购人验收合格后，采购人根据资金情况通知中标人开具增值税专用票，中标人向采购人提供对应订单总价款的增值税专用发票（按国家相关规定无法开具的除外），采购人在财政资金可以支付且收到发票后10个工作日内向中标人支付该订单货款。

因财政集中支付延误时间不计算在内，中标人提交付款单据迟延或缺失的，采购人有权相应顺延付款期限。注：如因资金支付问题，本批试剂耗材采购费用有可能在年底统一结算，具体以可支付时间为准。

3.履约验收：

履约验收主体：四川国际旅行卫生保健中心(成都海关口岸门诊部)

履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

验收组织方式：自行验收

履约验收程序：分批次验收

技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标人投标文件进行验收。

商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。

履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

4.违约责任：

除采购人和中标人双方另有约定外，如果中标人没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人有权要求中标人支付误期赔偿费，或从合同货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。每出现一次不能按时供货，采购人有权扣除中标人合同金额0.5%的履约保证金作为误期赔偿费。但误期赔偿费的合计最高限额不超过合同总金额的百分之十（10%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，采购人有权单方面解除合同。

注：1.本章中标注“★”的内容为实质性要求，供应商若不满足则视为无效响应。2.若本章涉及的国家标准有最新，按最新标准执行。3.若采购文件涉及品牌或者供应商，其目的是为了准备清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”品牌或者供应商，其品牌或供应商具有可替代性。