一、采购内容

	包号
	采购内容
	所属行业
	收货地点

	第一包
	口岸传染病病原体检测试剂
	工业
	成都市简阳市骏业大道与凌腾路交叉口东北100米天府机场海关5楼实验室。联系人：张宁冯，联系方式：18030788165。

	第四包
	免疫试剂耗材
	工业
	成都市武侯区桐梓林北路一号3楼实验室。联系人：李钊，联系方式：15884456602。

	第六包
	药品和诊断试剂盒
	工业
	成都市武侯区桐梓林北路1号，四川旅行卫生保健中心（成都海关口岸门诊部），交货时间：合同签订后，待采购方下订单后，根据采购人的电话或传真通知，急需产品需在48小时内送到采购人处，最迟应保证货物1-2周内供货。项目联系人：马悦，联系方式：18408210817。

	第七包
	长效驱蚊霜
	工业
	成都市武侯区桐梓林北路1号，四川旅行卫生保健中心（成都海关口岸门诊部），交货时间：合同签订后，待采购方下订单后，根据采购人的电话或传真通知，急需产品需在48小时内送到采购人处，最迟应保证货物1-2周内供货。项目联系人：马悦，联系方式：18408210817。

	第八包
	口腔耗材
	工业
	成都市武侯区桐梓林北路1号，四川旅行卫生保健中心（成都海关口岸门诊部），交货时间：合同签订后，待采购方下订单后，根据采购人的电话或传真通知，急需产品需在48小时内送到采购人处，最迟应保证货物1-2周内供货。项目联系人：李萍，联系方式：18280311932


二、采购清单

第一包：口岸传染病病原体检测试剂

	序号
	标的名称
	★单价限价

（元）
	预估数量
	单位
	备注

	1
	新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A
	/
	200
	盒
	药械平台已挂网

	2
	猴痘病毒核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法A）
	275
	200
	盒
	

	3
	多重鼠类携带病原体检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	1320
	3
	盒
	

	4
	多重虫媒病原体检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	2200
	250
	盒
	核心产品

	5
	多重呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	3850
	150
	盒
	核心产品

	6
	5种呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1375
	200
	盒
	

	7
	12种腹泻病原体检测试剂盒（荧光PCR法）
	3300
	30
	盒
	

	8
	人偏肺病原体检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	1
	盒
	

	9
	呼吸道合胞病原体检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	1
	盒
	

	10
	甲型流感病毒H1N1（2009）和H3亚型核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法）
	550
	150
	盒
	

	11
	禽流感病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A
	275
	1
	盒
	

	12
	甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	275
	1
	盒
	

	13
	乙型流感病毒核酸联合检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	275
	1
	盒
	

	14
	核酸提取及纯化试剂
	228
	500
	盒
	

	15
	核酸提取及纯化试剂（提血）
	600
	70
	盒
	

	16
	登革病毒Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）A
	1100
	8
	盒
	

	17
	疟原虫分型核酸测定试剂A
	1100
	24
	盒
	

	18
	登革病毒核酸检测试剂盒A
	275
	1
	盒
	

	19
	疟原虫核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）A
	275
	1
	盒
	

	20
	基孔肯亚病毒核酸检测试剂盒A
	275
	1
	盒
	

	21
	黄热病毒核酸检测试剂盒A
	275
	1
	盒
	

	22
	寨卡病毒核酸检测试剂盒A
	275
	1
	盒
	

	23
	乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒A
	275
	1
	盒
	

	24
	西尼罗病毒核酸检测试剂盒A
	275
	1
	盒
	

	25
	裂谷热病毒核酸检测试剂盒A
	275
	1
	盒
	

	26
	拉沙热病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A    
	275
	125
	盒
	

	27
	中东呼吸综合征冠状病毒（N2基因）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A  
	275
	4
	盒
	

	28
	森林脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A   
	275
	2
	盒
	

	29
	大肠杆菌O157核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A   
	275
	2
	盒
	

	30
	埃博拉病毒（扎伊尔型）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A    
	275
	125
	盒
	

	31
	呼吸道腺病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A   
	275
	2
	盒
	

	32
	脑膜炎双球菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A  
	275
	2
	盒
	

	33
	麻疹病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A    
	275
	20
	盒
	

	34
	肾综合征汉坦病毒Ⅰ、Ⅱ分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A
	550
	4
	盒
	

	35
	鼠疫杆菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A
	275
	4
	盒
	

	36
	钩端螺旋体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A
	275
	4
	盒
	

	37
	伯氏疏螺旋体体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A
	1125
	4
	盒
	

	38
	立克次体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A
	275
	4
	盒
	

	39
	高危型人乳头瘤病毒（HPV）分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	/
	20
	盒
	药械平台已挂网

	40
	SARS病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	275
	2
	盒
	

	41
	1，2，3型脊髓灰质炎核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法）
	825
	2
	盒
	

	42
	甲型流感H5/H7/H9亚型联合试剂盒（荧光PCR法）
	825
	1
	盒
	

	43
	甲型流感H5N1亚型联合试剂盒（荧光PCR法）
	550
	1
	盒
	

	44
	人感染H7N9禽流感试剂盒（荧光PCR法）
	550
	1
	盒
	

	45
	H3N8亚型禽流感试剂盒（荧光PCR法）
	550
	1
	盒
	

	46
	季节性流感H1亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	1
	盒
	

	47
	季节性流感H3亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	1
	盒
	

	48
	甲型流感H6亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	1
	盒
	

	49
	禽流感H5亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	1
	盒
	

	50
	禽流感H7亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	1
	盒
	

	51
	禽流感H9亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	1
	盒
	

	52
	禽流感H10亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	1
	盒
	

	53
	甲型流感N1基因检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	1
	盒
	

	54
	甲型流感N2基因检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	1
	盒
	

	55
	甲型流感N3基因检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	1
	盒
	

	56
	甲型流感N4基因检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	1
	盒
	

	57
	甲型流感N5基因检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	1
	盒
	

	58
	甲型流感N6基因检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	1
	盒
	

	59
	甲型流感N7基因检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	1
	盒
	

	60
	禽流感N8基因检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	1
	盒
	

	61
	禽流感N9基因检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	1
	盒
	

	62
	霍乱弧菌CTX基因、01群、0139群核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法）
	900
	2
	盒
	

	63
	天花病毒核酸检测试剂
	275
	2
	盒
	

	64
	克里米亚刚果出血热核酸检测试剂
	275
	2
	盒
	

	65
	尼帕病毒检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	2
	盒
	

	66
	委内瑞拉马脑炎病毒检测试剂盒（荧光PCR法）
	275
	2
	盒
	

	67
	结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	/
	2
	盒
	药械平台已挂网

	68
	马亚罗病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	275
	2
	盒
	

	69
	回归热螺旋体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	275
	2
	盒
	

	70
	利什曼原虫核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	275
	2
	盒
	

	71
	血吸虫核酸测定试剂盒(荧光PCR法)
	275
	2
	盒
	

	72
	克氏锥虫核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）
	275
	1
	盒
	

	73
	布氏锥虫核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）
	275
	1
	盒
	

	74
	丝虫病病原体核酸测定试剂盒荧光 PCR 法）
	275
	1
	盒
	

	75
	炭疽杆菌核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）
	275
	2
	盒
	

	76
	奥罗普切病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	275
	2
	盒
	

	77
	肺炎克雷伯核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）
	275
	4
	盒
	

	78
	马尔堡病毒核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）
	275
	125
	盒
	

	79
	A组链球菌核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）
	275
	1
	盒
	

	80
	百日咳核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）
	275
	1
	盒
	

	81
	柯萨奇病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	275
	1
	盒
	

	82
	病原生物核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	400
	250
	盒
	

	83
	MIC tubes and caps  延长件 (LIFERIVER版）-有孔
	960
	130
	盒
	

	84
	Opentrons 300ul Tips Racks and refills
	96
	800
	盒
	

	85
	试剂混匀管（Autrax专用）
	80
	1
	盒
	

	86
	水痘核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	275
	3
	盒
	

	87
	白喉杆菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	275
	2
	盒
	

	88
	巴尔通体核酸检测试剂盒
	275
	1
	盒
	

	89
	核酸提取及纯化试剂
	192
	20
	盒
	

	90
	血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒
	430
	2
	盒
	

	91
	T5 Direct PCR Kit (Animal Tissue)
	1499
	1
	盒
	

	92
	动物组织/细胞RNA提取试剂盒
	1200
	2
	盒
	

	93
	病毒基因组DNA/RNA快速提取试剂盒（离心柱法）
	300
	2
	盒
	

	94
	恶性疟原虫/间日疟原虫检测试剂盒（胶体金法）
	390.5
	2
	盒
	

	95
	乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒
	/
	50
	盒
	药械平台已挂网

	96
	梅毒核酸检测试剂
	500
	15
	盒
	

	97
	丙型肝炎病毒核酸检测试剂（荧光 PCR 法）
	275
	4
	盒
	

	98
	猴痘病毒核酸质控
	3000
	1
	盒
	

	99
	甲流病毒核酸质控
	2500
	1
	盒
	

	100
	乙流病毒核酸质控
	2500
	1
	盒
	

	101
	新冠病毒核酸质控
	4000
	10
	盒
	

	102
	禽流感病毒核酸质控
	2600
	1
	盒
	

	103
	登革病毒核酸质控
	2750
	1
	盒
	

	104
	基孔病毒核酸质控
	2200
	1
	盒
	

	105
	寨卡病毒核酸质控
	2500
	1
	盒
	

	106
	轮状病毒核酸质控
	2500
	1
	盒
	

	107
	诺如病毒核酸质控
	2500
	1
	盒
	

	108
	病原生物核酸质控
	3000
	20
	盒
	

	109
	一次性磁棒套
	1920
	5
	箱
	

	110
	0.2mLPCR薄壁管（八排）
	593
	1
	盒
	

	111
	0.2mLPCR薄壁管（平盖）
	231
	1
	包
	

	112
	猴痘病毒抗原快速检测试剂盒（镧系）
	790
	1
	盒
	

	113
	猴痘病毒抗原快速检测试剂盒（红乳胶法）
	790
	1
	盒
	

	114
	小鼠肝炎病毒（MHV）质控品
	3600
	2
	盒
	

	115
	小鼠肝炎病毒（MHV）E基因核酸检测试剂盒
	600
	6
	盒
	

	116
	污水核酸提取试剂
	2200
	8
	盒
	

	117
	深孔板
	1500
	1
	箱
	

	118
	6406 菌落总数测试片
	420
	5
	包
	

	119
	营养琼脂（NA）
	140
	1
	瓶
	

	120
	营养琼脂平板
	50
	20
	包
	

	121
	营养肉汤管
	185
	1
	盒
	

	122
	0.85%无菌生理盐水管
	160
	5
	盒
	

	123
	Cary-Blair运送培养基管（液体）（含拭子）
	160
	5
	盒
	

	124
	TTB增菌液管
	155
	2
	盒
	

	125
	沙门氏菌显色平板
	150
	5
	包
	

	126
	XLD平板
	100
	5
	包
	

	127
	HE平板
	90
	5
	盒
	

	128
	SC増菌液管
	150
	2
	盒
	

	129
	BS平板
	80
	5
	包
	

	130
	改良EC肉汤
	192
	2
	盒
	

	131
	O157显色平板
	150
	5
	包
	

	132
	EMB平板
	60
	1
	包
	

	133
	志贺氏菌增菌肉汤
	165
	4
	盒
	

	134
	麦康凯平板
	70
	5
	包
	

	135
	志贺氏菌显色平板
	200
	5
	包
	

	136
	碱性蛋白胨水
	185
	5
	盒
	

	137
	弧菌显色平板
	240
	5
	包
	

	138
	TCBS平板
	80
	5
	包
	

	139
	哥伦比亚CNA血琼脂平板
	70
	5
	包
	

	140
	庆大霉素培养基平板
	90
	5
	包
	

	141
	血平板
	35
	6
	包
	

	142
	肠道菌增菌肉汤EE
	180
	5
	盒
	

	143
	聚乙二醇（分子量8000）
	45
	1
	瓶
	

	144
	无菌PBS缓冲液（pH7.2- pH7.4）
	35
	1
	瓶
	

	145
	无菌生理盐水
	120
	1
	件
	

	146
	2.5L厌氧产气包
	160
	5
	包
	

	147
	400mL均质袋（国产）
	100
	1
	包
	

	148
	一次性培养皿（直径9cm）
	650
	1
	箱
	

	149
	新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）B
	/
	10
	盒
	药械平台已挂网

	150
	猴痘病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	/
	1
	盒
	药械平台已挂网

	151
	登革病毒核酸检测试剂盒B
	375
	1
	盒
	

	152
	基孔肯亚热病毒核酸检测试剂盒B
	375
	1
	盒
	

	153
	寨卡病毒核酸检测试剂盒B
	375
	1
	盒
	

	154
	黄热病毒核酸检测试剂盒B
	375
	1
	盒
	

	155
	乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒B
	375
	1
	盒
	

	156
	疟原虫核酸检测试剂盒B
	375
	1
	盒
	

	157
	西尼罗病毒核酸检测试剂盒B
	375
	1
	盒
	

	158
	裂谷热病毒核酸检测试剂盒B
	375
	1
	盒
	

	159
	A组、B组、C组轮状病毒核酸联检试剂B
	1125
	1
	盒
	

	160
	诺如病毒核酸检测试剂盒
	375
	1
	盒
	

	161
	志贺氏菌核酸检测试剂盒
	375
	1
	盒
	

	162
	沙门氏菌核酸检测试剂盒
	375
	1
	盒
	

	163
	霍乱弧菌核酸检测试剂盒
	375
	1
	盒
	

	164
	副溶血弧菌核酸检测试剂盒
	375
	1
	盒
	

	165
	伤寒杆菌核酸检测试剂盒
	375
	1
	盒
	

	166
	副伤寒杆菌核酸检测试剂盒
	375
	1
	盒
	

	167
	阿米巴病毒核酸检测试剂盒
	375
	1
	盒
	

	168
	贾第鞭毛虫核酸检测试剂盒
	375
	1
	盒
	

	169
	隐孢子核酸检测试剂盒
	375
	1
	盒
	

	170
	禽流感病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	375
	1
	盒
	

	171
	甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	375
	1
	盒
	

	172
	乙型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	375
	1
	盒
	

	173
	登革病毒Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1500
	5
	盒
	

	174
	疟原虫病毒分型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1500
	26
	盒
	

	175
	间日疟原虫病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	375
	1
	盒
	

	176
	卵形疟原虫病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	375
	1
	盒
	

	177
	三日疟原虫病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	375
	1
	盒
	

	178
	恶性疟原虫病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	375
	5
	盒
	

	179
	森林脑炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	375
	1
	盒
	

	180
	大肠杆菌O157核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	375
	1
	盒
	

	181
	埃博拉病毒（扎伊尔型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	375
	1
	盒
	

	182
	呼吸道腺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	375
	1
	盒
	

	183
	脑膜炎双球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	375
	1
	盒
	

	184
	麻疹病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	375
	1
	盒
	

	185
	人感染H7N9禽流感试剂盒（荧光PCR法）
	1250
	1
	盒
	

	186
	禽流感H5亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	1250
	1
	盒
	

	187
	禽流感H7亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	1250
	1
	盒
	

	188
	禽流感H9亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	1250
	1
	盒
	

	189
	禽流感H5N1亚型试剂检测试剂盒（荧光PCR法）
	1250
	1
	盒
	

	190
	霍乱弧菌分型及 CTX基因四通道核酸检测试剂盒
	2400
	1
	盒
	

	191
	鼠疫杆菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B
	375
	1
	盒
	

	192
	钩端螺旋体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B
	375
	1
	盒
	

	193
	伯氏疏螺旋体体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B
	375
	1
	盒
	

	194
	立克次体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B
	375
	1
	盒
	

	195
	汉滩病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	375
	1
	盒
	

	196
	汉诚病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	375
	1
	盒
	

	197
	天花病毒核酸检测试剂B
	375
	1
	盒
	

	198
	脊髓灰质炎核酸检测试剂盒（荧光PCR法）B
	375
	1
	盒
	

	199
	SARS病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B
	375
	2
	盒
	

	200
	炭疽杆菌核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）B
	375
	1
	盒
	

	201
	马尔堡病毒核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）B
	375
	1
	盒
	

	202
	拉沙病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	375
	1
	盒
	

	203
	中东呼吸综合征冠状病毒（N2基因）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	375
	2
	盒
	

	204
	HIV阳性质控品
	80
	26
	管
	

	205
	HIV阴性质控品
	25
	26
	管
	

	206
	大体积污水磁珠富集提取试剂盒
	1440
	26
	盒
	


第四包：免疫试剂耗材

	序号
	标的名称
	★单价限价

（元）
	预估数量
	单位
	备注

	1
	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光法）
	/
	140
	盒
	药械平台已挂网

	2
	人类免疫缺陷病毒抗原和抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	/
	140
	盒
	药械平台已挂网

	3
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（化学发光法）
	/
	140
	盒
	药械平台已挂网

	4
	通用底物 HISCL Substrate Reagent Set
	/
	60
	盒
	药械平台已挂网

	5
	清洗液
	/
	15
	箱
	药械平台已挂网

	6
	样本稀释液
	/
	30
	瓶
	药械平台已挂网

	7
	管路清洗液
	224
	80
	箱
	核心产品

	8
	全自动免疫分析仪使用的采样头（TIP）
	1600
	15
	箱
	

	9
	全自动免疫分析仪使用的反应杯
	1600
	15
	箱
	

	10
	探针清洗液
	304
	40
	盒
	

	11
	希森美康校准包
	986.19
	1
	套
	

	12
	人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒
	/
	192
	人份
	药械平台已挂网

	13
	梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂
	/
	15
	盒
	药械平台已挂网，属于药品

	14
	结核感染T细胞检测试剂盒
	/
	10
	盒
	药械平台已挂网

	15
	甲型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	/
	2
	盒
	药械平台已挂网

	16
	甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	/
	2
	盒
	药械平台已挂网

	17
	戊型型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	/
	2
	盒
	药械平台已挂网

	18
	水痘-带状疱疹病毒IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法）
	/
	15
	盒
	药械平台已挂网

	19
	乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（化学发光法）
	/
	140
	盒
	药械平台已挂网

	20
	乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（化学发光法）
	/
	20
	盒
	药械平台已挂网

	21
	乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(化学发光法）
	/
	20
	盒
	药械平台已挂网

	22
	乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法）
	/
	20
	盒
	药械平台已挂网

	23
	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法）
	/
	20
	盒
	药械平台已挂网

	24
	抗D(IgM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体)
	/
	10
	瓶
	药械平台已挂网

	25
	囊式滤芯
	5000
	1
	套
	

	26
	空气滤芯
	500
	1
	套
	

	27
	全自动免疫检验系统用底物液
	/
	26
	盒
	药械平台已挂网

	28
	清洗液
	/
	16
	盒
	药械平台已挂网

	29
	管路清洗液
	1375
	1
	瓶
	

	30
	一次性吸头
	6720
	25
	盒
	

	31
	单孔反应杯
	500
	50
	盒
	

	32
	光检查液
	500
	1
	盒
	

	33
	免疫通用质控品
	/
	2
	盒
	药械平台已挂网

	34
	促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法)
	/
	5
	盒
	药械平台已挂网

	35
	甲状腺素定标液
	/
	1
	盒
	药械平台已挂网

	36
	甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法)
	/
	5
	盒
	药械平台已挂网

	37
	甲状腺相关自身抗体质控品
	/
	1
	盒
	药械平台已挂网

	38
	抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法)
	/
	10
	盒
	药械平台已挂网

	39
	抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液
	/
	1
	盒
	药械平台已挂网

	40
	甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒(电化学发光法)
	/
	10
	盒
	药械平台已挂网

	41
	甲状腺球蛋白抗体定标液
	/
	1
	盒
	药械平台已挂网

	42
	三碘甲状腺原氨酸定标液
	/
	1
	盒
	药械平台已挂网

	43
	三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法)
	/
	5
	盒
	药械平台已挂网

	44
	免疫多项质控品
	/
	1
	盒
	药械平台已挂网

	45
	游离甲状腺素定标液
	/
	1
	盒
	药械平台已挂网

	46
	游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法)
	/
	5
	盒
	药械平台已挂网

	47
	游离三碘甲状腺原氨酸定标液
	/
	1
	盒
	药械平台已挂网

	48
	游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法）
	/
	5
	盒
	药械平台已挂网

	49
	三丙胺缓冲液
	/
	6
	盒
	药械平台已挂网

	50
	缓冲液
	/
	6
	盒
	药械平台已挂网

	51
	样本稀释液
	/
	1
	盒
	药械平台已挂网

	52
	清洗液
	/
	1
	盒
	药械平台已挂网

	53
	促甲状腺素定标液
	1411
	1
	盒
	

	54
	分析吸头
	1631
	3
	盒
	

	55
	分析杯
	1666.8
	3
	盒
	

	56
	罗氏e411电化学发光校准包
	15000
	1
	套
	


第六包：药品和诊断试剂盒

	序号
	标的名称
	★单价限价（元）
	预估数量
	单位
	备注

	1
	青蒿素类药物
	46
	4000
	盒
	核心产品，属于药品

	2
	结核菌素纯蛋白衍生物
	132
	200
	支
	药械平台已挂网，属于药品

	3
	尿素【13C】呼气试验诊断试剂盒
	100
	1200
	份
	药械平台已挂网，属于药品


第七包：长效驱蚊霜

	序号
	标的名称
	★单价限价（元）
	预估数量
	单位
	备注

	1
	长效驱蚊霜
	35
	5000
	支
	


第八包：口腔耗材

	序号
	标的名称
	★单价限价

（元）
	预估数量
	单位
	备注

	1
	一次性使用口腔器械盒
	1.62
	600
	套
	核心产品，药械平台已挂网

	2
	牙胶尖
	18
	1
	盒
	

	3
	牙胶尖
	40
	1
	盒
	

	4
	吸潮纸尖
	18
	5
	盒
	

	5
	印模托盘(牙托）
	24
	10
	付
	

	6
	95%酒精消毒液
	7
	5
	瓶
	

	7
	碘伏消毒药
	10
	2
	瓶
	

	8
	一次性使用三用喷枪头125*1
	45
	8
	盒
	药械平台已挂网

	9
	胶质银止血明胶海绵
	12
	1
	片
	药械平台已挂网

	10
	过氧化氢（双氧水）
	6
	10
	瓶
	

	11
	75%酒精消毒液
	7
	10
	瓶
	

	12
	吸潮纸尖
	40
	5
	盒
	

	13
	检查手套（独立包装XS）
	48
	10
	盒
	

	14
	医用脱脂纱布片
	30
	5
	包
	药械平台已挂网

	15
	一次性使用无菌注射器-带针
	0.5
	200
	支
	药械平台已挂网

	16
	吸唾管
	22
	10
	袋
	药械平台已挂网

	17
	隔离膜
	70
	2
	个
	

	18
	PE检查手套
	10
	40
	袋
	

	19
	平面卷带55mm*200m
	80
	4
	卷
	

	20
	平面卷带75mm*200m
	120
	4
	卷
	

	21
	平面卷带100mm*200m
	145
	4
	卷
	

	22
	研光工具系列
	300
	1
	盒
	

	23
	卡瓦注油机油
	280.00
	2
	瓶
	

	24
	
医用脱脂棉球
	30.00
	1
	包
	药械平台已挂网

	25
	牙线签
	9.50
	50
	盒
	

	26
	麻醉用注射针头
	1.99
	200
	支
	

	27
	齿科藻酸盐印模材料
	65.00
	10
	桶
	药械平台已挂网

	28
	3M窝沟封闭剂套装
	360
	1
	套
	药械平台已挂网

	29
	通用粘接系统
	487.2
	1
	瓶
	药械平台已挂网

	30
	拔髓针
	28
	5
	板
	药械平台已挂网

	31
	齿科酸蚀剂
	25
	4
	支
	药械平台已挂网

	32
	根管充填材料
	562.00
	1
	盒
	药械平台已挂网

	33
	含碘消毒液（碘甘油）
	13.00
	4
	盒
	

	34
	齿科氧化锌丁香酚水门汀
	12.00
	5
	套
	药械平台已挂网

	35
	抛光杯
	180.00
	2
	盒
	药械平台已挂网

	36
	成型片（弧形成形条）
	230.00
	1
	盒
	

	37
	通用树脂粘合剂系统
	294
	1
	套
	药械平台已挂网

	38
	Wedges楔子套装
	320.00
	1
	盒
	

	39
	成型片
	35
	1
	盒
	

	40
	次氯酸钠溶液-1%
	28.00
	5
	瓶
	

	41
	暂时充填材料（暂封膏）
	75
	1
	盒
	药械平台已挂网

	42
	碘仿
	32
	1
	瓶
	

	43
	磷酸锌水门汀
	5.00
	2
	瓶
	药械平台已挂网

	44
	磷酸锌水门汀
	8.00
	2
	瓶
	药械平台已挂网

	45
	无砷失活抑菌膏-绿
	58.00
	2
	支
	

	46
	碘酚20mL
	36.00
	1
	瓶
	

	47
	牙科复合树脂修复材料Neofil
	64.4
	1
	支
	

	48
	成型片754
	560
	1
	盒
	

	49
	齿科用根管充填材料
	340.00
	1
	盒
	药械平台已挂网

	50
	流动树脂Z350XTFA2
	214.99
	1
	袋
	药械平台已挂网

	51
	咬合纸
	15
	1
	盒
	

	52
	根管清洗糊剂
	190
	1
	袋
	

	53
	流动性复合树脂修复材料A3
	110.00
	1
	盒
	

	54
	金刚砂车针
	7
	1
	支
	

	55
	牙科粘接剂 OptiBond Universal
	450
	1
	支
	

	56
	牙科树脂粘接剂
	265
	1
	支
	

	57
	光固化复合树脂
	175.00
	1
	支
	药械平台已挂网

	58
	手用根管锉
	28
	3
	板
	药械平台已挂网

	59
	机用锉
	65
	1
	支
	

	60
	通用复合树脂
	210
	2
	支
	

	61
	郎力牌Ⅱ型抑菌剂（甲醛甲酚溶液fc)
	17.00
	1
	瓶
	

	62
	氧化锌丁香酚水门汀（纯丁香油）oc
	15
	10
	瓶
	药械平台已挂网

	63
	朗力牌Ⅰ型抑菌液（樟脑苯酚溶液cp)
	10
	2
	瓶
	

	64
	氟保护剂
	900
	1
	盒
	药械平台已挂网

	65
	牙科种植系统
	1855
	1
	个
	

	66
	一次性使用口腔涂药棒
	18
	1
	瓶
	

	67
	氯己定冲洗液
	70
	5
	支
	

	68
	侧方冲洗针
	60
	30
	支
	药械平台已挂网

	69
	矽离子
	160
	1
	盒
	

	70
	漱口水
	30
	20
	盒
	

	71
	硅橡胶印模材料
	318.4
	2
	套
	药械平台已挂网

	72
	硅橡胶印模材料
	360
	2
	套
	药械平台已挂网

	73
	模型蜡-常用型
	12.00
	1
	盒
	药械平台已挂网

	74
	纤维根管桩修复系统2号补充装
	465
	1
	盒
	药械平台已挂网

	75
	排龈线（不含药）
	125.00
	3
	个
	药械平台已挂网

	76
	自粘接树脂水门汀
	690
	1
	盒
	

	77
	丝奇乐超硬石膏
	30.00
	6
	袋
	药械平台已挂网

	78
	临时冠材料
	535
	1
	支
	药械平台已挂网


三、技术要求

说明（各包均适用）：

1.规格型号及技术要求中未明确要求提供证明材料的，投标时可不用提供证明材料，投标人只需应答即可。

★2.项目清单中属于挂网产品的，投标人所提供产品必须为“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”挂网产品（需在开标一览表以及分项报价明细表中提供挂网流水号）。

★3.投标人需具有配送资格。（提供四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统截图并加盖公章）

第一包：口岸传染病病原体检测试剂

	序号
	标的名称
	规格型号及技术要求

	1
	新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A
	1、规格：50人份/盒；

2、检测原理：多重荧光 PCR 检测技术，单管人份可同时实现对 ORF1ab 基因、N 基因、 E 基因及内标的检测

3、荧光通道选择：选用 FAM（检测 ORF1ab）、HEX/VIC（检测 N 基因）、TEXAS RED（检测 E 基因）、Cy5（检测内标）；

★4、适配仪器：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤ 200copies/mL。

	2
	猴痘病毒核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法A）
	1、规格：50人份/盒；

2、检测原理：多重荧光PCR检测技术，可同时实现对猴痘特异性基因和人内源性基因的检测。内含2套检测设计，分别检测猴痘的两个特异基因，可以同时涵盖猴痘病毒的两个分支（CladeI和CladeII），并包括最新的变异株CladeI b；（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料）

★3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

4、PCR扩增时间：按试剂说明书程序设置小于等于40分钟；（提供PCR软件时间截图证明）
5、产品性能指标：最低检测限≤ 200copies/mL。

	3
	多重鼠类携带病原体检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	1、规格：25人份/盒；

2、检测原理：多重荧光PCR检测技术，可同时实现对鼠疫杆菌、汉坦病毒 I、II 型、伯氏疏螺旋体、致病性钩端螺旋体、立克次体等鼠类相关的等至少5种项目的检测；

3、产品有预分装、非预分装形式，预分装试剂无需手工分装试剂，非预分装可适配AutraMic mini4800 Plus一体机；（提供说明书作为证明材料）

▲4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料）
5、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。

	4
	多重虫媒病原体检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	1、规格：25人份/盒；

2、检测原理：多重荧光PCR检测技术，可同时实现对登革、黄热、基孔、寨卡、疟原虫、乙型脑炎、西尼罗、裂谷热病毒等媒介相关的等至少8种项目的检测；

3、产品有预分装、非预分装形式，预分装试剂无需手工分装试剂，非预分装可适配AutraMic mini4800 Plus一体机；（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料）

★4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。

	5
	多重呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对人口咽拭子、鼻咽拭子等样本中的甲型流感病毒（FluA）、乙型流感病毒（FluB）、新型冠状病毒（SARS-CoV-2）等至少14种呼吸道感染病进行检测；

3、使用内源性内标对样本的采集、提取、扩增进行监测。（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、产品有预分装、非预分装形式，预分装试剂无需手工分装试剂，非预分装可适配AutraMic mini4800 Plus一体机；（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料）

★5、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

6、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。

	6
	5种呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对人口咽拭子、鼻咽拭子等样本中的甲型流感病毒（FluA）、乙型流感病毒（FluB）、禽流感通用病毒（AI）等至少5种呼吸道感染病进行检测；

3、使用内源性内标对样本的采集、提取、扩增进行监测。（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、产品有预分装、非预分装形式，预分装试剂无需手工分装试剂，非预分装可适配AutraMic mini4800 Plus一体机；（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料）

★5、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

6、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。

	7
	12种腹泻病原体检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、检测原理：多重荧光PCR检测技术，可同时实现对检测粪便样本中的轮状病毒（分为A组、B组、C组）、诺如病毒（基因型1型和2型）、沙门氏菌、志贺氏菌、霍乱弧菌、副溶血弧菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、大肠杆菌、阿米巴、贾第鞭毛和隐孢子虫等至少12种腹泻相关病原体的检测；

3、产品有预分装、非预分装形式，预分装试剂无需手工分装试剂，非预分装可适配AutraMic mini4800 Plus一体机；（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料）

★4、适配仪器：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。

	8
	人偏肺病原体检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对鼻咽拭子等样品中人偏肺病毒基因型A 型和B 型的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对人偏肺病毒的辅助诊断；

3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

4、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。

	9
	呼吸道合胞病原体检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对鼻咽拭子等样品中呼吸道合胞病原体的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对人偏肺病毒的辅助诊断；

3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

4、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。

	10
	甲型流感病毒H1N1（2009）和H3亚型核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、检测原理：多重荧光PCR检测技术，可同时实现对H1N1（2009）、H3N2流感病毒和内源性内标的检测；

3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

4、产品性能指标：最低检测限≤ 500copies/mL。

	11
	禽流感病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A 
	1、规格：25人份/盒；

2、检测原理：多重荧光PCR检测技术，可同时实现对禽流感病毒通用型的检测；

▲3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料）
4、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。

	12
	甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对样品中流感病毒的特异性核酸片段进行检测，可用于对甲型流感病毒的辅助诊断；

3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

4、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。

	13
	乙型流感病毒核酸联合检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对样品中流感病毒的特异性核酸片段进行检测，可用于对乙型流感病毒的辅助诊断；

3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

4、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。

	14
	核酸提取及纯化试剂
	1、规格：120人份/盒；

2、作用与用途：可从血清、血浆、鼻咽拭子中提取病毒病原体核酸（RNA和DNA共提取）；

3、试剂盒提取时间小于等于10min；

▲4、至少适配于AutraMic mini4800Plus设备。（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料）

	15
	核酸提取及纯化试剂（提血）
	1、规格：120人份/盒；

2、作用与用途：可从全血中提取病毒病原体核酸（RNA和DNA共提取）；

3、试剂盒提取时间小于等于30min；

▲4、至少适配于AutraMic mini4800Plus设备。（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料）

	16
	登革病毒Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）A
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对样本中登革热病毒Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型进行荧光 PCR 分型检测，可用于对相关病症的辅助诊断；

3、荧光通道选择：选用FAM（检测I型）、VIC/HEX/JOE（检测II型）、Cal Red 610（检测III型）、CY5（检测Ⅳ型）；

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。

	17
	疟原虫分型核酸测定试剂A
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对样品特异性核酸片段进行检测，可用于对间日、恶性、卵形、三日疟原虫感染的辅助诊断；

3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

4、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。

	18
	登革病毒核酸检测试剂盒A
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对血清、全血样品中登革病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对登革病毒的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）
4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。

	19
	疟原虫核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）A
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对全血样品中疟原虫的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对疟原虫的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。

	20
	基孔肯亚病毒核酸检测试剂盒A
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对血清、全血样品中基孔肯亚病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对基孔肯亚病毒的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。

	21
	黄热病毒核酸检测试剂盒A
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对血清、全血样品中黄热病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对黄热病毒的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	22
	寨卡病毒核酸检测试剂盒A
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对血清、全血样品中寨卡病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对寨卡病毒的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	23
	乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒A
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对血清、全血样品中乙型脑炎病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对乙型脑炎病毒的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	24
	西尼罗病毒核酸检测试剂盒A
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对血清、全血样品中西尼罗病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对西尼罗病毒的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	25
	裂谷热病毒核酸检测试剂盒A
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对血清、全血样品中裂谷热病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对裂谷热病毒的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	26
	拉沙热病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A    
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对血清、体液、粪便或尿液样品中拉沙病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对拉沙病毒的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	27
	中东呼吸综合征冠状病毒（N2基因）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A  
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对鼻咽拭子、痰液样品中MERS病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对MERS病毒的辅助诊断；

3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	28
	森林脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A   
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对血清、血浆、脑脊液、蜱媒样品中森林脑炎病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对森林脑炎的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	29
	大肠杆菌O157核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A   
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对粪便、水样、食物标本等样品大肠杆菌特异性DNA核酸片段进行检测，可用于对大肠杆菌特异性核酸片段进行检测；

3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	30
	埃博拉病毒（扎伊尔型）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A    
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对全血、血清和血浆样品中埃博拉病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于该病毒感染的疾病诊断和流行病学调查。

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	31
	呼吸道腺病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A   
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对血液、鼻咽拭子、痰液等呼吸道腺病毒特异性DNA核酸片段进行检测，可用于对呼吸道腺病毒特异性核酸片段进行检测；

3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	32
	脑膜炎双球菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A  
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对粪便、水样、食物标本等样品脑膜炎双球菌异性DNA核酸片段进行检测，可用于对脑膜炎双球菌特异性核酸片段进行检测；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）
4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	33
	麻疹病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）A    
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对鼻咽拭子等样品中麻疹感病毒的特异性RNA核酸片段进行检测，可用于对麻疹感病毒的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）
4、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	34
	肾综合征汉坦病毒Ⅰ、Ⅱ分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对肾综合症流行性出血热病毒的特异性RNA 核酸片段进行分型检测，可用于对肾综合症出血热的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	35
	鼠疫杆菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对鼠疫杆菌的特异性 DNA 核酸片段进行荧光检测；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）
4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	36
	钩端螺旋体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对钩端螺旋体DNA 进行检测，可用于对钩端螺旋体的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）
4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	37
	伯氏疏螺旋体体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对样本中伯氏疏螺旋体的三种致病的基因群（B.burgdorferi sensu stricto, B. garinii 和 B.afzelii）的特异性 DNA 核酸片段进行检测，可用于对伯氏疏螺旋体感染的莱姆病辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）
4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	38
	立克次体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）A
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对立克次体核酸进行定量检测，可用于对立克次体的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	39
	高危型人乳头瘤病毒（HPV）分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：24人份/盒；

2、作用用途：采用HPV15种型别的特异性引物及荧光探针，应用聚合酶链式人份（PCR）结合Taqman 技术，对HPV15种型的特异性DNA核酸片段进行分型定性检测；

▲3、检测原理：荧光PCR检测技术，可同时实现对15种高危型别和内源性内标的检测，96孔PCR仪器，一次实验可检测大于等于22个样本；

4、适配仪器：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、试剂盒组成：含核酸抽提液；（提供说明书作为证明材料）
6、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	40
	SARS病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对人类非典型肺炎/严重急性呼吸道综合症病毒RNA 进行检测，可用于对 SARS 病毒的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	41
	1，2，3型脊髓灰质炎核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对1，2，3型脊髓灰质炎病毒RNA进行定量检测，可用于对脊髓灰质炎的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	42
	甲型流感H5/H7/H9亚型联合试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对人口咽拭子、鼻拭子以及环境样本中甲型流感病毒H5/H7/H9 亚型基因的特异性 RNA 核酸片段分别进行荧光 PCR 定性检测；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；                                                    5、单管三通道检测，荧光通道选择：选用 FAM（检测H5）、HEX/VIC/JOE 通道（检测H7）、 Cal Red610 通道（检测H9）和CY5（检测内标）；

6、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	43
	甲型流感H5N1亚型联合试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对禽流感病毒H5N1亚型核酸的定性检测；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	44
	人感染H7N9禽流感试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对人口咽拭子、鼻拭子以及痰液中禽流感病毒 H7N9 亚型的 H7 基因和 N9 基因的特异性 RNA 核酸片段分别进行荧光 PCR 定性检测

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；5、单管双通道检测，荧光通道选择：选用 FAM（检测H7）、VIC 通道（检测N9）和 Cal Red610 通道（检测内标）；

6、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	45
	H3N8亚型禽流感试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对禽流感病毒H3N8亚型核酸的定性检测；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	46
	季节性流感H1亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对季节性流感病毒 H1 亚型 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	47
	季节性流感H3亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对季节性流感病毒 H3亚型 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	48
	甲型流感H6亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对甲型流感病毒 H6亚型 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	49
	禽流感H5亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对高致病性禽流感病毒 H5亚型 RNA 进行检测，可用于对禽流感的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	50
	禽流感H7亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对高致病性禽流感病毒 H7亚型 RNA 进行检测，可用于对禽流感的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	51
	禽流感H9亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对禽流感病毒 H9亚型 RNA 进行检测，可用于对禽流感的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	52
	禽流感H10亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对致病性禽流感病毒 H10 亚型 RNA 进行检测，可用于对禽流感的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	53
	甲型流感N1基因检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对甲型流感病毒 N1基因进行检测，可用于对流感的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	54
	甲型流感N2基因检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对甲型流感病毒 N2 基因 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	55
	甲型流感N3基因检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对甲型流感病毒 N3基因 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	56
	甲型流感N4基因检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对甲型流感病毒 N4基因 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	57
	甲型流感N5基因检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对甲型流感病毒 N5基因 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	58
	甲型流感N6基因检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对甲型流感病毒 N6基因 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	59
	甲型流感N7基因检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对甲型流感病毒 N7基因 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	60
	禽流感N8基因检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对甲型流感病毒 N8基因 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	61
	禽流感N9基因检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对甲型流感病毒 N9基因 RNA 进行检测，可用于对流感的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	62
	霍乱弧菌CTX基因、01群、0139群核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对样本的特异性核酸片段进行检测，可用于对霍乱弧菌CTX基因/O1群/O139群的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）
▲4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料）
5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	63
	天花病毒核酸检测试剂
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对天花病毒进行检测，可用于对天花病毒感染的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	64
	克里米亚刚果出血热核酸检测试剂
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对克里米亚刚果出血热病毒（CCHFV）的特异性核酸片段进行荧光 PCR检测，可用于对克里米亚刚果出血热病毒感染的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	65
	尼帕病毒检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对样品中尼帕病毒的特异性核酸片段进行检测，可用于对尼帕病毒的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	66
	委内瑞拉马脑炎病毒检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对委内瑞拉马脑炎病毒的特异性核酸片段进行荧光 PCR检测，可用于对委内瑞拉脑炎病毒感染的辅助诊断；

3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	67
	结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：本试剂盒用于对样本中的结核杆菌酸片段进行荧光PCR的定性检测；

3、试剂盒组成：含革兰氏阳性菌核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	68
	马亚罗病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对样品中特异性核酸片段及人内源性内标进行检测，可用于对马雅罗病毒感染的辅助诊断；

3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	69
	回归热螺旋体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对样品中特异性核酸片段进行检测，可用于对回归热螺旋体相关病症的辅助诊断；

3、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	70
	利什曼原虫核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对利什曼原虫核酸进行检测，可用于对利什曼原虫感染的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	71
	血吸虫核酸测定试剂盒(荧光PCR法)
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对血吸虫进行检测，可用于对血吸虫感染的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）
4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	72
	克氏锥虫核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对样品中特异性核酸片段进行检测，可用于对克氏锥虫进行检测；

3、试剂盒组成：含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	73
	布氏锥虫核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对样品特异性核酸片段进行检测，可用于对布氏锥虫进行检测；

3、试剂盒组成：含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	74
	丝虫病病原体核酸测定试剂盒荧光 PCR 法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对样本中丝虫病病原体的核酸片段进行荧光检测，可用于对丝虫病的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	75
	炭疽杆菌核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对炭疽杆菌强毒株、弱毒株、非致病株进行检测，可用于对炭疽的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含革兰氏阳性菌核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）
4、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	76
	奥罗普切病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对样品中奥罗普切病毒的特异性核酸片段及人内源性内标进行检测，可用于对裂谷热病毒的辅助诊断；

3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	77
	肺炎克雷伯核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对肺炎克雷伯菌核酸片段进行检测，可用于对肺炎克雷伯的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性，含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）
4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	78
	马尔堡病毒核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对样品中马尔堡病毒的特异性核酸片段进行检测，可用于对马尔堡病毒的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）

4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	79
	A组链球菌核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对 A 组链球菌DNA 进行检测，可用于对 A 组链球菌的辅助诊断；

3、试剂盒组成：含内部对照品，监控假阴性；含核酸抽提液；（提供试剂盒说明书复印件作为证明文件）
4、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

5、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	80
	百日咳核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：对咽拭子、痰液等样本中病毒进行检测，可用于对百日咳感染的辅助诊断；

3、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	81
	柯萨奇病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对样品中柯萨奇病毒的特异性核酸片段进行检测，可用于对柯萨奇病毒的辅助诊断；

3、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	82
	病原生物核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

▲2、适用设备：至少包括 AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

3、单一检测病原体包含呼吸道、消化道、病媒生物、其他方式传播传染病。检测项目包含但不限于鼠疫、麻疹、肺结核、新型冠状病毒、甲流、乙流、禽流感、白喉、百日咳、流行性脑脊髓膜炎、风疹、炭疽、嗜肺军团菌、中东呼吸综合征、尼帕、人鼻、流行性腮腺炎、博卡、水痘、副流感、肺炎衣原体、肺炎链球菌、SARS、呼吸道腺病毒、单核细胞增生李斯特菌、霍乱、黄热、沙门、志贺、流行性出血热、脊髓灰质炎、伤寒、副伤寒、副溶血、肠出血性大肠杆菌、肠道通用、甲型肝炎、戊型肝炎、隐孢子虫、贾第鞭毛虫、阿米巴、轮状病毒、小肠结肠炎耶尔森氏菌、空肠弯曲杆菌、致病性大肠杆菌、疟原虫、登革热、基孔、寨卡、裂谷热、锥虫（布氏、克氏、美洲、非洲）、西尼罗、Q热、马亚罗、乙型脑炎、奥罗普切、利士曼原虫、森林脑炎、钩端螺旋体、克里米亚、天花、淋病、猴痘、拉沙热、恙虫病、血吸虫、布鲁氏、埃博拉、马尔堡、梅毒、艾滋病、汉坦、巴尔通体、伯氏疏螺旋、琅琊病毒、亨德拉病毒、嗜吞噬细胞无形体、鹦鹉热、白蛉热、诺如克里米亚-刚果出血热等（提供产品说明书证明材料）

4、产品性能指标：最低检测限≤1000copies/mL。

	83
	MIC tubes and caps  延长件 (LIFERIVER版）-有孔
	1、规格：960人份/盒；

▲2、至少适配于AutraMic mini4800Plus设备；（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料）

	84
	Opentrons 300ul Tips Racks and refills
	1、规格：96人份/盒；

▲2、至少适配于AutraMic mini4800Plus设备；（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料）

	85
	试剂混匀管（Autrax专用）
	1、规格：50人份/盒；

▲2、至少适配于AutraMic mini4800Plus 设备；（提供生产厂家公开发布的产品技术说明书作为证明材料）

	86
	水痘核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对样品中水痘-带疱诊病毒的特异性核酸片段进行检测，可用于对水痘-带疱诊病毒的辅助诊断；

3、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

4、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。

	87
	白喉杆菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对样品中白喉杆菌的特异性核酸片段进行检测，可用于对白喉杆菌的辅助诊断；

3、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

4、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。

	88
	巴尔通体核酸检测试剂盒
	1、规格：25人份/盒；

2、作用用途：通过对样品中巴尔通体的特异性核酸片段进行检测，可用于对巴尔通体的辅助诊断；

3、适用设备：至少包括AutraMic mini4800Plus和Bio-Rad CFX96等PCR 仪及相应软件；

4、产品性能指标：最低检测限≤ 1000copies/mL。

	89
	核酸提取及纯化试剂
	1、规格型号： 96人份/盒；

2、样本类型：血清、血浆、鼻咽拭子、细胞保存液、组织液、尿液和分泌物等液体样本

3、提取流程：裂解、洗涤、洗脱

4、精密度：提取200IU/mL DNA或500IU/mL RNA病毒核酸载量样品，Ct值变异系数≤5%

5、提取总时长≤20min

▲6、适配仪器：苏州新波Chemagic 360、赛默飞核酸提取仪；

7、可根据采购人实际使用过程中的要求提供小规格的产品。

	90
	血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒
	1、适用于从不同的样本中快速纯化总DNA（如，基因组、线粒体和病原体等），包括新鲜或冷冻的昆虫组织、人血液或者细菌等。

2、提取方法：离心柱法。

3、纯化过程不需要苯酚或氯仿抽提，仅涉及少量手工步骤。

4、试剂盒含蛋白酶k，组织充分裂解。

5、离心柱预装在收集管中，并且单独封存，确保方便和安全。

6、可以手工提取。

7、纯化得到的DNA不含PCR抑制剂。

	91
	T5 Direct PCR Kit (Animal Tissue)
	1、裂解速率≤10min；

2、扩增速率≥10s/kb；

3、核酸提取过程的回收率≥5%；

4、专为动物组织、细胞等样品直接扩增设计：可用于动物基因敲除分析、转基因检测等鉴定型实验。

	92
	动物组织/细胞RNA提取试剂盒
	1、适用于从多种生物样品中提取RNA，包括动物、昆虫、细胞等；

2、快速纯化高品质病毒RNA，制备时间≤50分钟；

3、硅胶柱膜法原理；

4、纯化灵敏度高，含有carrier RNA组分。提取的RNA无DNA和蛋白污染，利于下游实验的分析；

5、可手动操作；

6、提取得到的高纯度RNA可直接用于RT-PCR；

7、离心柱预装在收集管中，并且单独封存，确保方便和安全。

	93
	病毒基因组DNA/RNA快速提取试剂盒（离心柱法）
	1、适用于手工提取从多种生物样品中提取RNA或DNA，包括动物、昆虫、细胞等；

2、快速纯化高品质病毒RNA，制备时间≤50分钟；

3、硅胶柱膜法原理；

4、纯化灵敏度高，含有carrier RNA组分。提取的RNA无DNA和蛋白污染，利于下游实验的分析；

5、离心柱预装在收集管中，并且单独封存，确保方便和安全。

	94
	恶性疟原虫/间日疟原虫检测试剂盒（胶体金法）
	1、板型：25人份/盒；

2、用途：用于体外定性检测人全血样本中恶性疟原虫特有的富组氨酸蛋白(HRPII)和间日疟原虫特有的特异性乳酸脱氢酶(pLDH),用于恶性疟原虫、间日疟原虫感染的辅助诊断；

3、标本要求:适用于全血。

	95
	乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	96
	梅毒核酸检测试剂
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	97
	丙型肝炎病毒核酸检测试剂（荧光 PCR 法）
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	98
	猴痘病毒核酸质控
	1、产品组成：猴痘病毒假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；
2、包装规格：0.5mL/管
3、浓度范围≥1×104
4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月。

	99
	甲流病毒核酸质控
	1、产品组成：甲型流感假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；
2、包装规格：0.5mL/管
3、浓度范围≥1×104
4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月。

	100
	乙流病毒核酸质控
	1、产品组成：乙型流感假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；
2、包装规格：0.5mL/管；
3、浓度范围≥1×104
4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月。

	101
	新冠病毒核酸质控
	1、产品组成：新型冠状病毒假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；
2、包装规格：0.5mL/管；
3、浓度范围≥1×104
4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6 个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24 个月。

	102
	禽流感病毒核酸质控
	1、产品组成：禽流感假病毒H5/H7/H9亚型培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；
2、包装规格：0.5mL/管；
3、浓度范围≥1×104
4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月。

	103
	登革病毒核酸质控
	1、产品组成：登革热假病毒1型/2型/3型/4型培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；
2、包装规格：0.5mL/管；
3、浓度范围≥1×104
4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月。

	104
	基孔病毒核酸质控
	1、产品组成：基孔肯亚假病毒假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；
2、包装规格：0.5mL/管；
3、浓度范围≥1×104
4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月。

	105
	寨卡病毒核酸质控
	1、产品组成：寨卡假病毒假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；
2、包装规格：0.5mL/管；
3、浓度范围≥1×104
4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24月。

	106
	轮状病毒核酸质控
	1、产品组成：RTA假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；
2、包装规格：0.5mL/管；
3、浓度范围≥1×104
4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6 个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24 个月。

	107
	诺如病毒核酸质控
	1、产品组成：诺如假病毒假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；

2、包装规格：0.5mL/管；

3、浓度范围≥1×104
4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6 个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24 个月。

	108
	病原生物核酸质控
	1、产品组成：假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；
2、包装规格：0.5mL/管；
3、浓度范围≥1×104
4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6 个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24 个月。

	109
	一次性磁棒套
	1、 产品应用于基因组学、蛋白质组学、细胞组学、免疫测定、代谢组学及一般液体处理等；

2、由医疗级聚丙烯（PP）制成；

3、无RNA/DNA酶污染，无热原；

4、侧壁厚度均匀，孔板上部平整均一，孔径大小一致；

5、可高压灭菌，121℃30min不变形；

6、套管长度不小于43.35mm，孔径不大于1.9 mm。

	110
	0.2mLPCR薄壁管（八排）
	1、规格：125根/包，10包/箱；

2、不含RNase/DNase，无热原；

3、适配八联管盖；

4、透明管。

	111
	0.2mLPCR薄壁管（平盖）
	1、规格：125根/包，10包/箱；

2、不含RNase/DNase，无热原；

3、适配八联管；

4、透明管盖。

	112
	猴痘病毒抗原快速检测试剂盒（镧系）
	1、规格：50人份/盒

2、作用与用途：适用于人皮疹渗出物或口鼻拭子样本中猴痘病毒检测。检测结果仅用于临床辅助诊断，不是临床诊断的唯一依据，应结合临床症状及其它检测指标综合判定；

3、检测原理：免疫层析，双抗体夹心法；

4、适用样本类型：皮疹渗出物或口鼻拭子；

5、主要组成成份： 试剂卡50条，样本采样管50支，无菌拭子50支；

6、检测时长≤15分钟；

	113
	猴痘病毒抗原快速检测试剂盒（红乳胶法）
	1、规格：50人份/盒

2、作用与用途：用于人皮疹渗出物或口鼻拭子样本中猴痘病毒的定性检测，辅助诊断猴痘病毒感染；

3、检测原理：免疫层析，双抗体夹心法；

4、适用样本类型：皮疹渗出物或口鼻拭子；

5、主要组成成份： 试剂卡50条，样本采样管50支，无菌拭子50支；

6、检测时长≤15分钟；

7、试剂盒检测A29L蛋白的检测限≥ 20pg/mL；

	114
	小鼠肝炎病毒（MHV）质控品
	1、产品组成：假病毒培养液+稀释液（含保护剂/稳定剂）；

2、包装规格：1mL/管；

3、浓度范围≥1×107
4、稳定性：2~8℃环境中，可稳定6个月；-20℃±5℃环境中，可稳定24个月

	115
	小鼠肝炎病毒（MHV）E基因核酸检测试剂盒
	1、规格： 25T/盒；

2、针对小鼠肝炎病毒（MHV）E基因保守序列进行靶标特异性引物和探针的设计；

3、冻融次数≥7次

4、防污体系：UDG酶和dUTP防污染系统；

5、最低检出限≤500 copies/mL；

6、高效酶系：热启动Taq抗体酶；

7、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪。

	116
	污水核酸提取试剂
	1、规格：50人份/盒；

▲2、作用与用途：适用于生活污水、医疗机构污水中的细菌、病毒的核酸提取；

3、试剂盒含蛋白酶k，组织充分裂解。

4、适用于 Thermo KingFisher Flex24 等大体积自动化核酸提取仪，也适用于手动提取

	117
	深孔板
	1、适用于大多数有机溶液，酸性和碱性溶液的储存；

2、适用于8条磁棒套，24孔磁棒套 96孔磁棒套；

3、可121℃，30min高压灭菌；

4、板底部和侧壁的厚度是均匀的，孔板的上部是平坦的，均匀，方便密封；

5、A~H的字母识别和1~12的数字识别有助于找到样本；

6、不含RNase/DNase，无热原；

▲7、适配chemagic 360核酸提取仪。

	118
	6406 菌落总数测试片
	1、50片/包；

★2、满足GB4789.2-2022中6.2.2的要求。

	119
	营养琼脂（NA）
	250克/瓶

	120
	营养琼脂平板
	9cm×10个/包

	121
	营养肉汤管
	10mL/ 支 ×20/盒

	122
	0.85%无菌生理盐水管
	10mL/ 支 ×20/盒

	123
	Cary-Blair运送培养基管（液体）（含拭子）
	10mL×20支/盒

	124
	TTB增菌液管
	10mL×20支/盒

	125
	沙门氏菌显色平板
	9cm×10个/包

	126
	XLD平板
	9cm×10个/包

	127
	HE平板
	9cm×10个/包

	128
	SC増菌液管
	10mL/ 支 ×20/盒

	129
	BS平板
	9cm×10个/包

	130
	改良EC肉汤
	10mL/ 支 ×20/盒

	131
	O157显色平板
	9cm×10个/包

	132
	EMB平板
	9cm×10个/包

	133
	志贺氏菌增菌肉汤
	225mL/袋×10/盒

	134
	麦康凯平板
	9cm×10个/包

	135
	志贺氏菌显色平板
	9cm×10个/包

	136
	碱性蛋白胨水
	10mL/ 支 ×20/盒

	137
	弧菌显色平板
	9cm×10个/包

	138
	TCBS平板
	9cm×10个/包

	139
	哥伦比亚CNA血琼脂平板
	9cm×10个/包

	140
	庆大霉素培养基平板
	9cm×10个/包

	141
	血平板
	9cm×10个/包

	142
	肠道菌增菌肉汤EE
	10mL/ 支 ×20/盒

	143
	聚乙二醇（分子量8000）
	500g/瓶；

分子量：8000，分子生物级试剂

	144
	无菌PBS缓冲液（pH7.2- pH7.4）
	500mL/瓶

pH7.2- pH7.4

	145
	无菌生理盐水
	500mL/瓶×30/件

	146
	2.5L厌氧产气包
	10个/包

	147
	400mL均质袋（国产）
	100个/230×180，21丝；无菌。

	148
	一次性培养皿（直径9cm）
	无菌，500个/箱；直径9cm。

	149
	新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）B
	1、规格： 96人份/盒；

2、原理：PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、内标：RNase P内源性内标基因设计，监控取材步骤，评估取样是否有效，减少假阴性；

4、防污体系：UDG酶和dUTP防污染系统；

5、最低检出限≤200 copies/mL；

6、高效酶系：热启动Taq抗体酶和C-MMLV酶；

7、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪。

	150
	猴痘病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1、规格：24人份/盒；

2、防污染体系：UDG酶和dUTP防污染系统；

3、高效酶系：热启动Taq抗体、Taq酶；

4、内标设置：内源性内标设计，监控样本采集、核酸提取和扩增检测的全流程，有效减少假阴性结果的出现；

5、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

6、最低检出限≤200 copies/mL。

	151
	登革病毒核酸检测试剂盒B
	1、规格：25人份/盒；
2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；
3、人份体系无需配置，直接分装20μL到八连管；
4、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；
5、最低检出限≤200copies/mL。

	152
	基孔肯亚热病毒核酸检测试剂盒B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	153
	寨卡病毒核酸检测试剂盒B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	154
	黄热病毒核酸检测试剂盒B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	155
	乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	156
	疟原虫核酸检测试剂盒B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	157
	西尼罗病毒核酸检测试剂盒B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	158
	裂谷热病毒核酸检测试剂盒B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	159
	A组、B组、C组轮状病毒核酸联检试剂B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，检测样本中 A 组轮状病毒（VIC）、 B 组轮状病毒(FAM)、 C 组轮状病毒（Texas Red）核酸；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL；

5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份；

6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。

	160
	诺如病毒核酸检测试剂盒
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	161
	志贺氏菌核酸检测试剂盒
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	162
	沙门氏菌核酸检测试剂盒
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	163
	霍乱弧菌核酸检测试剂盒
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	164
	副溶血弧菌核酸检测试剂盒
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	165
	伤寒杆菌核酸检测试剂盒
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	166
	副伤寒杆菌核酸检测试剂盒
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	167
	阿米巴病毒核酸检测试剂盒
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	168
	贾第鞭毛虫核酸检测试剂盒
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	169
	隐孢子核酸检测试剂盒
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	170
	禽流感病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	171
	甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1、规格：25人份/盒；
2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；
3、人份体系无需配置，直接分装20μL到八连管；
4、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；
5、最低检出限≤200copies/mL。

	172
	乙型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1、规格：25人份/盒；
2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；
3、人份体系无需配置，直接分装20μL到八连管；
4、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；
5、最低检出限≤200copies/mL。

	173
	登革病毒Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1、规格：25人份/盒；
2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；
3、人份体系无需配置，直接分装20μL到八连管；
4、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；
5、最低检出限≤200copies/mL。

	174
	疟原虫病毒分型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	175
	间日疟原虫病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	176
	卵形疟原虫病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	177
	三日疟原虫病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	178
	恶性疟原虫病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	179
	森林脑炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	180
	大肠杆菌O157核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	181
	埃博拉病毒（扎伊尔型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	182
	呼吸道腺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	183
	脑膜炎双球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	184
	麻疹病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	185
	人感染H7N9禽流感试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR检测样本中禽流感病毒 H7（FAM通道），N9(VIC通道） 亚型；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL；

5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份；

6、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。

	186
	禽流感H5亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	187
	禽流感H7亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

	188
	禽流感H9亚型检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。

6、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。

	189
	禽流感H5N1亚型试剂检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。

6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。

	190
	霍乱弧菌分型及 CTX基因四通道核酸检测试剂盒
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。

6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。

	191
	鼠疫杆菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。

6、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。

	192
	钩端螺旋体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。

6、试剂盒重复性良好，Ct 值的 CV 值不高于 5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。

	193
	伯氏疏螺旋体体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。

6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。

	194
	立克次体核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。

6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。

	195
	汉滩病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。

6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。

	196
	汉诚病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。

6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。

	197
	天花病毒核酸检测试剂B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。

6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。

	198
	脊髓灰质炎核酸检测试剂盒（荧光PCR法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。

6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。

	199
	SARS病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。

6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。

	200
	炭疽杆菌核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。

6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。

	201
	马尔堡病毒核酸测定试剂盒（荧光 PCR 法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。

6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。

	202
	拉沙病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。

6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。

	203
	中东呼吸综合征冠状病毒（N2基因）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）B
	1、规格：25人份/盒；

2、PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR；

3、适配仪器：至少包括Bio-Rad CFX96、QuantStudio5、杰莱美QX600 多通道荧光定量 PCR 仪；

4、最低检出限≤200copies/mL。

5、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉人份。

6、试剂盒重复性良好，Ct值的CV值不高于5%，阳性/阴性参考品符合率为 100%。

	204
	HIV阳性质控品
	1、包装规格：0.5mL/管；

2、适用于HIV胶体金检测试剂

	205
	HIV阴性质控品
	1、包装规格：1mL/管；

2、适用于HIV胶体金检测试剂

	206
	大体积污水磁珠富集提取试剂盒
	1、用途：基于磁珠富集和萃取原理，用于污水等样本中病原微生物浓缩富集纯化；

2、处理单个样本体积：6-50mL；

3、磁珠回收率≥98%

4、室温保存12个月，可常温运输。


第四包：免疫试剂耗材

	序号
	标的名称
	规格型号及技术要求

	1 
	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光法）
	1、用于体外定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）。

2、检测原理为化学发光免疫夹心法。

3、项目试剂盒自带校准品、质控品。

4、试剂开封后，2℃-8℃储存有效期为6周。

▲5、适用于MAGLUMI X8化学发光仪

▲6、抗原位点需检测NS5结构蛋白

7、包装规格：100测试/盒

	2 
	人类免疫缺陷病毒抗原和抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	1、用于体外定性检测人血清或血浆样本中的人类免疫缺陷病毒 HIV-1型P24抗原和HIV-1/2型抗体。

2、检测原理为化学发光免疫夹心法。

3、项目试剂盒自带校准品、质控品。

4、试剂开封后，在2℃-8℃有效期为42天。

▲5、适用于MAGLUMI X8化学发光仪。

6、包装规格：100测试/盒

	3 
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（化学发光法）
	1、用于体外定性检测人血清或血浆样本中的梅毒螺旋体抗体。

2、检测原理为化学发光免疫夹心法(双抗原夹心法)。

3、项目试剂盒自带校准品、质控品。

4、试剂开封后，在2℃-8℃有效期为42天。

5、在2℃-8℃储存，有效期为18个月。

▲6、适用于MAGLUMI X8化学发光仪。

	4 
	通用底物 HISCL Substrate Reagent Set
	1、用途：本产品为在全自动免疫分析仪上进行免疫项目检测时使用的化学发光底物

2、包装规格：40mL×1瓶；70mL×1瓶

▲3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪

	5 
	清洗液
	1、用途：使用HISCL进行测定时，用于反应体系的清洗

2、包装规格：10L/箱

3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪

	6 
	样本稀释液
	1、用途：使用HISCL进行测定时，样本需要稀释时，使用本产品对样本进行稀释

2、包装规格：20ml*1瓶

3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪

	7 
	管路清洗液
	1、用途：用于HISCL检测过程中清洗仪器的管路及探针等

2、包装规格： 10L*1箱

3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪

	8 
	全自动免疫分析仪使用的采样头（TIP）
	1、用途：用于HISCL检测过程中样本加样

2、包装规格： 5000个/箱

3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪

	9 
	全自动免疫分析仪使用的反应杯
	1、用途：用于HISCL检测过程中反应体系反应

2、包装规格： 5000个/箱

3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪

	10 
	探针清洗液
	1、用途：用于HISCL检测过程中清洗仪器的探针

2、包装规格： 250ml*2瓶

3、适用于Sysmex HISCL-5000化学发光仪

	11 
	希森美康校准包
	用于希森美康仪器的校准检定

	12 
	人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒
	1、检测方法为免疫印迹法；

2、检测带必须同时含HIV-1和HIV-2型阳性质控带；HIV-1抗体为全病毒条带，包括：gp41、gp120、gp160、P24、P55、P17、P66、P51、P31、P39；

3、质控血清应分别含强阳性、弱阳性和阴性质控血清，其中强阳性质控血清必须同时含HIV-1和HIV-2质控物；

4、封闭液为检测时现配，以防造成不必要的浪费

5、HIV 1+2 确证试剂必须经国家食品药品监督管理局注册批准；

6、试剂实验方法有快速法和过夜法二种，能有效处理弱阳性标本，提供试剂使用说明书证明；

7、试剂有效期≧20个月。

	13 
	梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂
	1、适用范围：辅助临床诊断，确定梅毒感染的状况;

2、进行血液筛查，防止梅毒的经血传播；

3、规格型号:100人份/盒

	14 
	结核感染T细胞检测试剂盒
	1、原理：采用IGRA检测原理，通过检测γ-干扰素的释放水平分析结核感染

2、刺激细胞类型：可同时刺激CD4+和CD8+T淋巴细胞

3、检测方法：人工干预步骤少，无需人工细胞计数；

4、特异度：不低于97%，灵敏度：不低于95%（以产品说明书为准）

5、结核特异性抗原：固态抗原，且包被在培养管管壁上，至少同时包括ESAT-6和CFP-10两种抗原

6、全血样本保存时间≥48小时（2-8℃）无需添加延长剂（投标人提供产品说明书）
7、孵育条件：普通恒温孵育箱，温度37±1℃孵育16~24h（投标人提供产品说明书）
8、样本孵育后：血浆的有效保存时间≥ 28天（2-8℃）

9、结果解读与分析：仪器判读，使用专业的结果分析软件；

10、规格型号:44测试/盒

	15 
	甲型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	1、方法学：酶联免疫法

2、包装规格：48人份/盒、96人份/盒

3、物理性能：外包装盒平整、光滑，无破损；试剂盒各组份齐全、完整；液体试剂透明、无沉淀或絮状悬浮物；包被板包装袋应密封性好，无破损、无漏气现象。

4、检出限：最低检出限≥3/5

5、精密度：批内变异系数≤15%（n=10）

6、阳性符合率：100%（9/9）

7、阴性符合率：100%（9/9）

	16 
	甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	1、方法学：酶联免疫法

2、包装规格：48人份/盒、96人份/盒

3、物理性能：外包装盒平整、光滑，无破损；试剂盒各组份齐全、完整；液体试剂透明、  无沉淀或絮状悬浮物；包被板包装袋应密封性好，无破损、无漏气现象。

4、检出限：最低检出限≥3/5

5、精密度：批内变异系数≤15%（n=10）

6、阳性符合率：100%（9/9）

7、阴性符合率：100%（9/9）

	17 
	戊型型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	1、方法学：酶联免疫法

2、包装规格：48人份/盒、96人份/盒

3、物理性能：外包装盒平整、光滑，无破损；试剂盒各组份齐全、完整；液体试剂透明、无沉淀或絮状悬浮物；包被板包装袋应密封性好，无破损、无漏气现象。

4、检出限：最低检出限≥3/5

5、精密度：批内变异系数≤15%（n=10）

6、阳性符合率：100%（9/9）

7、阴性符合率：100%（9/9）

	18 
	水痘-带状疱疹病毒IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法）
	1、方法学：酶联免疫法

2、包装规格：48人份/盒、96人份/盒

3、物理性能：外包装盒平整、光滑，无破损；试剂盒各组份齐全、完整；液体试剂透明、无沉淀或絮状悬浮物；包被板包装袋应密封性好，无破损、无漏气现象。

4、检出限：最低检出限≥3/5

5、精密度：批内变异系数≤15%（n=10）

6、阳性符合率：100%（9/9）

7、阴性符合率：100%（9/9）

	19 
	乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（化学发光法）
	1、用于体外定量测定人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)的含量。

2、检测原理为化学发光免疫夹心法。

3、项目试剂盒自带校准品、质控品。

4、试剂开封后，在2℃-8℃有效期为6周。

▲5、适用于MAGLUMI X8化学发光仪。

	20 
	乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（化学发光法）
	1.适用于新产业化学发光免疫分析仪MAGLUMI机型。

2.预期用途：用于体外定量测定人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒表面抗体（anti-HBs）的含量

3.检验原理：采用化学发光免疫夹心法。

▲4.主要组成成分包含集成试剂（含产品校准品）、质控品，无需另供，所有试剂即开即用。

5.储存条件及有效期：2℃~8℃储存，效期为 12 个月。

6.分析灵敏度：空白限（LoB）=0.2 mIU/mL；检出限（LoD）=0.5 mIU/mL。重复性变异系数（CV）应≤5%；批间变异系数（CV）应≤10%；

7.线性区间在（0.5-1000.0）mIU/mL浓度范围内，线性相关性系数（r）绝对值≥0.9900；

	21 
	乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(化学发光法）
	1.适用于新产业化学发光免疫分析仪MAGLUMI机型。

2.预期用途：用于体外定量测定人血清或血浆样本中乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）的含量。

3.检验原理：采用化学发光免疫夹心法。

▲4.主要组成成分包含集成试剂（含产品校准品）、质控品，无需另供，所有试剂即开即用。

5.储存条件及有效期：2℃~8℃储存，效期为18个月。

6.分析灵敏度：空白限=0.01 IU/mL；检出限=0.1 IU/mL；重复性变异系数（CV）应≤5%；批间变异系数（CV）应≤10%；

7.线性区间在（0.10-200.00）IU/mL浓度范围内，线性相关性系数（r）绝对值≥0.9900

	22 
	乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法）
	1.适用于新产业化学发光免疫分析仪MAGLUMI机型。

2.预期用途：用于体外定量测定人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒 e 抗体（anti-HBe）的含量。主要用于乙型肝炎病毒感染的辅助诊断

3.检验原理：采用化学发光免疫竞争夹心法。

▲4.主要组成成分包含集成试剂（含产品校准品）、质控品，无需另供，所有试剂即开即用。

5.储存条件及有效期：2℃~8℃储存，效期为12个月。

6.分析灵敏度：空白限=0.048 IU/mL；功能灵敏度：0.1 IU/mL；重复性变异系数（CV）应≤5%；批间变异系数（CV）应≤10%；

7.线性区间在（0.10-12.00）IU/mL浓度范围内，线性相关性系数（r）绝对值≥0.9900；

	23 
	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法）
	1.适用于新产业化学发光免疫分析仪MAGLUMI机型。

2.预期用途：用于体外定量测定人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒核心抗体（anti-HBc）的含量

3.检验原理：采用化学发光免疫竞争法。

▲4.主要组成成分包含集成试剂（含产品校准品）、质控品，无需另供，所有试剂即开即用。

5.储存条件及有效期：2℃~8℃储存，效期为18个月。

6.分析灵敏度：空白限=0.10 IU/mL；最低检出限=0.25 IU/mL；重复性变异系数（CV）应≤5%；批间变异系数（CV）应≤10%；

7.线性区间在（0.25-40.00）IU/mL浓度范围内，线性相关性系数（r）绝对值≥0.9900；

	24 
	抗D(IgM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体)
	1.规格：10瓶/盒

2.适用范围：本产品用于体外定性检测人红细胞中的D抗原，仅用于临床检测，不用于血源筛查。

3.保存温度：2～8℃保存

4.产品有效期：≥3年

5、规格型号:10瓶/盒

	25 
	囊式滤芯
	1、用于水质过滤与监测。

2、适用于MAGLUMI X8化学发光仪。

	26 
	空气滤芯
	1、用于过滤空气中杂质。

2、适用于MAGLUMI X8化学发光仪。

	27 
	全自动免疫检验系统用底物液
	1、用途：本产品为在全自动免疫分析仪上进行免疫项目检测时使用的化学发光底物

2、包装规格：底物液1:1.5L*1，底物液2;1.5L*1

▲3、适用于MAGLUNI X8化学发光仪

	28 
	清洗液
	1、用途：用于MAGLUNI X8化学发光仪检测过程中反应过程的清洗

2、包装规格： 1×10L

3、适用于MAGLUNI X8化学发光仪

	29 
	管路清洗液
	1、用途：用于MAGLUNI X8化学发光仪检测过程中清洗仪器的管路

2、包装规格： 500ml/瓶

3、适用于MAGLUNI X8化学发光仪

	30 
	一次性吸头
	1、用途：用于MAGLUNI X8检测过程中样本加样

2、包装规格： 20*192个

3、适用于MAGLUNI X8化学发光仪

	31 
	单孔反应杯
	1、用途：用于MAGLUNI X8检测过程中反应体系载体

2、包装规格： 546个/盒

3、适用于MAGLUNI X8化学发光仪

	32 
	光检查液
	1、用途：用于MAGLUNI X8检测过程中光路检测

2、包装规格： 2ml/瓶*5

3、适用于MAGLUNI X8化学发光仪

	33 
	免疫通用质控品
	1、 免疫通用质控品1：2瓶，每瓶复溶后含3.0mL质控血清(人)；

2、 免疫通用质控品2：2瓶，每瓶复溶后含3.0mL质控血清(人)；

3、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	34 
	促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法)
	1、 检测范围：0.005-IOOµIU/mL (由最低检测限和主曲线最高值定义）。

2、 功能灵敏度为0.014µlU/mL。

3、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	35 
	甲状腺素定标液
	1、 基质中左旋-甲状腺素的两个浓度范围分别50 nmol/L 或3.9 μg/dL 和30 nmol/L 或17.9 μg/dL。

2、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	36 
	甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法)
	1、 检测范围：5.40-320,0 nmol/L或0.420-24.86µg/dL (根据检测下限和最大标准曲线定义）。

2、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	37 
	甲状腺相关自身抗体质控品
	1、 甲状腺相关自身抗体质控品1（PCThyro1):2瓶，含2.0ml质控血清；甲状腺相关自身抗体质控品2（PCThyro2):2瓶，含2.0ml质控血清。

2、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	38 
	抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法)
	1、检测范围：5-600IU/mL。

2、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	39 
	抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液
	1、 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液1:2瓶，每瓶含1.5ml的定标液1；抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液2:2瓶，每瓶含1.5ml的定标液2；

2、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	40 
	甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒(电化学发光法)
	1、检测范围：10.0-4000IU/mL。

2、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	41 
	甲状腺球蛋白抗体定标液
	1、 甲状腺球蛋白抗体定标液1:2瓶，每瓶含1.5mL定标液1；甲状腺球蛋白抗体定标液2:2瓶，每瓶含1.5mL定标液2。

2、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	42 
	三碘甲状腺原氨酸定标液
	1、 人血清基质中三碘甲状腺原氨酸的两个浓度范围分别约为1.25 nmol/L 或0.8 ng/mL 和约8.5 nmol/L 或5.5 ng/mL。

2、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	43 
	三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法)
	1、 测量范围:0.300-10.00nmol/L或0.195-6.51ng/mL。

2、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	44 
	免疫多项质控品
	1、 免疫多项质控品1（PCV1):2瓶，每瓶有3.0ml质控血清；免疫多项质控品2（PCV2):2瓶，每瓶有3.0ml质控血清。

2、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	45 
	游离甲状腺素定标液
	1、定标液含有的游离甲状腺素浓度分别为(10pmol/L或0.78 ng/dL 和45 pmol/L 或3.5ng/dL)。

2、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	46 
	游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法)
	1、测量范围：0.300-100 pmol/L (根据检测下限和最大标准曲线定义） 。 

2、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	47 
	游离三碘甲状腺原氨酸定标液
	1、 在人血清基质中游离三碘甲状腺原氨酸的两个浓度分别为：2 pmol/L 或1.3 pg/mL 和40pmol/L 或 26 pg/mL。

2、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	48 
	游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法）
	1、 测量范围：0.4-50pmol/L。

2、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	49 
	三丙胺缓冲液
	1、 磷酸盐缓冲液300mmol/l,三丙胺180mmol/l;去垢剂≤0.1%；PH6.8。

2、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	50 
	缓冲液
	1、氢氧化钾176mmol/l（相当于PH值13.2）；清洁剂≤1%。

2、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	51 
	样本稀释液
	1、 样本稀释液标记为Dil.Uni。2瓶，每瓶16mL，内含物：蛋白基质；防腐剂≤0.1%。

2、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	52 
	清洗液
	1、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	53 
	促甲状腺素定标液
	1、 人血清基质中促甲状腺素浓度1.5 μIU/mL。

2、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	54 
	分析吸头
	1、适用于罗氏电化学发光仪e411。

	55 
	分析杯
	1、适用于罗氏电化学发光仪e411;

	56 
	罗氏e411电化学发光校准包
	1、用于罗氏e411电化学发光仪的校准维护


第六包：药品和诊断试剂盒

	序号
	标的名称
	规格型号及技术要求

	1
	青蒿素类药物
	★1.国药准字号产品，用于治疗恶性疟、间日疟等。（提供产品说明书）

2.《抗疟药使用规范》（WS/T485-2016）中推荐的青蒿素复方制剂。

3.产品包装有效期不少于2年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。

	2
	结核菌素纯蛋白衍生物
	▲1.1ml/支，每支含50IU结核菌素纯蛋白衍生物（TB-PPD）；

2.用于结核病的临床诊断、卡介苗接种对象的选择及卡介苗接种后机体免疫反应的监测；

3.产品包装有效期不少于2年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。

	3
	尿素【13C】呼气试验诊断试剂盒
	★1.适用仪器型号HY-IREXBplus；

2.每瓶5g，含尿素【13C】75mg；

3.≥20人份/盒。

4.产品包装有效期不少于2年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。


第七包：长效驱蚊霜

	序号
	标的名称
	规格型号及技术要求

	1
	长效驱蚊霜
	1.膏剂，不少于45g/支，便于涂抹、使用安全、易洗除；

2.成分主要为水、避蚊胺、甘油、矿油、聚二甲基硅氧烷等，其中避蚊胺含量不低于15%；

★3.产品应具备农药登记证（卫生用农药）、农药生产批准证书或农药生产许可证、农药标准证。

4.产品包装有效期不少于2年，到货时剩余有效期不少于包装有效期的2/3。


第八包：口腔耗材

	序号
	标的名称
	规格型号及技术要求

	1
	一次性使用口腔器械盒
	1.规格：2型；

2.包含配件：口镜、镊子、探针、脱脂棉球、托盘、围巾、口杯。

	2
	牙胶尖
	1.规格：0.02锥度；

2.成分：古塔胶、氧化锌、硫酸钡、增韧剂；

3.每盒100支。

	3
	牙胶尖
	1.规格：0.04和0.06锥度；

2.成分：古塔胶、氧化锌、硫酸钡、增韧剂；

3.每盒100支。

	4
	吸潮纸尖
	1.规格：0.02锥度

2.由纸质或纯棉纤维制成；

3.每盒100支。

	5
	印模托盘(牙托）
	铝制（全口有孔2*1）1#-6#

铝制（全口无孔2*1）1#-3#

	6
	95%酒精消毒液
	1.规格：95%500ml；

2.本标准适用于以食用乙醇为加纯化水配置而成的消毒产品，该产品适用医疗消毒灭菌。

	7
	碘伏消毒药
	1.规格：500ml；

2.本标准适用于以碘和脂肪醇聚氧乙烯醚为原料经络合生成络合碘溶液，并辅以碘化钾、碘酸钾等，经混合、灌装、包装而成的碘伏消毒液。

	8
	一次性使用三用喷枪头125*1
	1.规格：125支/瓶；型号：P7725；

2.主要由聚苯乙烯(ABS)塑料外管和塑料或金属内芯组成；

3.非无菌产品。

	9
	胶质银止血明胶海绵
	1.为白色或类白色，质轻、坚韧、多孔的弹性海绵状材料裁切成所需规格的膜片。

2.每片的液体吸收性不少于自身重量的35倍;
3.产品无菌，采用环氫乙烷灭菌；
4.尺寸≥60*20mm，≥2片/包。

	10
	过氧化氢（双氧水）
	1.规格：500ml；

2.本品是以过氧化氢为主要有效成分的消毒液，过氧化氢含量为2.7%~3.3%(w/v)。

	11
	75%酒精消毒液
	1.规格：75%500ml；

2.本标准适用于以食用乙醇为加纯化水配置而成的消毒产品，该产品适用医疗消毒灭菌。

	12
	吸潮纸尖
	1.规格：0.04和0.06锥度；

2.由纸质或纯棉纤维制成；

3.每盒100支。

	13
	检查手套（独立包装XS）
	1.型号：CS1115B；

2.本产品手套分为附纸型、普通型。附纸型手套采用聚乙烯材料与全木浆纸张制造。普通型手套采用聚乙烯材料制造。

3.有足够的强度和阻隔性能，非无菌提供，一次性使用。

	14
	医用脱脂纱布片
	 规格：5*7cm-8p，2片/袋，50袋/包

不带钡线，灭菌型

	15
	一次性使用无菌注射器-带针
	1.5ml5#螺口；

2.产品由外套、芯杆、橡胶活塞和注射针(可选)组成。

	16
	吸唾管
	1.一次性使用吸唾管长度为125mm或150mm；

2.材质为聚氯乙烯材料,内嵌一根金属丝；
3.≥100根/包。

	17
	隔离膜
	1.规格：蓝色（每片10*15cm，厚度4s） 700克/1200张 （不带盒 不带托）

2.高洁净度，粘度适中，不留残痕，虚线点断断连设计，易撕易贴

	18
	PE检查手套
	1.无粉M；

2.本产品手套分为附纸型、普通型。附纸型手套采用聚乙烯材料与全木浆纸张制造。普通型手套采用聚乙烯材料制造。

3.有足够的强度和阻隔性能，非无菌提供，一次性使用。

4.100袋/箱。

	19
	平面卷带55mm*200m
	55mm*200m

	20
	平面卷带75mm*200m
	75mm*200m

	21
	平面卷带100mm*200m
	100mm*200m

	22
	研光工具系列
	1.临床应用抛光树脂、复合体、树脂加强型玻璃离子和瓷类修复体表面，毛刷纤维中富含研磨剂金刚砂颗粒，无需抛光膏；
2.对牙面和修复体的边缘部位无损伤；
3.可高温高压消毒或低温灭菌，对性能无影响；
4.四种形态供选择；
5.轻微压力，间歇应用，无需喷水，最大转速 5000rpm

	23
	卡瓦注油机油
	500ml

	24
	医用脱脂棉球
	 1.规格：0.5g/个，500g/袋。

2.由100%天然棉花经脱脂、漂白、加工制成。灭菌型。

	25
	牙线签
	1.规格：50支/盒

1、 2.平滑弧形牙线头设计，有利于手持操作。

2、 多角度转向，使用不伤牙龈，不易断裂。

3.尾部圆弧刀锋弯钩设计，使用更加方便，深入清除牙斑，牙垢，食物残渣等嵌塞物。

	26
	麻醉用注射针头
	1.规格：0.3mm*21mm；
2.针头采用医用级不锈钢（如304或316L不锈钢）制成；
3.≥100支/盒。

	27
	齿科藻酸盐印模材料
	1.≥1kg；
2.成分：常见成分包括海藻酸钠、石膏、硅藻土、磷酸钠、硫酸钙等。

	28
	3M窝沟封闭剂套装
	1.变色设计，固化前粉色使封闭剂的放置更容易准确，固化后变成自然的白色，高流动度使封闭剂很容易流入窝沟，内有氟离子释放，与釉质有粘接作用；

2.窝沟封闭剂2支装(1.2ml/支)酸蚀剂支装(3ml/支)，酸蚀剂输送头25个(蓝色）。

	29
	通用粘接系统
	1规格：5ml/瓶；

2.“自酸蚀”粘接；

3.适用于自固化或双固化的复合树脂类充填材料、水门汀或核材料的粘接。

	30
	拔髓针
	1.短0-6混，由手柄和针体组成，对根管内部进行处理的针形器械；

2.可重复使用。工作部采用医用不锈钢制成，手柄采用聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)材料制成；

3.非无菌提供。

	31
	齿科酸蚀剂
	1.对牙体组织酸蚀处理；

2.易于冲洗；

3.≥2.5ml/支。

	32
	根管充填材料
	1.硅酸钙（核心成分）、氧化锆（X阻射）、纤维素、磷酸二氢钙、氢氧化钙；                                               

2.根管充填材料，用于根管治疗中的根管封闭充填，利于封闭侧枝根管；

3.≥2g/盒。

	33
	含碘消毒液（碘甘油）
	1.≥20ml/瓶；

2.主要有效成分碘和苯酚，碘含量15%~30%(w/w);苯酚含量15%~30%(w/w)。

	34
	齿科氧化锌丁香酚水门汀
	1.粉剂：10g/瓶×2；

2.液剂：8ml/瓶。

	35
	抛光杯
	1.适用材料：复合树脂，修复体，玻璃离子等，抛光材料高度弹性，良好贴合修复体表面；
2.GlossPLUS抛光器械内含氧化铝，可一步完成预抛光和抛光；
3.HilusterPlus抛光器械内含金刚砂颗粒，精细抛光效果出色；
4.各有3种形态，3种粗细度；
5.可高温高压消毒，最高转速（有喷水时）：20000rpm，无喷水时：5000rpm

	36
	成型片（弧形成形条）
	1.规格：650；

2.宽8mm;宽10mm；

3.75个/包。

	37
	通用树脂粘合剂系统
	1.永久性的双固化树脂粘合水门汀系统，与全酸蚀和自酸蚀粘合剂搭配使用，具有较好的通用性和相容性，可搭配optibond 通用粘接剂形成暗固化反应；
2.用于陶、瓷、树脂、金属基材料以及CAD/CAM的粘固，适用于嵌体、贴面、牙冠、牙桥以及牙桩；

3.粘结汞合金修复和桩、核材料；

4.透明色，白色，漂白色，黄色；

5.5g/支×1支/盒。

	38
	Wedges楔子套装
	1.小枫木牙间楔可以紧密贴合牙面，其两侧的凹面能够贴合牙齿的邻面外形；
2.方形末端方便插入牙间楔，向上翘起的尖端设计避免损伤龈乳头；
3.牙间楔由光滑的小枫木制成，保证其稳定性和抗压缩性，形态更稳定；
4.8种不同的颜色区分楔子大小，500个/盒。

	39
	成型片
	1.可提供1#、2#、3#等型号； 

2.每袋10片。

	40
	次氯酸钠溶液-1%
	1.250ml；

2.有效成分次氯酸钠，含量0.75%-1.05%。

	41
	暂时充填材料（暂封膏）
	1.丁香油酚和氧化锌；
2.≥40g/瓶。

	42
	碘仿
	1.20g；

2.为黄色有光泽的结晶或结晶性粉末，有特臭。

	43
	磷酸锌水门汀
	1.液15ml；

2.氧化锌，氧化镁(粉体)磷酸，铝，氧化锌(液体)。

	44
	磷酸锌水门汀
	1.粉30g；

2.氧化锌，氧化镁(粉体)磷酸，铝，氧化锌(液体)。

	45
	无砷失活抑菌膏-绿
	1.≥1.5g/支；
2.主要成分为多聚甲醛，主要有效成分为多聚甲醛，含量15%-60%。

	46
	碘酚20mL
	1.20ml；

2.主要有效成分碘和苯酚，碘含量15%~30%(w/w);苯酚含量15%~30%(w/w)。

	47
	牙科复合树脂修复材料Neofil
	1.本品主要由双酚A 甲基丙烯酸缩水甘油酯、二甲基丙烯酸甲酯、三甲基丙烯酸酯、1，6-己二醇二甲基丙烯酸酯、羟基甲苯、樟脑醌、硅酸钡、钡铝硼硅酸盐玻璃、二氧化硅组成；
2.该产品用于口腔科中I、II、IV、V和VI类牙洞充填修复。

	48
	成型片754
	1.弯曲弧状；

2.材质：包括304、305、309和316等不同规格；

3.≥150条/盒。

	49
	齿科用根管充填材料
	1.Vita,本产品属于糊剂型齿科用根管填充材料；

2.化学成分组成:氢氧化钙，羧甲基纤维素钠盐，碘仿，聚甲基硅氧烷和橄榄油。

	50
	流动树脂Z350XTFA2
	1.≥2g； 
2.2mm固化时间需20秒；
3.颜色选择：提供A1、A2、A3、A3.5、等4种标准色号；

4.每盒2支。

	51
	咬合纸
	1.蓝色，厚度：0.1mm，尺寸：110mm*20mm，200片/盒

2. 蓝色，厚度：0.06mm，尺寸：110mm*20mm，200片/盒

3. 红色，厚度：0.03mm，尺寸：110mm*20mm，200片/盒

	52
	根管清洗糊剂
	1.≥7g（2*1）/盒；
2.成分通常包括乙二胺四乙酸（EDTA）和聚乙二醇（PEG）；

3.产品由乙二胺四乙酸、过氧化脲、聚乙二醇、蒸馏水、单硬脂酸甘油酯和聚丙烯树脂牙科输送器(外购有证)组成。‌

	53
	流动性复合树脂修复材料A3
	1.光固化自粘性牙科合成修复材料，设计用于直接充填，垫底，窝沟封闭；
2.操作方便，小的I类洞充填及II类洞垫底不需要额外粘接剂；
3.能与瓷结合可以用于瓷修补；
4.操作简便及释氟，儿牙窝沟封闭及乳牙充填。

	54
	金刚砂车针
	1.形状包括平头锥形（TF）、圆头锥形（TR）、锥头锥形（TC）、尖顶火焰形（FO）、圆球形（BR）、圆头柱形（SR）等

	55
	牙科粘接剂 OptiBond Universal
	1.GPDM专利技术与三元溶剂系统强强联合，可搭配何种酸蚀技术，在所有表面和基底上均表现出出色的粘接强度；
2.可靠的粘接强度: 对于牙釉质及牙本质界面均可提供满足临床需求的粘接强度；
3.低术后敏感:  粘接技术的亲水性能，可提高牙本质渗透能力，以防止微渗漏和术后敏感；
4.应用广泛: 可通用于直接修复与间接修复，可搭配全酸蚀、自酸蚀或选择性酸蚀技术；

5.5ml/瓶。

	56
	牙科树脂粘接剂
	1.双组份通用型粘接剂，应用广泛：可通用于直接修复与间接修复，可搭配全酸蚀、自酸蚀或选择性酸蚀技术；更稳健的粘接强度：对直接修复与间接修复的任何界面都可以提供有效的粘接强度；
2.更精简的操作：得益于与树脂水门汀及桩核修复材料的兼容能力，为间接修复提供更精简的粘接操作；
3.无需额外准备双固化催化剂、硅烷偶联剂、以及修复体内表面预处理剂；
4.暗固化模式：与NX3树脂水门汀搭配使用，更加简化操作流程瓶装补充装-预处理剂 5ml/瓶，瓶装补充装-粘接剂；

5.5ml/瓶。

	57
	光固化复合树脂
	1.后牙专用；

2.20秒固化深度2.5mm；

3.每支4g。

	58
	手用根管锉
	1.包含k锉h锉；工作部分：不锈钢，柄部：硅树脂材料，止动片：硅胶。

2.21mm，#6，#8，#10,#15，#20，#25，#30，#35，#40，#45。

3.25mm，#6，#8，#10,#15，#20，#25，#30，#35，#40，#45。

4.31mm，#6，#8，#10,#15，#20，#25，#30，#35，#40，#45。

	59
	机用锉
	1. 21mm（10/20、04/20、06/25、04/35）4支/板；25mm（10/20、04/20、06/25、04/35）4支/板；31mm（10/20、04/20、06/25、04/35）4支/板
2. 统一转速：500rpm，统一扭力：2.5N.CM

	60
	通用复合树脂
	1.应用了ART球形填料技术，添加二氧化锆成分，更好的色彩协调能力及变色龙效应，高强度及耐用性；
2.填料率81%，抗压强度366Mpa；
3.纳米颗粒级别的网状填料系统，提高与树脂间的聚合效率；
4.更高的抗折强度；
5.含有流变改性填料，拥有更舒适的操作手感，不粘器械，减少操作时间。

	61
	郎力牌Ⅱ型抑菌剂（甲醛甲酚溶液fc)
	1.20ml；

2.甲酚,24.3%-29.7% (w/w)。

	62
	氧化锌丁香酚水门汀（纯丁香油）oc
	1.≥20ml/瓶；

2.该产品由粉剂和液剂组成。

	63
	朗力牌Ⅰ型抑菌液（樟脑苯酚溶液cp)
	1.20ml；

2.苯酚，18%-22%(w/w),樟脑,乙醇等。

	64
	氟保护剂
	1.24小时持续释氟发挥防龋抗敏作用；
2.氟离子浓度为22600ppm；

3.独立包装；
4.使用后即刻就可以进食；

5.每盒50支每只0.5ml。

	65
	牙科种植系统
	1.含种植体、愈合基台、修复基台、转移体和替代体；

2.适用于口腔上、下颌骨内种植治疗，使缺失和部分有齿患者的咬合功能修复。

3.SLA表面处理愈合时间比常规植体缩短一半；

4.亲水钛锆材质为全球唯一、植体强度更高；

5.更小直径适用牙位更广，更加微创，可以提高无牙颌患者使用的舒适度。

	66
	一次性使用口腔涂药棒
	1.型号：大、中、小号；
2.≥100支/瓶。

	67
	氯己定冲洗液
	1.2%250ml；

2.葡萄糖酸氯已定0.2%(W/W)[抑制微生物类别],对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌有较强抑菌作用。

	68
	侧方冲洗针
	 1.规格：S-27G-22，20支/盒

2.双侧开口，聚丙烯材质带色环可标记根管长度。

	69
	矽离子
	1.为机动类，由金属柄和工作端组成，金属柄与牙科手机连接;

2.其工作端为子弹状、倒锥状、杯状;

3.每盒25*1。

	70
	漱口水
	0.12%氯己定，200ml/瓶

	71
	硅橡胶印模材料
	1.由乙烯基聚硅氧烷、填料、色素、交联剂、铂催化剂等组成；
2.≥200ml，4*1/盒。

	72
	硅橡胶印模材料
	1.口内凝固时间：一般为3分钟至5分钟；
2.包含乙烯基聚硅氧烷、交联剂、催化剂、填料（如二氧化硅、石英粉）等； 

3.每盒8.5g。

	73
	模型蜡-常用型
	≥240g（20*1）/盒。

	74
	纤维根管桩修复系统2号补充装
	1.用于口腔修复治疗，适用于余留牙结构不足（<4mm）时使用，需要纤维桩支撑和固定牙冠的修复治疗；

2.颈部有螺纹，增加固位性；
3.≥10支/盒。

	75
	排龈线（不含药）
	1、 1.规格名称 #00，包装尺寸 长：2.5cm 宽：2.5cm 高：6cm

2、 2.规格名称 #0，包装尺寸 长：2.5cm 宽：2.2cm 高：6cm

3.规格名称 #000，包装尺寸 长：2.5cm 宽：2.5cm 高：6cm

	76
	自粘接树脂水门汀
	1.成分：双重功能的甲基丙烯酸盐；
2.强度不小于50Mpa，固化时间不大于10分钟，用于纤维桩的粘接；

3.每盒1支,8.5g。

	77
	丝奇乐超硬石膏
	主要成分为熟石膏、硫酸钾、磷石膏、柠檬酸钠等或二水合硫酸钙、铸型石膏、酒石酸钾钠、硫酸钾等。

	78
	临时冠材料
	1.复合树脂类的临时冠桥材料，具有高强度和高精度，易于抛光，具有美观性；
2.用压送枪混合使操作更加简单；

3.每盒67g。


四、服务要求（实质性要求）（各包均适用）

（1）中标人按合同交付货物给采购人时，所投商品出现有质量问题（含破损）时，中标人须在2工作日内响应并在7个工作日内完成更换。因特殊原因无法按时更换的，需在保证采购人工作不受影响的情况下，征得采购人同意，双方协商一致后，按照新的预定时间完成更换。 其中01包要求到货时，产品剩余有效期不少于包装有效期的1/2，且临期（三个月）可退换；04包要求临期（三个月）可退换；06包要求临期（三个月）可退换；07包、08包、要求临期（三个月）可退换。

产品需要更换时，如遇到无故拖延更换（超过7个工作日）或者不予响应（超过14天）时，采购人有权退货。

中标产品在其使用全生命周期中，如发现其为假冒产品或进货渠道违反国家相关法律法规的，采购人有权退货，并追究中标人法律责任。

（2）中标人对采购人提出的采购需求，需在 24 小时内响应。中标人所供产品出现质量问题后在接到使用单位服务要求后应在1小时之内作出响应。如果使用单位需要，应在48小时之内派出专业技术人员到使用单位现场调查核实实际情况，同时在 48小时内提供同型号、同规格的货物，其中发生一切费用由中标人承担。

（3）对于需要低温冷藏保存的产品，中标人在运输过程中须采用冷链运输方式。 

（4）交货验收前的一切费用（包括包装、运输等）、风险（包括损坏、失效等） 均由中标人承担。 

（5）中标人应保证所供货物为品牌制造商原厂生产、原包装、全新未使用过的产品。中标人对所供产品的质量负责并保证能正常运行使用，根据采购人需求， 对采购人使用人员提供必要的技术支持及相应的培训。

（6）中标人所供产品具有合法手续及相关文件。 

（7）采购人认为必要时，中标人需提供产品的中文版使用说明书和中文版相关资料。

（8）中标人对于所供产品，因中标人原因，经采购人符合性验收或技术性验收不合格的，根据采购人要求，可无条件为采购人更换或退货，中标人承担全部责任并对存在的问题在7天内给予解决。

（9）中标人对所供产品的使用所需的特殊条件和环境要求等事项事前需向采购人提示、说明。因未提示、说明而造成所供产品不能正常使用，中标人承担责任并给予解决，所产生的费用由中标人承担。 

（10）中标人需保证所提供产品配套完整，货到即能正常使用，如发生因配套不完整等因素而造成采购人不能正常使用，中标人应及时给予解决，由此产生的一切费用中标人承担。 

（11）中标人须提供现场技术培训。 

（12）交货时采购人有权要求中标人就产品的合法供货渠道进行说明；采购人认为有必要的，中标人应提供有效的书面证明材料。如果中标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，中标人要承担商品价值双倍的赔偿； 同时，采购人保留依据现行的国家法律法规追究其他责任的权利。 

（13）货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。

（14）报价方式：

不属于挂网产品的：投标人须对所投包内所有品目进行统一下浮率报价，要求在单价限价的基础上按每个品目的 “单位”报下浮率（每个品目报价应列明品牌、规格型号），包装规格有差异的， 应折合成本包中给出的包装规格进行下浮率报价。（如：快测序反应通用试剂盒，计量单位：套，所报单价，即：（1-下浮率）×单价限价为一瓶的价格。）

属于挂网产品的：投标人无须报价，在《开标一览表》和《分项报价明细表》中承诺按“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”中“我省最高参考价”、“联动参考价”、“截止上月末全省医疗机构采购加权平均价”三者价格中最低的价格执行即可。
在合同履约期间纳入挂网产品的按“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”中“我省最高参考价”、“联动参考价”、“截止上月末全省医疗机构采购加权平均价”三者价格中最低的价格执行。

★五、商务要求（实质性要求）（各包均适用）

1.交货期及地点

交货期：

（1）采购人下订单后，根据采购人的电话或传真通知，急需产品需在48小时内送到采购人处，其它订单的货物应保证1-2周内供货。不能按时供货视为违约，应承担相应的违约责任。

（2）中标人如因特殊原因不能及时向采购人供货，需及时书面通知采购人，并与采购人协商及提出解决方案。 如采购人所需货物在市场上易获得，只是价格有变动，此种情况不按时供货视为违约。

（3）采购过程中以采购人实际需求数量为准，按实际发生数量结算，直至本项目采购预算用完为止。

交货地点:
四川省成都市武侯区桐梓林北路1号。成都市简阳市骏业大道与凌腾路交叉口东北100米天府机场海关5楼实验室。送至采购人指定地点，原则上货物需送货上楼，但征得需求部门同意的货物也可不送货上楼。

2.付款方法和条件：

中标人产品到货且经采购人验收合格后，采购人根据资金情况通知中标人开具增值税专用票，中标人向采购人提供对应订单总价款的增值税专用发票（按国家相关规定无法开具的除外），采购人在财政资金可以支付且收到发票后10个工作日内向中标人支付该订单货款。

因财政集中支付延误时间不计算在内，中标人提交付款单据迟延或缺失的，采购人有权相应顺延付款期限。注：如因资金支付问题，本批试剂耗材采购费用有可能在年底统一结算，具体以可支付时间为准。

3.履约验收：

履约验收主体：四川国际旅行卫生保健中心(成都海关口岸门诊部)

履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

验收组织方式：自行验收

履约验收程序：分批次验收

技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标人投标文件进行验收。

商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。

履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

4.违约责任：

除采购人和中标人双方另有约定外，如果中标人没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人有权要求中标人支付误期赔偿费，或从合同货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。每出现一次不能按时供货，采购人有权扣除中标人合同金额0.5%的履约保证金作为误期赔偿费。但误期赔偿费的合计最高限额不超过合同总金额的百分之十（10%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，采购人有权单方面解除合同。
注：1.本章中标注“★”的内容为实质性要求，供应商若不满足则视为无效响应。2.若本章涉及的国家标准有最新，按最新标准执行。3.若采购文件涉及品牌或者供应商，其目的是为了准备清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”品牌或者供应商，其品牌或供应商具有可替代性。

